- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： |  | 响应 | 偏离 |
| 1 | 外观尺寸宽度：1200mm，A2型，30%外排，70%循环 |  |  |
| 2 | 工作区洁净度：100级 |  |  |
| 3 | 工作台面平均照度 ≥ 800 lux（推荐采用更明亮、节能的LED光源） |  |  |
| 4 | 最高风速运行时，前方操作口中心水平位置测得噪音 ≤ 65 dB(A)。 |  |  |
| 5 | 采用无刷直流电机（EC电机），双风机系统。具备实时风速自动补偿功能，保证过滤器阻力增大时风速稳定 |  |  |
| 6 | 过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA （ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.995% |  |  |
| 7 | 开启紫外灯时，送风机和照明灯自动关闭。前窗玻璃为防紫外线钢化安全玻璃。 |  |  |
| 8 | 前窗流入气流低/高风速报警、下沉气流低风速报警、高效过滤器阻力过高（堵塞）报警、前窗开启过高报警等 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |