- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 生物显微镜 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 光学系统：无限远色差校正光学系统，整机防霉设计。 |  |  |
| 2 | 观察筒：30度、45度、60度倾斜铰链式镜筒，瞳距调节范围：55-75mm，分光比带拉杆可调。 |  |  |
| 3 | 摄像系统：数码芯片是内置式一体化数码摄像系统结构，是原厂原装设计制造的数码显微镜，非第三方改装、加装摄像头，不接受嵌入式或改造的结构。分辨率：≥500W有效像素；像素点尺寸：2μmx2μm；快门：卷帘快门；扫描方式：逐行扫描；操作系统：Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux UBUNTU1604 or higher ；数据接口：USB2.0；电源：DC5V 300mA，USB供电；曝光时间：100 μsec to 1 sec；工作温度：-10℃ to +60℃；支持适配windows和国产统信系统。 |  |  |
| 4 | 目镜：高眼点设计、带可折叠橡胶眼罩的N-WF10X/视野≥20目镜。双目视度可调。 |  |  |
| 5 | 转换器：四孔内倾式转换器，更换切片时无需升、降载物台。 |  |  |
| 6 | 显微镜留有镂空开叉结构，便于提手方便移动。 |  |  |
| 7 | 载物台：三角导轨XY复合式机械移动载物台，防腐、耐磨。矩形，尺寸为≥140×135mm，行程≥76×50mm，最小读数值≤0.1 mm。 |  |  |
| 8 | 物镜：宽带镀膜EF-N平场消色差物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）。 |  |  |
| 9 | 调焦机构：粗微调共轴，并带有手轮松紧调节装置。在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；两侧有粗微调焦旋钮，具有过载保护装置,调焦范围≥25mm,微调格值最小格值≤0.002mm。 |  |  |
| 10 | 聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，精确限位设计，齿轮齿条结构，确保更为准确的观察高度。聚光镜为金属材料，不含塑料件。 |  |  |
| 11 | 照明：原装生产的3W LED冷光源照明，亮度可调，寿命可达数万小时以上。 |  |  |
| 12 | 具有简易相衬及暗场观察及简易偏光观察预留位。 |  |  |
| 13 | 核心指标满足以下要求，需提供【具备CMA或者CNAS标识的检测报告复印件佐证】： |  |  |
| 13.1 | 1)转换器定位稳定性≤0.005mm。 |  |  |
| 13.2 | 2)载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.020；载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.005mm。 |  |  |
| 13.3 | 3)10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.07mm。 |  |  |
| 13.4 | 4)显微镜物镜放大率准确度不超过±5%。 |  |  |
| 13.5 | 5)目镜放大率准确度不超过±1.9%。 |  |  |
| 13.6 | 6)零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm。 |  |  |
| 13.7 | 7)10-40齐焦≤0.013mm；40-100齐焦≤0.02mm。 |  |  |
| 14 | 图像分析软件： |  |  |
| 14.1 | （1）基本调节，以下所有设置在一个窗口完成： 视频设备：可以选择不同的视频设备，在选定设备后可以选择打开或者关闭。 |  |  |
| 14.2 | （2）分辨率：可以选择不同的分辨率。 |  |  |
| 14.3 | （3）曝光、增益、偏移、增强、伽马值；曝光可以选择自动和手动。 |  |  |
| 14.4 | （4）白平衡微调，计算白平衡、读取背景；白平衡微调有卤素灯、LED3000K\LED5000K和定制可选。 |  |  |
| 14.5 | （5）读取背景：将图像背景补偿，是背景颜色一致。 |  |  |
| 14.6 | （6）镜像、倒置、充满窗口和全屏。 |  |  |
| 14.7 | （7）色彩调节：色彩校正、红色增益、红色亮度、绿色增益、绿色亮度、蓝色增益、蓝色亮度、复位、显示直方图。直方图用来显示整幅图像或选定ROI区域像素灰度级的分布情况。其横坐标表示图像的灰度级，纵坐标表示每个灰度级对应的像素个数。 |  |  |
| 14.8 | （8）高级设置，以下所有设置在一个窗口完成：启用滤波，可以选择的滤波有以下几种：反转、灰值化、浮雕、红色、绿色、蓝色、红色反选、绿色反选、蓝色反选。 |  |  |
| 14.8.1 | ①边缘检测：调节滑动条来改变检测边缘的灵敏度。锐化处理：调整滑动条来调节锐化值。 |  |  |
| 14.8.2 | ②去除噪声：有1-4种级别可选。 |  |  |
| 14.8.3 | ③网格、十字准线、比例尺、ROI边框属性、椭圆ROI。校准、校准标定表。 |  |  |
| 14.9 | （9）一键图像校正：预设了针对3种不同显微镜设备、切片的参数值，方便不会调节图像参数的用户。切片放置完毕后，选择对应切片类型或者显微镜设备，点击一键图像校正按钮。图像参数会自动调节成预设的值。提供真实软件界面截图。 |  |  |
| 14.10 | （10）图像采集：可对实时图像拍照、录像等。 |  |  |
| 14.11 | （11）图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理等。 |  |  |
| 14.12 | （12）图像处理：调整、镜像、反转、改变图像尺寸、白平衡、灰值化、自定义滤波器。 |  |  |
| 14.13 | （13）校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 |  |  |
| 15 | 配工作站：显示屏尺寸≥23寸LED屏，分辨率≥1920*1080；处理器：i5（含）以上；内存≥16G；硬盘≥512GBSSD；windows11系统。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |