- 附件一：江西中医药大学附属医院三维步态分析与训练系统采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 可支持光脚和穿鞋状态下的足底压力数据实时采集和实时显示。 |  |  |  |
| - 2 | - 支持站立静态采集模式和步行动态采集模式来分析足底压力并进行综合评价。 |  |  |  |
| - 3 | - 提供单足滚动周期的时间参数，并可细化关键节点将单足滚动期细分阶段逐级分析。 |  |  |  |
| - 4 | - 提供步态周期的完整时间参数分析，包括：支撑期、摆动期，双支撑期及多周期拟合分析。 |  |  |  |
| - 5 | - 提供步态周期的完整空间参数分析，包括：步长、跨步长、步宽、足轴角度、重心移动轨迹、重心移动速度。 |  |  |  |
| - 6 | - 提供完善整足分区分析功能，可将整足划分为不少于10个分区进行分析，独立提供分区数据，同时提供脚趾区、跖骨区、足弓区和足跟区4个整合分区独立计算推进力分析。 |  |  |  |
| - 7 | - 可显示足底各区域压力压强随时间变化曲线，各区域接触面积，并可提供手动分区调整优化的功能。 |  |  |  |
| - 8 | - 可显示足底各分区开始及结束时间、接触百分比、最大峰值、最大峰值时间、压强值等。 |  |  |  |
| - 9 | - 可显示足弓指数，并提供正常足弓值范围。 |  |  |  |
| - 10 | - 可精细掌握受试者的压力中心实时变化情况，对压力中心轨迹移动动态分析。 |  |  |  |
| - 11 | - 显示人体静态站立或动态行走时的重心分布，重心偏向与重心偏离。 |  |  |  |
| - 12 | - 系统提供单足内外翻量化评估数据，可对单足滚动周期内后跟触地阶段、足中支持阶段和蹬伸离地阶段分别进行内外翻量化分析，提供曲线图表分析及正常范围参考。 |  |  |  |
| - 13 | - 可以采集足底压力参数，供矫形鞋垫进行设计。 |  |  |  |
| - 14 | - 可对单足多次测试数据进行压力值平均拟合分析，也可对多次测试数据进行接触面积的平均拟合分析，同时提供左右两足在拟合数据和单次测量数据的对比功能。 |  |  |  |
| - 15 | - 数据打印输出中文报告，同时支持测试分析页面的打印输出。 |  |  |  |
| - 16 | - 有效采集区域长度≥120cm，有效采集区域宽度≥60cm，整体长度≥140cm，整体宽度≥100cm |  |  |  |
| - 17 | - 传感器数量：≥13000个 |  |  |  |
| - 18 | - 传感器密度：≥4个/cm² |  |  |  |
| - 19 | - 采集频率≥400fps |  |  |  |
| - 20 | - 量程≥200N/cm² |  |  |  |
| - 21 | - 力测量精准度误差率≤最大量程的±2% |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |