- 附件一：江西中医药大学附属医院可视喉镜采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 可视喉镜 |  |  |
| - 1 | - 显示屏：尺寸≥3.5"，图像空间分辨率≥6.35lp/mm； |  |  |
| - 2 | - 摄像头：高清200万像素，分辨率≥1920*1080，视角≥66°； |  |  |
| - 3 | - 电池：锂离子电池，容量≥3400mAh，电压3.7V，持续工作时间≥200min； |  |  |
| - 4 | - 电源：USB接口,充电器输入100-240V,充电器输出5V/2A； |  |  |
| - 5 | - 工作环境：温度5℃-40℃，湿度20%-80%，大气压力86-106KPa； |  |  |
| - 6 | - 景深：30-90mm； |  |  |
| - 7 | - 光源：色温≥2300K；照度≥800lX； |  |  |
| - 8 | - 显示器旋转角度：前后旋转角度范围≥120°，左右旋转角度范围≥120°； |  |  |
| - 9 | - 防雾功能：无需预热，开机即可防雾； |  |  |
| - 10 | - 拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像； |  |  |
| - 11 | - 报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接； |  |  |
| - 12 | - 存储：内置≥32G存储记忆卡，最大可扩展至64G； |  |  |
| - 13 | - 手柄：人体工程学设计，舒适、便携； |  |  |
| - 14 | - 显示屏能够以百分比形式显示剩余电量，方便医护人员及时充电； |  |  |
| - 15 | - 主机显示器、手柄一体化设计，无需拆解，快速上机； |  |  |
| - 16 | - 同一台主机可适配5种规格一次性使用喉镜片，满足儿童、成人、肥胖患者三种类型患者使用需求； |  |  |
| - 17 | - 一次性使用喉镜片采用PC材质，防折断设计。 |  |  |
| - 18 | - 配置要求： |  |  |
|  | - 1、喉镜主机 1台 |  |  |
|  | - 2、一次性使用喉镜片 3个 |  |  |
|  | - 3、充电器 1个 |  |  |
|  | - 4、数据线 1条 |  |  |
|  | - 5、包装箱 1个 |  |  |
|  | - 6、说明书 1份 |  |  |
|  | - 7、保修卡 1份 |  |  |
|  | 8、合格证 1份 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 可视喉镜 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |