- 附件一：江西中医药大学附属医院除颤仪（AED)采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 除颤仪（AED) |  |  |
| - 1 | - 物理规格/性能： |  |  |
| - 1.1 | - 整机重量（含电池）≤1.9Kg（含1 块电池和一副电极片）。 |  |  |
| - 1.2 | - 设备具备便携把手。 |  |  |
| - 1.3 | - 设备使用寿命≥10年。 |  |  |
| - 1.4 | - 工作温度范围：-5ºC～50ºC；工作湿度范围：5%～95%，非冷凝；工作大气压范围：57.0 kPa～106.2 kPa(-381m～4575m)。 |  |  |
| - 1.5 | - 抗震功能：设备能承受在任何角度由≥1.5m高度跌落后仍能正常工作。 |  |  |
| - 1.6 | - 防尘防水级别：≥IP55。 |  |  |
| - 1.7 | - 设备表面可使用酒精类、双氧水、异丙醇、次氯酸钠等清洁剂进行清洁及消毒。 |  |  |
| - 1.8 | - 电池仓可徒手拆卸，无需使用工具。 |  |  |
| - 1.9 | - 设备主机面板具有独立的电极片粘贴指示灯，用于高效提示施救人员正确贴放电极片。 |  |  |
| - 2 | - 除颤性能： |  |  |
| - 2.1 | - 除颤技术：采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数能根据病人阻抗自动补偿。 |  |  |
| - 2.2 | - 除颤能量：设备最高除颤能量≥360J。 |  |  |
| - 2.3 | - 除颤能量范围选择≥13档。 |  |  |
| - 2.4 | - 从开机至200J放电准备就绪＜7s。 |  |  |
| - 2.5 | - 可一键切换成人/儿童患者类型。 |  |  |
| - 2.6 | - 抗干扰提示：具有心电噪声及运动干扰检测功能，如果检测到干扰，系统会发出语音提示施救者。 |  |  |
| - 2.7 | - 为保证评测结果客观，设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥6个。 |  |  |
| - 3 | - 除颤电极片： |  |  |
| - 3.1 | - 电极片有效期：≥60个月，外包装上需有明确效期参数标示。 |  |  |
| - 3.2 | - 在待机状态，电极片与主机预先连接，提高抢救效率。 |  |  |
| - 3.3 | - 可与同品牌手动除颤器适配使用。 |  |  |
| - 3.4 | - 电极片按压反馈功能：设备可监测按压频率，当按压频率不规范时，可提供反馈。 |  |  |
| - 4 | - 电池： |  |  |
| - 4.1 | - 单块电池有效期≥5年。 |  |  |
| - 4.2 | 满电状态下至少可支持350次200J除颤治疗。 |  |  |
| - 4.3 | 低电量状态下至少还可工作30分钟以及10次200J除颤充放电。 |  |  |
| - 4.4 | 提供≥4000mAh一次性免维护电池。 |  |  |
| - 5 | 操作： |  |  |
| - 5.1 | 设备主机操作面板上的操作按键数量≤3个（包括实体按键和非实体按键）。 |  |  |
| - 5.2 | 具有中英文双语语音播报，可一键快速切换中英文。 |  |  |
| - 5.3 | 设备可根据环境噪音强度自动调节语音提示音量，适应嘈杂环境下使用。 |  |  |
| - 6 | 屏幕： |  |  |
|  | ≤1.96英寸屏幕。 |  |  |
| - 7 | 数据传输和存储： |  |  |
| - 7.1 | 设备内部可储存至少4000份自检报告。 |  |  |
| - 7.2 | 具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音。 |  |  |
| - 7.3 | 可存储至少5小时的ECG波形数据。 |  |  |
| - 7.4 | 可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR持续时间、放电次数、除颤能量等）。 |  |  |
| - 7.5 | AED可记录存储使用相关数据，并可通过AED管理平台将数据导出，包括全程心电图波形、除颤时间、除颤次数、除颤能量。 |  |  |
| - 8 | 设备维护与自检： |  |  |
| - 8.1 | 具备自检功能：具有开机自检，每日、每月、每季度自检功能。 |  |  |
| - 8.2 | 自检内容包括控制模块、电极片失效日期、治疗模块、电源模块、1J 放电、360J 放电、喇叭等多项检测。 |  |  |
| - 8.3 | 状态指示：通过自检结果显示设备状态，方便巡检机器状态。 |  |  |
| - 8.4 | 具有电极片连接状态和有效期自检功能，临近过期报警提示。 |  |  |
| - 9 | 物理规格/性能： |  |  |
| - 9.1 | 整机重量（含电池）≤1.9Kg（含1 块电池和一副电极片）。 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 除颤仪（AED) | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |