- 附件一：江西中医药大学附属医院壁挂式等离子体空气消毒器采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 最大适用范围：120m3 |  |  |  |
| - 2 | - 消毒效果：白色葡萄球菌平均杀灭率为99.93%，自然菌的消亡率≥90%，消毒后细菌总量≤200cfu/m3，消毒时臭氧浓度：≤0.05mg/m3（提供第三方权威检测报告） |  |  |  |
| - 3 | - 消毒0-1小时臭氧泄漏量为0。（提供第三方权威检测报告） |  |  |  |
| - 4 | - 消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定 |  |  |  |
| - 5 | - 循环风量（m3/h）：≥1000 |  |  |  |
| - 6 | - 具有PM2.5实时显示功能 |  |  |  |
| - 7 | - 人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染 |  |  |  |
| - 8 | - 温湿度检测功能：实时显示室内温度、湿度。 |  |  |  |
| - 9 | - 等离子体采用正负电晕式等离子体反应器，杀菌效率高 |  |  |  |
| - 10 | - 等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节。（提供第三方权威机构证明） |  |  |  |
| - 11 | - 等离子体的密度：5.85×1017-8.02×1017m-3（提供第三方研究等离子体权威机构检测报告） |  |  |  |
| - 12 | - 采用直流电频风机，风速可调，具备风机故障报警功能 |  |  |  |
| - 13 | - 机器外壳采用ABS注塑加工而成，自有模具，专业风道设计，采用下进上出结构，不会对人直吹 |  |  |  |
| - 14 | - 提供手动、常开、定时三种工作模式供用户选择 |  |  |  |
| - 15 | - 程控数量：定时控制程序数量10组，每组三种时段可选。（需提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查，投标文件提供官网查询地址） |  |  |  |
| - 16 | - 查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间 |  |  |  |
| - 17 | - 智能提示功能：具备等离子体故障报警、风机故障报警、滤网过期提示功能 |  |  |  |
| - 18 | - 安装方式：壁挂式安装 |  |  |  |
| - 19 | - 噪声dB（A）：≤50 |  |  |  |
| - 20 | - 待机功耗：≤0.5W，额定功率（W）：≤40W |  |  |  |
| - 21 | - 高频脉冲式，峰值电压≥10KV，平均电压≥5KV。 |  |  |  |
| - 22 | - 负离子发生量：10*106个/cm3 |  |  |  |
| - 23 | - 产品证件：卫生安全评价报告（需提供在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查，投标文件提供官网查询地址） |  |  |  |
| - 24 | - 洁净空气量Q：颗粒物≥360m3/h；（提供第三方带CMA检测报告） |  |  |  |
| - 25 | - 净化效果：机器工作60分钟，0.5um以上颗粒物去除率达99.99%（提供第三方检测报告） |  |  |  |
| - 26 | - 机器工作120分钟对甲型流感病毒(HINI)和冠状病毒（HCOV-229E)的杀灭率是99.99%,（提供第三方权威检测报告） |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |