- 附件一：江西中医药大学附属医院呼吸机采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统部分 |  |  |  |
| 1.1 | 基本特征：适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 |  |  |  |
| 1.2 | 气动电控治疗型呼吸机。 |  |  |  |
| 1.3 | 采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率≥1920*1080。 |  |  |  |
| 1.4 | 吸气阀、呼气阀可徒手拆卸和安装，支持134℃高温高压消毒，呼气阀侧面具备金属膜片可自动加热，避免呼出端产生冷凝水影响传感器精度，保证潮气量精准。 |  |  |  |
| 1.5 | 具备动态肺视图，可图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化。 |  |  |  |
| 2 | 呼吸模式及功能 |  |  |  |
| 2.1 | 基础模式模式：容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、容量控制型SIMV（VCV）, 压力控制型SIMV（PCV）、自主呼吸模式（SPONT）、窒息通气模式等通气模式 |  |  |  |
| 2.2 | 高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VSV、心肺复苏通气CPRV。 |  |  |  |
| 2.3 | 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧。 |  |  |  |
| 2.4 | 具有肺功能测量功能，可测量顺应性，阻力，弹性，时间常数，内源性PEEP，P0.1和NIF。 |  |  |  |
| 2.5 | 标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度 |  |  |  |
| 2.6 | 具备自主呼吸试验测试（SBT），可定制脱机指征，为临床提供高效的撤机参考。 |  |  |  |
| 2.7 | 具备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张，可设置压力和时间。 |  |  |  |
| 2.8 | 潮气量：20 ~ 4000ml |  |  |  |
| 2.9 | SIMV频率：调节范围：成人和儿童：1次/分 ~ 60次/分；选配新生儿模块时，可达：1次/分 ~ 80次/分。（投标文件中须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章佐证） |  |  |  |
| 2.10 | 吸气时间：0.1 ~ 12s（投标文件中须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章佐证） |  |  |  |
| 2.11 | 流速触发灵敏度：0.3 ~ 20L/ min，具备叹息功能 |  |  |  |
| 3 | 监测参数 |  |  |  |
| 3.1 | 波形显示：压力-时间、流速-时间、容量-时间。 |  |  |  |
| 3.2 | 具备肺牵张指数（SI）监测以提示肺损伤风险。 |  |  |  |
| 3.3 | 具备肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险。 |  |  |  |
| 3.4 | 呼吸机可显示呼吸环：压力-容量环、流速-压力环、流速-容量环。 |  |  |  |
| 3.5 | 呼吸机主机内置血压检测模块，可对舒张压、收缩压进行监测。（投标文件中须提供第三方权威机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章佐证） |  |  |  |
| 4 | 报警参数 |  |  |  |
| 4.1 | 自主呼吸频率高/低报警 |  |  |  |
| 4.2 | 脉率高/低报警 |  |  |  |
| 4.3 | 收缩压高/低报警 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |