- 附件一：江西中医药大学附属医院生命体征检测仪采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生命体征检测仪 |  |  |  |
|  | 体温参数 |  |  |  |
| 1 | 显示精确位数:0.1℃ |  |  |  |
| 2 | 人体测温模式:32.0~42.5℃ |  |  |  |
| 3 | 精确度:±0.3℃ |  |  |  |
| 4 | 测量距离:5-8厘米 |  |  |  |
| 5 | 具有自动测量体温功能，无需任何按键可测量体温 |  |  |  |
|  | 血压参数 |  |  |  |
| 1 | 测量原理：示波法 |  |  |  |
| 2 | 显示屏：LCD 显示屏 |  |  |  |
| 3 | 测量位置：左右臂均可 |  |  |  |
| 4 | 适应臂周范围：17~42cm |  |  |  |
| 5 | 测量范围：血压量程:0~299mmHg;脉博数:40~180 次/分 |  |  |  |
| 6 | 手臂伸入检测功能：手臂伸入臂筒时，感知测量开始,启动语音引导 |  |  |  |
| 7 | 测量精度： 压力显示精度：±3mmHg(±0.4KPa) 脉搏测量精度:±2%或±2 次/分(取最大者） |  |  |  |
| 8 | 肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确 |  |  |  |
| 9 | 臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒(臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度 |  |  |  |
| 10 | 平均测量模式：可进行 2-3 次的测量，并自动得出平均值(中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法） |  |  |  |
| 11 | 二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来 |  |  |  |
| 12 | 打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图 |  |  |  |
| 13 | ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器 |  |  |  |
| 14 | 抗菌设计对应 外壳:抗菌树脂 袖带:抗菌布套，配备备用袖带(抗菌布套)2套 |  |  |  |
| 15 | 臂筒组件交换功能：臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能 |  |  |  |
| 16 | 语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 |  |  |  |
| 17 | 用户教育：根据测量结果，显示提示信息 |  |  |  |
| 18 | 通信数据输出： USB数据传输 |  |  |  |
|  | 血氧测量参数 |  |  |  |
| 1 | 测量范围:35-100% |  |  |  |
|  | 测量平台配置参数 |  |  |  |
| 1 | CPU:四核或以上，频率 1.8GHZ |  |  |  |
| 2 | 内存:≥2GB，最高支持4GB 显示屏:≥10.1寸电容触摸屏 |  |  |  |
| 3 | 数据输出接口:支持 LAN网络接口和WiFi及4G |  |  |  |
| 4 | 额定功率/额定电流:≤33W/10A |  |  |  |
| 5 | 热敏打印机:有 |  |  |  |
| 6 | 操作系统:安卓 |  |  |  |
| 7 | 可选配人脸识别、指纹登陆模块 |  |  |  |
|  | 健康指标自助检测服务系统技术要求参数 |  |  |  |
| 1 | 软件目的:快速、便捷、自助健康体检 |  |  |  |
| 2 | 检测组成:系统主要由身高、体重、体温、血压、登录、测量查询、 配置和报告输出 |  |  |  |
| 3 | 对接支持:可实现与云平台或医院信息系统对接。 |  |  |  |
| 4 | 打印报告:支持热敏打印 |  |  |  |
| 5 | 软件资质及要求 1.采用双向通讯模式，以利于软件对体检仪器的控制，实现自助式体检操作。 2.全面支持 RS-232、、USB 等主流通讯接口等主流通讯接口，可联机不少于两种同类的主流体检仪器。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |