附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目： | 吊塔 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 型材：采用T6或T6以上铝合金 |  |  |
| 2 | 悬臂：旋转半径≥800mm，主材料厚度≥10mm。 |  |  |
| 3 | 滚动轴承：采用推力滚针轴承，静载荷≥500kg，动载荷≥300kg，≥10 万转无损坏。 |  |  |
| 4 | 功能箱：旋转角度≥340°；功能箱长度≥1200mm；箱体采用≥6面体结构；铝型材最薄处厚度≥4mm； |  |  |
| 5 | 气体终端：接头插拔测试≥13W次。 |  |  |
| 6 | 托盘：承重≥100kg，尺寸≥430*600mm，采用铝合金一体化成型工艺，托盘总厚度≥28mm。 |  |  |
| 7 | 双关节输液支架：承重≥60kg，臂长≥320 mm+320 mm，四钩设计，高度可调。 |  |  |
| 8 | 插座：五孔插座，双插和三插可同时使用 |  |  |
| 9 | 功能箱配置: 1)氧气终端2个、负压终端2个、压缩空气终端2个。 2)电源插座6个。 3)双关节输液支架1个， 4)铝合金托盘2个，配置铝合金扶手1个；抽屉1个带自吸；铝合金边轨4根。 5)网络接口2个，接地端子2个，不锈钢网篮1个。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
| 品目： | 吊塔 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少三年。 |  |  |
| 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |