- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品 目： | 二氧化碳监测仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 无需校零、大气压自动补偿、不限场景，高原或者直升机皆可准确测量。精选干扰气体补偿,肺压及体温补偿，达到更高精度要求。 |  |  |
| - 2 | 可选配蓝牙打印机(内置锂电充满电后可连续打印450人的检查记录)。打印结果在办公室自然光线条件下保留清晰年限为10年（提供字迹年限评估报告），其打印的二氧化碳反应曲线，可用于收费凭证。 |  |  |
| - 3 | 电池规格： 可充电的锂电池，电池容量 3.6V,3.0毫安时, 充满电后可连续工作12小时以上。 电池充满时间：小于4小时 |  |  |
| - 4 | 趋势图关机不丢失，趋势图长度：24小时。并可随时上传至PC数据库。PC数据库软件管理，打印测试报告，趋势数据，病例，医嘱等。 |  |  |
| - 5 | 主机配置≥3.5英寸彩屏，监测呼末二氧化碳浓度（含波形），呼吸率，血氧饱和度，脉搏，吸入二氧化碳。 |  |  |
| - 6 | 二氧化碳单位%，Kpa，mmHg可选。 |  |  |
| - 7 | 主机可存储大于1000病人的ID号（提供机器显示画面截图说明）。 |  |  |
| - 8 | 具备声光超限报警和窒息报警。 |  |  |
| - 9 | 多种方案血氧监测系统,成人、儿童、新生儿均可使用。 |  |  |
| - 10 | 呼吸末CO2浓度: 测量范围：0-150mmHg |  |  |
| - 11 | 呼吸频率: 测量范围：3bpm～150bpm 测量误差：±1%或±1bpm里面较大者； |  |  |
| - 12 | 血氧饱和度： 显示范围: 60～100% |  |  |
| - 13 | 脉 博： 测量范围: 30次/min～250次/min |  |  |
| - 14 | 电源要求： 电源电压：交流 100V-240V, 50Hz/60Hz 整机功耗：≤50VA 熔断器：F2.0AL250V。 |  |  |
| - 15 | 欧盟CE认证，ISO9000认证，产品符合CFDA认证，ETCO2模块符合FDA认证（提供证件）。 |  |  |
| - 16 | 专利过滤器（提供专利证书），在高潮湿环境下连续工作无障碍。 |  |  |
| - 17 | 可连接经颅多普勒，多导睡眠（提供连接说明书） |  |  |
| - 18 | 抽气泵流量在60cc/Min---250cc/Min范围内，可以5cc/Min依次可调（提供图片说明）。 |  |  |
| - 19 | 用手机可以实时地查看二氧化碳监测仪显示的内容（提供图片说明）。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |