- 附件一：江西中医药大学附属医院多关节等速训练与测试系统采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 涵盖肩关节、肘关节、腕关节、髋关节、膝关节、踝关节6大关节，及其动作的肌力评估和训练 |  |  |  |
| - 2 | 多种评估和训练模式：等速向心、等速离心、等长收缩、持续被动运等多种组合模式 |  |  |  |
| - 3 | - 配备限位器感应模块，自动识别限位器是否插入正确位置 |  |  |  |
| - 4 | - 动力头及座椅配备电机抱死装置，区别于传统手动机械式抱死装置 |  |  |  |
| - 5 | 动力头配备关节位置指示模块，实时提醒受试者需要运动的方向 |  |  |  |
| - 6 | 等速向心、等速离心最大力矩不小于600N·m |  |  |  |
| - 7 | 等速向心收缩的角速度设定范围≥2～500度/秒，等速离心收缩的角速度设定范围≥2～360度/秒 |  |  |  |
| - 8 | 动力头升降为电动调节，升降范围为0～300mm，动力头倾斜角度在（0～90°）范围内可调，动力头旋转角度不小于180°，动力头轴杆可360°旋转 |  |  |  |
| - 9 | 座椅靠背倾斜角度可调，座椅基座可移，座椅旋转角度≥300° |  |  |  |
| - 10 | 设备机身配备检测显示系统，实时检测并显示设备运行数据，方便操作者查看 |  |  |  |
| - 11 | - 评估和训练界面，实时反馈用力曲线及指标，实时记录和自动保存结果，记录指标≥10种，同时具备导出所有原始数据的功能 |  |  |  |
| - 12 | 具有重力补偿功能，可以补偿连杆和肢体的重力给受试者的额外负荷 |  |  |  |
| - 13 | 主机具有急停按键，受试者可手持急停开关或急停开关置于受试者容易触摸到的位置 |  |  |  |
| - 14 | 具有评估与训练方案功能，一个方案可由多组模式组成，可设定组间间隔时间、重复次数、关节名称、运动形式、运动速度等参数，方案可收藏为常用方案，方便下次快速启用 |  |  |  |
| - 15 | 软件可用于不同时间相同内容的数据比较、双侧关节数据比较，并可根据受试者年龄、训练模式分类等内容进行综合数据报告的比较 |  |  |  |
| - 16 | - 显示器可360°旋转，可快速变换评估及训练时观测位置和角度，满足受试者视觉反馈的需要 |  |  |  |
| - 17 | 仪器整体钢质结构，保证长时间承受高强度的机械运动下，确保测试的效度和信度 |  |  |  |
| - 18 | 可进行运动速度递增或递减训练：一次训练中可设置速度渐进性或速度渐退性的不同角速度训练项目 |  |  |  |
| - 19 | 配备固定绑带，可固定大腿、躯干、骨盆等部位，确保使用过程稳定性和安全性 |  |  |  |
| - 20 | 具有试操作功能，在正式开始前可让受试者者进行热身、熟悉操作过程，防止损伤， 保证数据准确 |  |  |  |
| - 21 | 具有软件限位功能，开始前设定安全的关节活动范围 |  |  |  |
| - 22 | 座椅两侧扶杆可上下移动，方便受试者抓握 |  |  |  |
| - 23 | 具有关节活动度位置微调功能，微调当前肢体位置与解剖位置相符合 |  |  |  |
| - 24 | 评估与训练报告均可打印，形成记录和归档 |  |  |  |
| - 25 | 具有指针标记功能，可对异常曲线位置或薄弱点进行精确定位和对比分析 |  |  |  |
| - 26 | - 关节配件均带有型号标识，便于使用者了解掌握各个关节的配件 |  |  |  |
| - 27 | - 配置图文工作站：CPU：物理核数≥16个，线程数≥24个，主频≥2.1GHz，缓存≥24 MB ，功耗≥65 W，内存支持的最高速率≥5200 MT/s，最大内存通道数≥2通道，内存：≥16GB支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 及以上内存类型，固态存储：≥512GB，支持SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议，机械硬盘：≥2TB，支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口，显示屏尺寸：≥23英寸，显示屏屏幕比例，16:9 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |