- 附件一：江西中医药大学附属医院掌上彩色多普勒超声显像仪采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 掌上彩色多普勒超声显像仪 |  |  |
| - 1 | 掌上彩超尺寸：≤ 150*50*20mm ，重量 ≤200g ，与常规彩超探头尺寸相当 |  |  |
| - 2 | 支持相控阵探头便携式超声诊断仪 |  |  |
| - 3 | 系统数据传输采用 USB3.0 高速接口 ，图像无卡顿、无丢帧、显示流畅 |  |  |
| - 4 | 数据传输速率高达 3.2Gb ps |  |  |
| - 5 | 支持穿刺增强、造影剂成像功能 ，满足更多专科临床超声应用要求 |  |  |
| - 6 | 兼容 Windows ，Android 系统平板、手机 |  |  |
| - 7 | 成像模式：B, B¦B, 4B, B¦M, M |  |  |
| - 8 | 彩色血流 (CF) ，能量多普勒 (PDI) ，方向能量多普勒 (DPDI) |  |  |
| - 9 | 组织多普勒（TDI），脉冲多普勒 (PW) |  |  |
| - 10 | B+PW (实时双同步) ， B+CF/PDI/DPDI+PW (实时三同步) |  |  |
| - 11 | B+CF 彩色双幅实时成像 |  |  |
| - 12 | 彩色 M 型，解剖 M 型 |  |  |
| - 13 | 高脉冲重复频率 (HPRF)，组织谐波成像 (THI) ，脉冲反向谐波成像（iTHI），组织特异性成像 (TSI)，凸阵扩展成像，线阵偏转/梯形成像，空间复合成像，造影剂成像 |  |  |
| - 14 | 扫描方式：电子线阵 ，电子凸阵 ，电子微凸；电子相控阵；描深度 ：2-30cm |  |  |
| - 15 | 彩色多普勒血流;PRF 重复频率范围 ：0.6-20 kHz；壁滤波器范围： ≥ 5 组；线阵探头角度偏转： ± 5 °, ± 10 °, ± 15 ° |  |  |
| - 16 | 实时空间滤波器： ≥ 4 组；CFM 调色： ≥ 10 种；PDI 调色： ≥ 10 种；彩色阈值控制；CFM 基线控制；多普勒频率可调： ≥ 4 组；彩色帧相关；彩色透明度控制 (TCM) |  |  |
| - 17 | 脉冲多普勒：PRF 重复频率范围 ：0.6-20 kHz；壁滤波器范围： ≥ 10 组；线阵探头角度偏转： ± 5 °, ± 10 °, ± 15 °；实时追踪频谱、实时计算频谱参数；立体声输出；频谱伪彩；多普勒频率可调： ≥ 4 组 |  |  |
| - 18 | 图像处理：高线密度扫描（可调）；动态范围 ： ≥ 120 dB；自动增益控制；M 扫描速度可调；PW 扫描速度可调；声功率可调；可控帧相关；Gamma 校正；扫描范围可调； 上下/左右/黑白翻转；图像增强、边缘增强；穿刺增强；噪声抑制；斑点抑制 |  |  |
| - 19 | 图像、录像存储格式 ：AVI, JPG, BMP, PNG, DCM (DICOM)等 |  |  |
| - 20 | 常规测量与计算 ：距离、深度、面积、周长、体积、角度、狭窄比、 比率、速度、梯度（ PG）、 加速度、 阻力指数（ RI） 、心率 、速度时间积分（VTI）等 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 可视喉镜 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后10日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |