- 附件一：江西中医药大学附属医院复合式冷热消融系统市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 计算机测量、控制、显示系统 |  |  |  |
| - 1.1 | - 产品具有内置计算机控制系统,其软件界面用于控制消融针和监控系统的性能。 |  |  |  |
| - 1.2 | - 产品内置的计算机可以独立控制每个消融针，可以单冷、单热或冷热交替进行，以达到冷冻消融或复温的目的。 |  |  |  |
| - 1.3 | - 产品由软件控制工作介质从冷、热罐通过管路到消融针。 |  |  |  |
| - 1.4 | - 产品具有触摸显示器，显示器高度、方向可调，可360°自由旋转。 |  |  |  |
| - 1.5 | - 产品具有≥2个测温通道,可分别获得每个测温通道所连消融针的温度信息。 |  |  |  |
| - 1.6 | - 产品的每个冷冻通道具有冷冻、复温、暂停等冷冻消融针的控制键。 |  |  |  |
| - 1.7 | - 产品有工作介质添加、准备手术、关机等控制键。 |  |  |  |
| - 2 | - 产品的安全保护装置 |  |  |  |
| - 2.1 | - 产品具有用户密码 |  |  |  |
| - 2.2 | - 产品具有紧急停止键,用于产品的紧急停止 |  |  |  |
| - 2.3 | - 系统具有各种紧急情况下的报警装置 |  |  |  |
| - 2.4 | - 系统符合医用冷冻外科治疗系统性能和安全的要求。 |  |  |  |
| - 2.5 | - 系统电气安全符合GB 9706.1-2007医用电气设备第一部分：安全通用要求、GB9706.15-2008 医用电气设备第1-1 部分：安全通用要求 并列标准：医用电气系统安全要求。 |  |  |  |
| - 2.6 | - 系统的电磁兼容全面执行YY 0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验的要求。 |  |  |  |
| - 3 | - 数据记录及传输系统 |  |  |  |
| - 3.1 | - 可直接存储病人基本信息。 |  |  |  |
| - 3.2 | - 可记录探针的温度时间趋势图。 |  |  |  |
| - 3.3 | - 对系统的冷阀，热阀，加热器，热罐放气阀，冷罐增压阀，冷罐放气阀的启动、停止进行自动控制。 |  |  |  |
| - 3.4 | - 控制低温、复温程序，功率调节，手术运行、停止。 |  |  |  |
| - 4 | - 低温系统 |  |  |  |
| - 4.1 | - 使用液氮、二氧化碳或笑气进行降温。 |  |  |  |
| - 4.2 | - 工质存贮器须具备容量大，压力小的特点。 |  |  |  |
| - 4.3 | - 具有过压释放装置 |  |  |  |
| - 4.4 | - 产品具有低温和复温工作介质接口,可以多针组合。 |  |  |  |
| - 4.5 | - 低温治疗时，消融针最低温度可达到≤-165℃。 |  |  |  |
| - 4.6 | - 降低至最低温度的时间≤180s。 |  |  |  |
| - 5 | - 复温系统 |  |  |  |
| - 5.1 | - 使用无水乙醇或者电加热等方式复温。 |  |  |  |
| - 5.2 | - 复温介质存贮器≥3升。 |  |  |  |
| - 5.3 | - 工作压力≤0.5MPa。 |  |  |  |
| - 5.4 | - 有过压释放装置。 |  |  |  |
| - 5.5 | - 复温治疗时，消融针最高温度可达到60℃。 |  |  |  |
| - 5.6 | - 复温时间≤180s |  |  |  |
| - 6 | - 回收系统 |  |  |  |
| - 6.1 | - 储存回收废液的容器≥1个，每个容器的容量为≥3升。 |  |  |  |
| - 7 | - 消融针 |  |  |  |
| - 7.1 | - 消融针为医用金属材质 |  |  |  |
| - 7.2 | - 消融针内置测温系统，治疗时实时显示治疗温度，测温范围为-200℃至100℃ |  |  |  |
| - 7.3 | - 消融针针管及手柄内置真空绝热层 |  |  |  |
| - 7.4 | - 消融针符合一次性使用要求，并具有医疗器械产品注册证 |  |  |  |
| - 8 | - 设备用途：对人体进行精确的低温冷冻治疗。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |