- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 适应症：适用于非器质性失眠的治疗，比如更年期失眠、产后失眠、老年性失眠，焦虑、抑郁、心因性失眠，昼夜节律失调型睡眠障碍，大脑神经功能紊乱，偏头痛等。 |  |  |  |
| - 2 | 用途：非器质性失眠症辅助治疗设备。 |  |  |  |
| - 3 | 配置≥15寸液晶屏，带触摸操作功能，同屏显示治疗参数、动态治疗波形、输出强度指示等。 |  |  |  |
| - 4 | 可选择治疗模式≥4种。 |  |  |  |
| - 5 | 内置软件控制系统，软件系统终身维护。 |  |  |  |
| - 6 | - 治疗强度可调，强度调节范围≥30档，可根据患者耐受程度调节大小。 |  |  |  |
| - 7 | - 治疗时间可调，步长为1分钟，显示倒计时，治疗结束自动报警。 |  |  |  |
| - 8 | - 治疗输出通道不少于2通道。 |  |  |  |
| - 9 | - 刺激信号：恒流源，电脉冲刺激。 |  |  |  |
| - 10 | - 电刺激频率连续每秒不重复，避免机体适应性，实时显示刺激频率。 |  |  |  |
| - 11 | - 电刺激脉冲频率在600Hz-1500Hz范围之内。 |  |  |  |
| - 12 | - 电刺激脉冲宽度范围50-150μs。 |  |  |  |
| - 13 | - 电刺激脉冲幅度:≤20V。 |  |  |  |
| - 14 | - 电刺激信号输出峰值电流:≤10mA。 |  |  |  |
| - 15 | 负载阻抗参数:500Ω≤负载阻抗≤2000Ω。 |  |  |  |
| - 16 | - 负载阻抗参数对频率、脉宽影响:≤±20%。 |  |  |  |
| - 17 | - 防电击程度类型:Ⅱ类。 |  |  |  |
| - 18 | - 使用寿命≥8年。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |