- 附件一：江西中医药大学附属医院超高清腔镜操作系统询价参数要求

| 序号 | 参数要求 |  | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、摄像系统1台 |  |  |  |  |
| 1.1 | 摄像头分辨率≥3840×2160，逐行扫描； |  |  |  |  |
| 1.2 | - 可通过摄像头、键盘对主机进行功能操作及设置，可操作的功能不少于 15 种，包括白 平衡、拍照、录像、亮度调节、画面翻转等； |  |  |  |  |
| 1.3 | 红光染色功能：无需额外增加光源，利用可见光谱在粘膜和血管上表现的差异性，显著 增强不同层次的对比度； |  |  |  |  |
| 1.4 | 主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面同屏对比显示； |  |  |  |  |
| 1.5 | - 具备中央集控接口，可进行集总控制，通过摄像头操控手术设备，如冷光源、气腹机， 并可实现与同品牌一体化手术室无缝连接； |  |  |  |  |
| 2.3 | - 清晰度达到全高清≥4 倍，精细显示手术中的细微血管，细小神经，筋膜层次。 |  |  |  |  |
| 1.7 | 主机支持可连接同品牌的多种镜头，全高清数字化的图像处理中心，可连电子膀胱、软镜及光学镜以及硬性镜，既适用于外科手术，满足各临床科室的需求； |  |  |  |  |
| 1.8 | - 输出端口：DP 数字端口≥2 个，12G/3G-SDI 数字端口≥1 个，DVI-D 数字端口≥1 个； |  |  |  |  |
| 1.9 | 电气安全认证级别：摄像头和摄像主机，医用设备电气安全认证，均需达到 CF-1 类； |  |  |  |  |
| 1.10 | 1摄像主机具备≥4种画中画显示功能； |  |  |  |  |
| 1.11 | 主机具备术野画面放大功能，≥3倍放大，≥7级可调 |  |  |  |  |
| 1.12 | - 主机具备自适应缩放功能，在进行白平衡的同时可根据链接的光学镜的不同直径，自动调节最合适的放大倍数； |  |  |  |  |
| 2 | 二、冷光源1台 |  |  |  |  |
| 2.1 | - LED 光源：≥300W |  |  |  |  |
| 2.2 | - 使用寿命：≥10000 小时 |  |  |  |  |
| 2.3 | - 色温：≥6000K； |  |  |  |  |
| 3 | 三、全高清监视器1台 |  |  |  |  |
| 3.1 | - 高清医用监视器 |  |  |  |  |
| 3.2 | - 尺寸：≥32 寸 |  |  |  |  |
| 3.3 | - 分辨率：最高像素≥3840*2160 |  |  |  |  |
| 3.4 | - 信号输入方式，DVI-D、3G-SDI； |  |  |  |  |
| 4 | 四、气腹机1台 |  |  |  |  |
| 4.1 | - 最大流速≥40L分 |  |  |  |  |
| 4.2 | - 具备过压保护功能 |  |  |  |  |
| 4.3 | - 自动检测控制，压力显示：动态显示和实时显示； |  |  |  |  |
| 5 | 五、腹腔镜头1根 |  |  |  |  |
| 5.1 | - 分辨率≥3840*2160 |  |  |  |  |
| 5.2 | 30°镜，直径≤10mm，长≥10cm |  |  |  |  |
| 5.3 | 光学镜分辨率≥29.5LPmm |  |  |  |  |
| 5.4 | - 有效景深≥3-100mm； |  |  |  |  |
| 6 | 六、输尿管镜1根 |  |  |  |  |
| 6.1 | - 6°镜，镜身≤12fr，长≥43cm |  |  |  |  |
| 6.2 | - 器械通道≥6fr |  |  |  |  |
| 6.3 | 可高温高压消毒，带光纤接口； |  |  |  |  |
| 7 | 七、输尿管镜1根 |  |  |  |  |
| 7.1 | - 6°镜，外径≤7fr，长≥43cm |  |  |  |  |
| 7.2 | - 器械通道≥3.4fr |  |  |  |  |
| 7.3 | - 可高温高压消毒，带光纤接口； |  |  |  |  |
| 8 | 八、器械一批（6把） |  |  |  |  |
| 9 | - 九、配置清单： |  |  |  |  |
| 序号 | - 说明 | 数量 |  |  |  |
| 1 | 主机 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 影像模块 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 摄像头 | 1个 |  |  |  |
| 4 | LED冷光源 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 医用监视器 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 导光束 | 1根 |  |  |  |
| 7 | 气腹机 | 1台 |  |  |  |
| 8 | 镜头 | 1根 |  |  |  |
| 9 | 输尿管镜 | 2根 |  |  |  |
| 10 | 抓钳 | 1把 |  |  |  |
| 11 | 分离钳 | 1把 |  |  |  |
| 12 | 哈巴狗（国产） | 2把 |  |  |  |
| 13 | 持针器 | 2把 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |  |