- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 穿戴式睡眠记录仪，能够进行生理数据采集、储存，可以用于睡眠障碍相关疾病的分析和筛查。 |  |  |  |
| - 2 | - 监测参数：脑电（EEG）、血氧饱和度（SPO2）、血氧状态（STATE）、脉博（PR）、脉博波形（SPO2WAVE）、鼾声（SNORING）、模拟呼吸气流（AIRFLOW）、体位（BP）、体动（BM）、腹部运动（CA）、Red波形、IR波形。 |  |  |  |
| - 3 | - 内置存储卡≥16G，支持USB或无线读取数据，存储容量≥2000小时以上。 |  |  |  |
| - 4 | - ≥2种数据传输方式。 |  |  |  |
| - 5 | - 无线血氧饱和度监测，采用额区反射式血氧饱和度监测技术。 |  |  |  |
| - 6 | - 无传感器导联线，脑电、血氧等所有数据采集均精准，无导联线、无延长线。 |  |  |  |
| - 7 | - 内置可充电电池，充满电后可连续工作时间≥10个小时。 |  |  |  |
| - 8 | - 软件可自动分析睡眠分期；并最终生成统计结果和报告。 |  |  |  |
| - 9 | - 软件系统能够识别呼吸事件图形。可调节高通和低通的截止频率。具有血氧脉搏值超出阈值提示功能。 |  |  |  |
| - 10 | - 硬件指标： |  |  |  |
| - 10.1 | - EEG脑电：a、输入阻抗：≥10MΩ； - b、幅频特性：以10Hz为基准，1Hz～30Hz(≤-3.0dB～+0.4dB)； - c、共模抑制比：≥80dB； - d、内部噪声：折合到放大器输入端≤5μVp-p； - e、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，显示幅度变化范围≤±5% |  |  |  |
| - 10.2 | - 灵敏度：折合到输入端，每格为5-10uV |  |  |  |
| - 10.3 | - 血氧饱和度范围（%SpO2）：70%～100%，误差绝对值≤3% |  |  |  |
| - 10.4 | - 脉搏显示范围：30bpm～240bpm，误差≤±2% |  |  |  |
| - 10.5 | - 模拟呼吸气流：能观察用户呼吸气流的信号波形，频率范围：10～120bpm |  |  |  |
| - 10.6 | - 体位：能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位 |  |  |  |
| - 10.7 | - 体动：能观察人体运动变化的信号波形 |  |  |  |
| - 10.8 | - 鼾声：能观察用户鼾声信号波形 |  |  |  |
| - 10.9 | - 脉搏波形：能观察用户脉搏波形 |  |  |  |
| - 10.10 | - a、Red波形：能观察用户红光脉搏波形 |  |  |  |
| - 10.11 | - b、IR波形：能观察用户红外脉搏波形 |  |  |  |
| - 10.12 | - 能观察用户血氧状态：血氧状态良好/血氧状态异常 |  |  |  |
| - 11 | - 软件功能： |  |  |  |
| - 11.1 | - 能够实时显示睡眠呼吸监测波形和/或数值 |  |  |  |
| - 11.2 | - 具有数据下载和回放功能 |  |  |  |
| - 11.3 | - 具有快捷关闭导联通道功能 |  |  |  |
| - 11.4 | - 具有导联重组功能 |  |  |  |
| - 11.5 | - 能够判读睡眠分期特征图形 |  |  |  |
| - 11.6 | - 能够显示并识别体动变化波形 |  |  |  |
| - 11.7 | - 每个信号通道的显示幅度均可调节 |  |  |  |
| - 11.8 | - 可以实现手动或自动分析过程并生成统计结果 |  |  |  |
| - 12 | - 可判断睡眠分期要求： |  |  |  |
| - 12.1 | - 开始时间 |  |  |  |
| - 12.2 | - 结束时间 |  |  |  |
| - 12.3 | - 总记录时间 |  |  |  |
| - 12.4 | - 总睡眠时间 |  |  |  |
| - 12.5 | - 睡眠潜伏期 |  |  |  |
| - 12.6 | - 睡眠分期（WAKE期；NREM：I、II、III期；REM期） |  |  |  |
| - 12.7 | - 每期睡眠总时长 |  |  |  |
| - 12.8 | - 每期睡眠时间占总睡眠时间的百分比 |  |  |  |
| - 12.9 | - 睡眠效率百分比 |  |  |  |
| - 12.10 | - 醒觉次数 |  |  |  |
| - 12.11 | - 微觉醒次数 |  |  |  |
| - 12.12 | - 微觉醒指数 |  |  |  |
| - 12.13 | - 睡眠过程中觉醒事件 |  |  |  |
| - 13 | - 判断呼吸事件要求： |  |  |  |
| - 13.1 | - 阻塞型睡眠呼吸暂停次数 |  |  |  |
| - 13.2 | - 混合型睡眠呼吸暂停次数 |  |  |  |
| - 13.3 | - 中枢型睡眠呼吸暂停次数 |  |  |  |
| - 13.4 | - 低通气次数 |  |  |  |
| - 13.5 | - 呼吸暂停+低通气次数 |  |  |  |
| - 13.6 | - 呼吸暂停指数 |  |  |  |
| - 13.7 | - 低通气指数 |  |  |  |
| - 13.8 | - 呼吸暂停+低通气指数 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |