- 附件一：江西中医药大学附属医院体腔热灌注治疗系统市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 设备用途：用于胸腔或腹腔的连续热灌注治疗。 |  |  |  |
| - 2 | - 胸腔、腹腔控温范围：38℃-50℃ |  |  |  |
| - 3 | - 控温精度：≤±0.1℃ |  |  |  |
| - 4 | - 测温精度：≤±0.1℃ |  |  |  |
| - 5 | - 温度显示分辨率≤0.2℃ |  |  |  |
| - 6 | - 温度采集通道数与数据采集更新时间：≥4通道。 |  |  |  |
| - 7 | - 持续恒温灌注量：＞5000ML |  |  |  |
| - 8 | - 流量控制范围：≥600ML/min可调，流量控制精度≤±5% |  |  |  |
| - 9 | - 管路死腔容量：≤800ML |  |  |  |
| - 10 | - 循环压力：≤±60Kpa |  |  |  |
| - 11 | - 灌注方式：可实现单路灌注、循环灌注等模式 |  |  |  |
| - 12 | - 具备流量监测系统和腔内温度检测系统 |  |  |  |
| - 13 | - 测温、控温系统：流速动态控温模式，四路温度传感器监测，高精度测温传感器，温度自动混匀。 |  |  |  |
| - 14 | - 加热系统：即热式、非接触式加热 |  |  |  |
| - 15 | - 循环动力系统：动力泵可持续提供恒压，具有输入输出口动态平衡功能。 |  |  |  |
| - 16 | - 安全保护系统：采用双重安全保护系统，高温警示和过高温自动保护功能 具有初、中、高三级温度安全保护及冗余设计的第二道安全保护措施，确保使用过程对患者安全保证。 |  |  |  |
| - 17 | - 治疗管路系统：采用一次性使用无菌治疗管路，用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热、循环；具备可拆卸过滤功能，过滤精度≤40μm,可防止脱落癌细胞和凝血块回流。 |  |  |  |
| - 18 | - 控制系统：采用彩色可触控显示屏，操作方便，支持手写；界面更加友好、使用更加方便。采用计算机系统和控制软件，智能温度控制，灌注治疗模式，（多种灌注模式）治疗时间，治疗参数设置，治疗曲线显示，流量流速等治疗参数，具有报警系统，超极限温控系统。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |