- 附件一：江西中医药大学附属医院生物电反馈刺激仪采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 生物电反馈刺激仪 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 肌电信号输出通道≥2个，电刺激通道≥4个,传感器连接通道≥2个； |  |  |  |
| 2 | 电刺激强度调节按键≥8个； |  |  |  |
| 3 | 系统噪声：≤1 μV； |  |  |  |
| 4 | 压力信号采集：范围0kpa～42kpa；分辨率≤0.1kpa。波形采集界面灵敏度和扫描速度可根据需要进行调节，滤除工频和通频带外的信号干扰； |  |  |  |
| 5 | 肌电信号采集： 范围0μV～2000μV；分辨率≤2μV；系统噪声≤1μV；通频带不窄于20Hz～500Hz（-3dB）；差模输入阻抗≥5MΩ；共模抑制比≥100dB；工频陷波器：50Hz陷波器滤波器，衰减后幅值应不大于5μV支持监测窗口自动分配； |  |  |  |
| 6 | 电刺激电流类型≥10种，包括：直流电流、单相脉冲电流、对称双相脉冲电流、非对称双相脉冲电流、对称补偿脉冲电流、非对称补偿脉冲电流、双相指数脉冲电流、半正弦电流、双半正弦电流、正弦电流； |  |  |  |
| 7 | 刺激电流强度：设备输出电流强度的调节范围0-100mA，最小调节增减量≤0.5 mA； |  |  |  |
| 8 | 电流幅度强度：上升时间：0S～10S； 平台时间：0S～30S； 下降时间0S～10S； 休息时间：0S～30S； 最小调节增减量≤1S； |  |  |  |
| 9 | 脉冲频率：输出脉冲频率范围1～450Hz和最小调节增减量≤1Hz； |  |  |  |
| 10 | 脉冲宽度：输出脉冲宽度范围常用50～1000μs和最小调节增减量≤10μs。双相指数脉冲电流脉冲宽度范围1500～3000μs和最小调节增减量500μ； |  |  |  |
| 11 | 反射采集EMG数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV，采集精度≤0.1μV； |  |  |  |
| 12 | 输出电流稳定性：在1000Ω或以下负载电阻下，设备输出电流强度变化率不大于±5%； |  |  |  |
| 13 | 设备功能包含电诊断、电刺激、生物反馈； |  |  |  |
| 14 | 电诊断功能，通过多组织多机理≥6大类电刺激，含疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经、经络，自动获取电诊断参数的初始检查值和电刺激后差异，电诊断出个体化的精准电刺激参数； |  |  |  |
| 15 | 电刺激可作用于疼痛、循环、横纹肌、平滑肌、神经、经皮穴位经络。腹直肌分离、局部营养改善、循环改善、阴道感觉恢复、子宫内膜营养、肌张力、淋巴管、上肢、下肢疼痛等采用平滑肌电刺激与横纹肌电刺激结合的电刺激治疗程序； |  |  |  |
| 16 | 治疗过程中≥14种基本治疗参数可调整，参数包括：电刺激、强度、频率、脉宽、波形，肌电位最小值与最大值、自我训练波形，治疗时间、休息时间、电刺激上升时间、下降时间、休息时间、阶段工作时间等； |  |  |  |
| 17 | 生物反馈类别：至少包含压力生物反馈、肌电生物反馈、条件性电刺激、电刺激参数及反馈采集训练； |  |  |  |
| 18 | 可实现多靶点、多组织、多部位、多参数的诊断、治疗、评估一体化功能，用于妇产科疾病、盆底疾病、围手术期等功能性疾病精准诊疗； |  |  |  |
| 19 | 设备软件包括疾病评估软件≥10种，疾病治疗软件≥30种，具有独立软件著作权登记证书 |  |  |  |
| 20 | 管理系统软件：盆底电子病历系统，多系列设备病历数据可共享。盆底、围手术期、中医体质等电子病历，包含基本信息、产科史、现病史、手术史等模块、支持病例标签、病种分类、病人快速搜索。多维度数据查询，并支持数据导出 |  |  |  |
| 21 | 专业的阴道压力反射采集软件，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，可智能自动化测量出综合肌力、实时动态压力、持续时间、疲劳度 |  |  |  |
| 22 | 专业的电生理反射采集软件，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，可智能自动化测量出综合肌力、肌电图、实时动态肌电位、持续时间、疲劳度 |  |  |  |
| 23 | 预置治疗方案数≥200个以上，适用于妇产科、盆底中心、生殖中心、围手术期快速康复等 |  |  |  |
| 24 | 解剖学图片和电极位置图≥200张，方便治疗师连接电极，提高病人的依从性并可以上传新图片 |  |  |  |
| 25 | 可编制多阶段病人具体情况的治疗方案：阶段数定义无限制，训练模板设计功能，治疗师可根据临床需要自主进行训练模板的设计编辑制定 |  |  |  |
| 26 | 治疗过程趣味性与依从性有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示 |  |  |  |
| 27 | 生物反馈浏览所记录的全过程、反射曲线、反射的平均值，和肌力的测量。 |  |  |  |
| 28 | 治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录过程回放 |  |  |  |
| 29 | 支持筛查治疗数据统计和导出、疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底压力与肌电评估指标对比、多次POP-Q评估指标对比，直观反映治疗效果 |  |  |  |
| 30 | 可选择将任意2次压力检查、肌电检查过程进行对比，自动生成对比报告，直观反映效果评估 |  |  |  |
| 31 | 检查分析报告包含多组织多功能电诊断分析、电生理肌电检查分析、电生理压力检查分析、诊断意见、医生建议、电生理治疗推荐。可个性化配置打印报告内容 |  |  |  |
| 32 | 检查分析报告包含POP-Q测量、疼痛检查、盆底功能检测结果、诊断意见、医生建议、电生理治疗推荐 |  |  |  |
| 33 | 可配置用户LOGO，个性化配置报告模板打印内容，可自定义配置诊断、建议、解析模板，支持微信扫码查看报告解读 |  |  |  |
| （二） | 每台配置清单 |  |  |  |
| 1 | 推车主机（含软件）1台 |  |  |  |
| 2 | 显示器（含单屏支架*1）1套 |  |  |  |
| 3 | 电源线1根 |  |  |  |
| 4 | 1分5电极线4根 |  |  |  |
| 5 | 导气管1根 |  |  |  |
| 6 | 肌电压力传导阴道电极1个 |  |  |  |
| 7 | 阴道电极300个 |  |  |  |
| 8 | 理疗用体表电极（矩型50mm*50mm）300对 |  |  |  |
| 9 | 键盘1个 |  |  |  |
| 10 | 鼠标1个 |  |  |  |
| 11 | 鼠标垫1个 |  |  |  |
| 12 | 扫描器1个 |  |  |  |
| 13 | 音箱1个 |  |  |  |
| 14 | 耳机1个 |  |  |  |
| 15 | 用户手册1本 |  |  |  |
| 16 | 接地线1根 |  |  |  |
| 17 | 十字起（安装用）1把 |  |  |  |
| 18 | 显示器支架转接件1套 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |