- 附件一：江西中医药大学附属医院复合式冷热消融系统市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 血液透析机 |  |  |  |
| - （一） | - 技术参数 |  |  |  |
| - 1 | 供水:压力范围：1-6.0bar；温度范围：10℃～30 ℃。 |  |  |  |
| - 2 | 透析液流速：测量范围：300-700mL/min。 |  |  |  |
| - 3 | 透析液温度：测量范围：33.0～40.0°C，具备超温报警。 |  |  |  |
| - 4 | 超滤速度：测量范围：0.50～4.00L/h。 |  |  |  |
| - 5 | 动脉血泵：测量范围：50～600mL/min。 |  |  |  |
| - 6 | 肝素泵：测量范围：0.1～9.0mL/h。 |  |  |  |
| - 7 | 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.2mL。 |  |  |  |
| - 8 | 漏血检测器：具备漏血检测功能 |  |  |  |
| - 9 | 动脉压：测量范围：-300∽+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |  |
| - 10 | 静脉压：测量范围：-50∽+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |  |
| - 11 | TMP：测量范围：-100∽+500mmHg；测量精确度：±20mmHg。 |  |  |  |
| - 12 | 透析液浓度：测量范围：13～15mS/cm。 |  |  |  |
| - （二） | 功能配置 |  |  |  |
| - 1 | 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。 |  |  |  |
| - 2 | - 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器。 |  |  |  |
| - 3 | - 具备双动脉压力监测功能。 |  |  |  |
| - 4 | - 具备高精度的超滤控制系统。 |  |  |  |
| - 5 | - 报警功能：具有声光报警指示，采用三种颜色报警指示灯。 |  |  |  |
| - 6 | - 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。 |  |  |  |
| - 7 | - 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 |  |  |  |
| - 8 | - 透析液过滤：配透析液过滤器支架组件。 |  |  |  |
| - 9 | - 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。 |  |  |  |
| - 10 | - 通讯组件：标配网络接口。 |  |  |  |
| - 11 | 设备配备在线血压计组件。 |  |  |  |
| - 12 | - 设备可选配KT/V功能。 |  |  |  |
| - 二、 | 血液透析滤过机 |  |  |  |
| - （一） | 技术参数 |  |  |  |
| - 1 | 供水:压力范围：1-6bar；温度范围：10 ℃～30 ℃。 |  |  |  |
| - 2 | 透析液流速：测量范围：300-700mL/min。 |  |  |  |
| - 3 | 透析液温度：测量范围：33.0～40.0°C，具备超温报警。 |  |  |  |
| - 4 | 超滤速度：测量范围：0.50～4.00L/h。 |  |  |  |
| - 5 | 动脉血泵：测量范围：50～600mL/min。 |  |  |  |
| - 6 | 肝素泵：测量范围：0.1～9.0mL/h。 |  |  |  |
| - 7 | 空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.2mL。 |  |  |  |
| - 8 | 漏血检测器：具备漏血检测功能 |  |  |  |
| - 9 | 动脉压：测量范围：-300～+400mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |  |
| - 10 | - 静脉压：测量范围：-50～+390mmHg；测量精确度：±10mmHg。 |  |  |  |
| - 11 | TMP：测量范围：-100～+450mmHg；测量精确度：±20mmHg。 |  |  |  |
| - 12 | 透析液浓度：测量范围：13～15mS/cm。 |  |  |  |
| - （二） | 功能配置 |  |  |  |
| - 1 | - 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、OHDF和OHF。 |  |  |  |
| - 2 | - 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器。 |  |  |  |
| - 3 | - 压力监测：具备双动脉压力监测和静脉压力监测。 |  |  |  |
| - 4 | - 支持在线的预充，回血和紧急的定容补液。 |  |  |  |
| - 5 | - 报警功能：具有声光报警指示，采用三种颜色报警指示灯。 |  |  |  |
| - 6 | - 消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达80℃。 |  |  |  |
| - 7 | - 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 |  |  |  |
| - 8 | - 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 |  |  |  |
| - 9 | - 液面调整：具备动静脉壶液面电动调整功能。 |  |  |  |
| - 10 | - 通讯组件：标配网络接口。 |  |  |  |
| - 11 | - 设备可选配在线血压计组件。 |  |  |  |
| - 12 | - 设备可选配KT/V功能。 |  |  |  |
| - 13 | - 具备一键自动排液功能，治疗结束后可一键自动排出透析器膜内、膜外及管路内液体。 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 四、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 五、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |