- 附件一：江西中医药大学附属医院眼科手术显微镜设备市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 眼科手术显微镜 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 镜体 |  |  |  |
| 1.1 | 光学系统：全部复消色差光学系统（含物镜、变倍和放大系统），T*镀膜 |  |  |  |
| 1.2 | 电动连续变倍系统，带复消色差光学器件，≥1：6连续变倍比 |  |  |  |
| 1.3 | 变倍系数：γ = 0.4x - 2.4x 放大倍数：3.4ⅹ-20.4ⅹ（目镜10X） 视场直径：10.1-60.6mm（目镜10X） |  |  |  |
| 1.4 | 主刀镜双目镜筒：内置倒像镜，≥90度倾斜角可调， f = 170 mm |  |  |  |
| 1.5 | 目镜：10ⅹ或12.5ⅹ |  |  |  |
| 1.6 | 目镜屈光补偿至少包含：+5D～-8D |  |  |  |
| 1.7 | 物镜：f=200毫米 |  |  |  |
| 1.8 | 调焦范围：≤50mm |  |  |  |
| 1.9 | 景深增强系统：具有景深增强系统 |  |  |  |
| 1.10 | 助手镜系统： 四光路0度助手镜，独立调焦变倍 |  |  |  |
| 1.11 | 镜体倾斜：自动锁定齿轮驱动，使用旋钮手动调节倾斜角度±90 度 |  |  |  |
| 2 | XY水平移动 |  |  |  |
| 2.1 | 平移范围：≤40mmx40mm |  |  |  |
| 2.2 | 复位功能：带有“自动复位”按钮，X-Y 水平移动系统自动复位至中心位置 |  |  |  |
| 3 | 照明系统 |  |  |  |
| 3.1 | 照明方式：同轴照明系统 |  |  |  |
| 3.2 | 冷光源，通过光纤传导 |  |  |  |
| 4 | 滤光片要求：内置蓝光屏蔽滤光片（视网膜保护滤光片）和KK 40 滤光片（增加色温） |  |  |  |
| 5 | 控制单元 |  |  |  |
| 5.1 | 具备≥9组个性化用户参数设置的功能 |  |  |  |
| 5.2 | 具备≥14功能全封闭防水、无线脚踏 |  |  |  |
| 6 | 后节手术观察系统 |  |  |  |
| 6.1 | 具备镜与显微镜同品牌非接触广角系统 |  |  |  |
| 6.2 | 观察镜：128D和60D |  |  |  |
| 6.3 | 角度：128D，可以看到赤道部、锯齿缘；60D观察后极部 |  |  |  |
| 6.4 | 调焦技术：内调焦或外调焦，保证角膜到镜头的距离不变 |  |  |  |
| 6.5 | 调焦方式：显微镜脚踏调焦，智能简便 |  |  |  |
| 6.6 | 转换镜头方式：无需将非接触镜退出光路，只需旋转式换镜头，只需微调焦 |  |  |  |
| 6.7 | 镜子支架折叠性：折叠式支架，可自动折叠 |  |  |  |
| 6.8 | 支架旋转角度：广角镜镜托及支架部分角度0°-360°可调 |  |  |  |
| 6.9 | 镜头光学：非球面设计光学镜头，提供真实无变形的图像 |  |  |  |
| （二） | 配置清单 |  |  |  |
| 1 | 显示系统1台 |  |  |  |
| 2 | 14功能无线脚踏1套 |  |  |  |
| 3 | 消毒帽2套 |  |  |  |
| 4 | 防尘套2套 |  |  |  |
| 5 | 电源线1根 |  |  |  |
| 6 | 支架系统1套 |  |  |  |
| 7 | 非接触广角系统1套 |  |  |  |
| 8 | UPS 不间断电源1台 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |