- 附件一：江西中医药大学附属医院内镜清洗工作站设备采购询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 内镜清洗工作站 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 主体材质：采用SUS304不锈钢材质，板材厚度≥1.5mm；槽体为一体拉伸成型，非焊接槽体。 |  |  |  |
| 2 | - 清洗槽要求：槽体内尺寸≥510×410×220mm（长×宽×深），内侧有水位刻度线，刻度线为冲压成型，标注范围10L-30L，最小刻度间隔2L；槽体内四角为大圆弧设计。（提供槽体刻度线冲压成型、槽体内四角照片作佐证）。 |  |  |  |
| 3 | - 台面（含干燥台）要求：台面有防止溢水滚边设计，四周高中间低，有效防止台面上的水外流到地面及内镜和附件滑落；干燥台尺寸可根据现场定制 |  |  |  |
| 4 | 功能背板要求：背板顶部设置有储物柜，储物柜安装上翻门，整机高度≤1.9m |  |  |  |
| 5 | - 支架要求：采选用全优质不锈钢材质焊接框架，框架厚度≥1.2mm，高≥800mm，禁止使用铝合金型材连接框架，杜绝连接件松动带来的安全隐患。 |  |  |  |
| 6 | - 槽盖：透明亚克力板材一次成型，2个手柄，板材厚度≥4mm，防止变形、破裂，并可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 |  |  |  |
| 7 | - 水/气全自动灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |  |  |  |
| 8 | - 全自动循环灌注主机要求：采用隐藏式后置设计，一键式操作，注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，系统采用循环注液，电压12V，压力0.2～0.3MPa，注气压力小于0.16MPa。 |  |  |  |
| 9 | 控制器要求：采用≥7寸液晶中文显示屏，隐藏式设计，工作面板采用一体式亚克力灰色面板，触摸控制按键，非按键膜按键，控制面板不允许随柜门上下升。 |  |  |  |
| 10 | - 排水、给水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 11547-2008要求；所有给水管路采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T11547-2008中PP-R技术要求。 |  |  |  |
| 11 | - 排污型水质处理器要求：安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，保障用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。 |  |  |  |
| 12 | - 水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为0.2μm分级高精度超微过滤流量0.3T/h，可更换滤芯。 |  |  |  |
| 13 | 水源控制要求：自动/手动双控水源的开关 |  |  |  |
| 14 | - 自动翻盖功能：自动槽盖开关方式为脚踏自动开关，动力机构采用静音电动推杆，开或关时间≤4s，开盖角度≥45°，角度可调。槽盖动力臂采用铝材质，表面喷珠氧化处理。 |  |  |  |
| 15 | 中心气体处理器要求:无源型，分离空气中的油污、水分，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.05～0.85MPa。 |  |  |  |
| 16 | - 高压水/气枪：枪体采用SUS304不锈钢，配备八个螺旋式清洗喷嘴耐受压力0-0.7MPa。 |  |  |  |
| 17 | 管道自身消毒功能：可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪、水龙头及灌流系统。保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。 |  |  |  |
| 18 | - 消毒液气体解析系统：采用隐藏式设计，主机位于柜体内部的，控制按钮位于功能背板上面，随时分解消毒液挥发的气体并通过下水总管或专用排气通道排除槽内挥发的消毒液，防止气体向外扩散，保护医务人员。 |  |  |  |
| （二） | - 配置清单：清洗槽、漂洗槽、消毒槽、末洗槽、干燥台各1个；洗消追溯一套。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |