| 序号 | 产品名称 |  | 数量 | 技术规格 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用加速器系统 | 影像引导医用加速器 | 1套 | 详见技术规格要求 | / |
|  |  | 容积旋转调强系统 | 1套 |  | / |
|  |  | 多叶光栅系统 | 1套 |  | / |
|  |  | 实时影像验证系统 | 1套 |  | / |
|  |  | 集成X线容积影像系统（锥型束CT系统） | 1套 |  | / |
|  |  | 放射治疗计划系统 | 1套 |  | / |
|  |  | 肿瘤放射治疗管理系统 | 1套 |  | / |
| 2 | 放疗附件 | 放疗质控设备 | 1套 |  | / |
|  |  | 激光定位设备 | 1套 |  | / |
|  |  | 个人防护系统及其他配件 | 1套 |  | / |
|  |  | 模室设备及摆位定位系统 | 1套 |  | / |

附件一：

技术规格要求

| 序号 | 技术规格要求 |  | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 医用直线加速器 |  |  |  |  |
| 1 | 主系统基本要求及适应症要求：所投产品控制系统必须具备全数字化及四维图像功能，并可实时提供所有机器运行参数，且所投产品具有有效的医疗器械注册证明。可开展3D-CRT三维适形、IMRT调强放疗（静态调强、动态调强）、IGRT图像引导放疗、VMAT容积旋转调强、SRS/SRBT立体定向放射外科放疗。 |  |  |  |  |
| 1.1 | 高端化加速器平台：投标方需提供加速器平台。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 一体化控制系统：所投设备为一体化数字控制系统。 |  |  |  |  |
| 1.3 | 全自动自检系统：开机5min内全自动设备性能检测，治疗等中心小大/位置，治疗等中心MV & KV影像等中心的符合性、准直器旋转偏差、机架到位精度、MLC叶片位置精度、射束等中心点偏移等参数。确保患者放疗的高精确性。以上自检全部过程5分钟内完成。 |  |  |  |  |
| 1.4 | 射野剂量验证系统：内置化射野剂量验证系统 |  |  |  |  |
| 1.5 | 远程管理服务系统：主动前瞻性远程服务系统，系统参数调试故障定位与排除、全天候系统状态监控。 |  |  |  |  |
| 1.6 | 加速管类型：行波/驻波，加速管保用年限≥10年（费用包含在报价中），须提供厂家书面承诺。 |  |  |  |  |
| 1.7 | 微波功率源：磁控管/速调管 |  |  |  |  |
| 1.8 | 微波功率源的最大输出功率≥3MW |  |  |  |  |
| 1.9 | 电子枪：数字栅控电子枪 |  |  |  |  |
| 1.10 | 束流偏转与输出系统：270度磁偏转系统或滑雪磁偏转系统 |  |  |  |  |
| 1.11 | 剂量系统结构：开放式/密闭式电离室结构 |  |  |  |  |
| 1.12 | 加速器工作模式：具有临床日检模式、治疗模式、验证模式、服务模式等 |  |  |  |  |
| 1.13 | 室内大屏幕数据显示器：配置两个显示器：治疗时机架两边都能显示所有治疗参数（所有机械位置数据、射线设置参数等），在维修时可实时显示所有机械和电气数据。 |  |  |  |  |
| 1.14 | 遥控器≥一个，能同时控制所有机械运动。具有速度可调功能，可调整机器参数，加载卸载患者治疗射野。 |  |  |  |  |
| 1.15 | 设备安全连锁系统：具有安全联锁自动装置，在可能导致机械碰撞时，会发出预警或者提前停止运动和束流，保护患者安全。 |  |  |  |  |
| 1.16 | 呼吸门控采集系统及呼吸门控治疗系统：具备4D-CT或4D-CBCT 要求配备呼吸门控采集系统的软件和硬件，可配合CT模拟机采集呼吸波，并配合加速器进行门控治疗（提供详细配置、照片） |  |  |  |  |
| 2 | 束流系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | X线束流特性 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 光子能量数：具备双光子能量 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | X线能量：具备6MV和10MV光子治疗能量 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 高剂量率模式FFF：具备FFF高剂量率 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 6MV常规X线的最大剂量率(等中心)：≥ 600MU/min |  |  |  |  |
| 2.1.5 | 6MV X线高剂量率模式最大剂量率：≥1400MU/min（提供所投产品型号技术白皮书并加盖公章） |  |  |  |  |
| 2.1.6 | X线平坦度≤ ±3%或≤106% |  |  |  |  |
| 2.1.7 | X线对称性≤ 3%或≤103% |  |  |  |  |
| 2.1.8 | 光野与射野的一致性≤1mm |  |  |  |  |
| 2.1.9 | 电离室结构：开放式/封闭式电离室结构 |  |  |  |  |
| 2.1.10 | 电离室通道数设计：双通道电离室 |  |  |  |  |
| 2.2 | 电子线束流特性 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 电子线能量：提供5档，6至18 MeV |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 电子线平坦度：≤±5% |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 电子线对称性：≤2% |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 常规电子线最大剂量率：≥1000MU/min |  |  |  |  |
| 2.2.5 | 支持高剂量率全身皮肤电子线照射模式（HDTSE） |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 提供6MeV全身高剂量率照射，最大剂量率：≥2500MU/min |  |  |  |  |
| 2.2.6 | 电子线中的X线污染：≤5% |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 限光筒安全性：具有机械安全防碰撞联锁装置 |  |  |  |  |
| 3 | 剂量监测系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 出束稳定时间：≤0.5s |  |  |  |  |
| 3.2 | 剂量稳定性误差：在5个工作日内稳定性偏差≤2% |  |  |  |  |
| 3.3 | 射线的纵向和横向对称度参数超过下述数值则启动连锁：2% |  |  |  |  |
| 3.4 | 剂量伺服系统：具备剂量伺服系统 |  |  |  |  |
| 3.5 | 电离室设计结构：真空密闭式或开放式 |  |  |  |  |
| 4 | 机械运动系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 机架旋转角度：≥360°，顺时针和逆时针方向，显示误差不大于0.5度。 |  |  |  |  |
| 4.2 | 机架旋转速度应连续可调 |  |  |  |  |
| 4.3 | 源轴距TAD距离：100±0.2cm |  |  |  |  |
| 4.4 | 机械等中心精度：≤0.5mm |  |  |  |  |
| 4.5 | 束流及影像综合等中心精度≤0.75mm半径球体 |  |  |  |  |
| 4.6 | 等中心高度≤130cm |  |  |  |  |
| 4.7 | 等中心到机头的净空间孔半径≥46cm |  |  |  |  |
| 4.8 | 具备独立准直器,准直器系统旋转可旋转范围≥350度，精度≤ ±0.5° |  |  |  |  |
| 4.9 | 射野尺寸：0.5×0.5cm至40×40cm连续可调（SSD=100cm） |  |  |  |  |
| 4.10 | 激光灯定位精度：＜0.5mm |  |  |  |  |
| 4.11 | 应具有0°～ 60°范围内每度连续可调的自动楔形板，调节角度数量≥30个；或15、30、45和60度固定楔形板 |  |  |  |  |
| 4 | 多叶准直系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 内置式电动多叶准直器（具备autocal或晨检自检功能） |  |  |  |  |
| 4.2 | 多叶准直器的调强应用：可进行静态调强和动态调强应用 |  |  |  |  |
| 4.3 | 叶片数量≥120片 |  |  |  |  |
| 4.4 | 所有叶片在等中心平面的最大投影宽度：≤5mm（提供技术白皮书并进行电子签章） |  |  |  |  |
| 4.5 | 叶片等中心处到位精度：≤1mm |  |  |  |  |
| 4.6 | 叶片等中心处移动重复精度：≤0.5mm |  |  |  |  |
| 4.7 | 叶片等中心处最小半影：≤7mm（10cm×10cm） |  |  |  |  |
| 4.8 | 叶片最大过中心点距离：≥20cm |  |  |  |  |
| 4.9 | 等中心平面叶片运行最大速度：≥5cm/s |  |  |  |  |
| 4.10 | 钨门射野追随功能：钨门在治疗中自动追随射野，降低野外漏射剂量 |  |  |  |  |
| 4.11 | 叶片透射率（不含独立准直器）＜0.5％,且和铅门的联合漏射率: ≤0.02% |  |  |  |  |
| 4.12 | 光射野一致性：≤1.5mm |  |  |  |  |
| 4.13 | 叶片端面过等中心距离: ≥12cm |  |  |  |  |
| 5 | 图像引导系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 电子射野影像系统（EPID）的硬件要求 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 探测器类型：采用“非晶态硅”的平板型直接数字化成像检测器 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 探测器面积≥40cm×40cm |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 空间分辨率：≥1024×1024像素 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 像素空间分辨率不大于0.25mm×0.25mm |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 像素灰度分辨率≥16bit/pixel |  |  |  |  |
| 5.1.6 | EPID图像采集最高速度：≥30帧/秒 |  |  |  |  |
| 5.1.7 | 具有防碰撞连锁功能 |  |  |  |  |
| 5.2 | 电子射野影像系统（EPID）软件的系统要求 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 可自动/手动调节窗宽/窗位。 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 可在实时影像系统的用户界面上同时察看实时成像和对比参考图像（模拟定位图像，或DRR图像），以及其他图像；即使在采集图像时，也能显示参考图像 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 定位匹配功能：可对参考图像和实时成像进行照射野边界和解剖结构的定位匹配的检测，并可进行位移的测量，从而确定照射野的摆位误差 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 具有DICOM-3，DICOM-RT网络功能 |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 具有实时患者剂量检测系统 |  |  |  |  |
| 5.3 | kV级X线影像系统--CBCT图像引导功能：提供CT或KV级CBCT影像功能（提供投标机型注册证或注册证附件-产品技术要求作为证明材料），配备等中心质控模体、图像质控模体（包括二维、三维、四维） |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 非晶硅平板探测器FOV成像面积：≥ 29cm x 39cm |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 空间分辨率：≥10 LP/CM@0MTF |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 成像方式：支持X光拍片，透视，和容积影像（锥形束CT）模式，四维容积影像模式。 |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 提供低剂量kV扫描模式 |  |  |  |  |
| 5.3.5 | 具有不同部位影像扫描模式：≥8 |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 影像和治疗综合等中心精度：≤0.75mm（提供技术白皮书并进行电子签章） |  |  |  |  |
| 5.3.5 | KV级图像系统软件：具备拍片、透视、CBCT模式，自动、半自动图像匹配病人摆位复核功能,具备迭代重建模式软组织显示能力 |  |  |  |  |
| 5.3.6 | X线球管标称焦点尺寸：小焦点≤0.4mm，大焦点≤1.0mm |  |  |  |  |
| 5.3.7 | 高压发生器最大功率：≥40kW |  |  |  |  |
| 5.3.7 | 非晶硅平板探测器成像面积：≥ 29cm x 39cm |  |  |  |  |
| 5.3.8 | MV与KV等中心一致性：≤0.8mm |  |  |  |  |
| 5.3.9 | 具有防碰撞安全连锁功能 |  |  |  |  |
| 5.3.10 | 使用头部模体成像时，CBCT的CTDIw剂量：≤0.5 mGy |  |  |  |  |
| 5.3.11 | 使用体部模体成像时，CBCT的CTDIw剂量：≤20mGy |  |  |  |  |
| 5.3.12 | 实现定位影像采集级重建，并可在线调整治疗偏差 |  |  |  |  |
| 5.3.13 | 提供2D/3D匹配功能 |  |  |  |  |
| 5.3.14 | CBCT重建视野（FOV）：头部≥24cm；体部≥45cm |  |  |  |  |
| 5.3.15 | CBCT标准重建长度：≥16cm |  |  |  |  |
| 5.3.16 | CBCT最小重建层厚可达1mm |  |  |  |  |
| 5.3.17 | CBCT的HU精度≤±50HU |  |  |  |  |
| 5.4 | 4D-CBCT功能要求 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 在自由呼吸状态下，通过CBCT影像追踪患者体内肿瘤靶区 |  |  |  |  |
| 5.4.2 | 实现四维影像采集重建，并可在线调整治疗偏差；在操作工作台上直接显示治疗前的四维靶区运动影像 |  |  |  |  |
| 5.4.3 | 扫描弧度设置范围：200°-360°。 |  |  |  |  |
| 5.4.4 | 在每个投影图像中观察解剖结构的运动来确定排序归类的时相，并从体内解剖结构的运动中直接计算出呼吸曲线，无需添加外部设施； |  |  |  |  |
| 5.4.5 | 4D容积数据的采集和重建：依序将每个投影按照时相归类；可对4D容积数据进行采集和重建；扫描＋重建时间≤3分钟。 |  |  |  |  |
| 5.4.6 | 重建呼吸时项设置：可设患者4-10个呼吸时项进行4D图像重建。 |  |  |  |  |
| 5.4.7 | 与动态配准同步完成所有时相配准结果，具有并且能够浏览任意结果。 |  |  |  |  |
| 5.4.8 | 配准模式要求：1）时间加权的中位位置配准；2）时间加权的呼气末位置配准； |  |  |  |  |
| 5.4.9 | 配准算法要求：具有4D专用配准算法，不同时项的重建图像分别跟参考图像进行配准，分别的到不同的移床参数。 |  |  |  |  |
| 5.4.10 | 4D图像可以通过DICOM标准格式进行导出。 |  |  |  |  |
| 5.4.11 | 支持与最大密度投影（MIP）图像的配准 |  |  |  |  |
| 5.4.12 | 支持平均三维密度投影（Avg3D）的配准 |  |  |  |  |
| 5.4.13 | 支持与某一呼吸时相的图像进行配准 |  |  |  |  |
| 5.5 | 门控CBCT |  |  |  |  |
| 5.5.1 | 提供短弧CBCT功能，最短弧度≤ 140度，可在单次屏气条件下完成CBCT数据采集 |  |  |  |  |
| 5.6 | 提供迭代CBCT重建方法，并配备GPU硬件以大幅缩短重建时间 |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 最快扫描时间：≤35s |  |  |  |  |
| 5.6.2 | 利用迭代重建模式，提高软组织分辨力 |  |  |  |  |
| 5.6.3 | 基于GPU加速的统计重建算法 |  |  |  |  |
| 5.6.4 | 蒙卡精度的散射输运模拟和过滤功能 |  |  |  |  |
| 5.6.5 | 提供至少四种迭代CBCT扫描模板 |  |  |  |  |
| 5.6.6 | 提供迭代CBCT编辑器，可对重建参数进行设置，如噪声抑制等 |  |  |  |  |
| 5.6.7 | 提供并显示CTDIvol和DLP成像剂量参考值 |  |  |  |  |
| 6 | 治疗摆位系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 治疗床：全碳纤维床面板，结构类型：剪叉结构。支持六维方向自动运动，并可在控制室遥控自动摆位 |  |  |  |  |
| 6.2 | 运动控制：可调速运动，可手动控制 |  |  |  |  |
| 6.3 | 最大负载能力：≥200Kg |  |  |  |  |
| 6.4 | 垂直移动范围 ≥105cm |  |  |  |  |
| 6.5 | 左右移动范围 ≥45cm |  |  |  |  |
| 6.6 | 前后移动范围 ≥100cm |  |  |  |  |
| 6.7 | 治疗中治疗床在等中心处下沉误差≤1mm |  |  |  |  |
| 6.8 | 治疗定位精度：≤0.05cm |  |  |  |  |
| 6.9 | 治疗床的等中心旋转范围：≥±95°、旋转精度为：≤0.5° |  |  |  |  |
| 7 | 特殊治疗方式 |  |  |  |  |
| 7.1 | 具备呼吸门控治疗功能 |  |  |  |  |
| 7.2 | 具备在线自适应放疗功能 |  |  |  |  |
| 7.3 | 非共面治疗：具备满足所有临床技术要求的非共面治疗技术 |  |  |  |  |
| 7.4 | 容积旋转调强功能 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 提供容积旋转调强功能。容积旋转调强治疗时，机架旋转角度、多叶准直系统和实时剂量率均可按照优化要求同步实时变化（提供证明材料） |  |  |  |  |
| 7.4.2 | C型机架最大旋转速度≥1RPM或环形机架最大旋转速度：≥4RPM。 |  |  |  |  |
| 7.4.3 | 容积旋转准直器旋转运动速度≥2RPM |  |  |  |  |
| 7.4.4 | 可实现单弧、多弧、分段弧、共面、非共面弧治疗 |  |  |  |  |
| 7.5 | 高精准立体定向放射外科功能 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 具备立体定向放射外科专用功能，可满足颅脑及体部肿瘤的立体定向放射治疗需求（提供HDRS功能或HyperARC功能或其它能实现类似功能的产品） |  |  |  |  |
| 7.5.2 | 所有叶片在等中心区域宽度不超过5mm，叶片运动速度不低于5cm/s，叶片运动分辨率不大于0.1mm；备份铅门运动速度不低于2.5cm/s。 |  |  |  |  |
| 7.5.3 | 支持40×40cm射野内多个分立靶区的同步治疗，无需增加治疗等中心数量 |  |  |  |  |
| 8 | 远程维修功能 |  |  |  |  |
| 8.1 | 可以在线监测加速器运行数据，诊断机器运转状况 |  |  |  |  |
| 8.2 | 具备通过网络对加速器远程调试维修功能 |  |  |  |  |
| 9 | 嵌入式自动QA功能： |  |  |  |  |
| 9.1 | 要求在主控台软件中嵌入该功能，支持5分钟内做完如下检查。 |  |  |  |  |
| 9.2 | 机械性能检查： 治疗等中心范围/定位 治疗等中心与MV&kV影像等中心的一致性 准直器旋转误差 机架定位精度 治疗床到位精度 MLC叶片位置 铅门位置精度 |  |  |  |  |
| 9.3 | 束流性能检查： 束流输出量一致性检查 束流离轴比一致性检查 束流中心偏移量 提供免费束流一致性调整服务 |  |  |  |  |
| 10 | 呼吸门控系统 |  |  |  |  |
| 10.1 | 同时提供加速器端呼吸门控系统，兼容CT端呼吸门控系统。 |  |  |  |  |
| 10.2 | 提供自由呼吸门控系统 |  |  |  |  |
| 10.3 | 支持自由呼吸和屏气两种门控放射治疗方式 |  |  |  |  |
| 10.4 | 支持门控VMAT照射 |  |  |  |  |
| 10.5 | 治疗中触发成像功能：治疗过程中，在指定的机架角度、MU、时间和呼吸相位自动拍摄kV或MV影像 |  |  |  |  |
| 10.6 | 可根据患者呼吸时相触发治疗射束的启动和终止，整个过程无需人工操作 |  |  |  |  |
| 10.7 | 配备可视化呼吸训练装置（VCD）1套 |  |  |  |  |
| 二、 | 放射治疗计划系统 |  |  |  |  |
| 1 | 系统硬件及网络 |  |  |  |  |
| 1.1 | 物理师工作站硬件配置如下（至少二套） |  |  |  |  |
|  | 中央处理器：4核英特尔至强W-2123或以上，主频≥3.6GHz。 随机存取存储器：主机内存≥32GB(2×16GB)DDR4。 磁盘存储器：容量≥9T BSATA HDD,≥9TBSSD，RAID5磁盘阵列。 显卡：NVIDIAA4000或以上，显存≥16GB 终端显示器：尺寸≥27英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标。 操作系统：Windows10专业版22H2(64位) 网络适配器：网络物理接口带宽≥1Gb/s |  |  |  |  |
| 1.2 | 医生工作站硬件配置如下（至少四套） |  |  |  |  |
|  | 中央处理器：4核英特尔至强W-2123或以上，主频≥3.6GHz。 随机存取存储器：主机内存≥32GB(2×16GB)DDR4。 磁盘存储器：容量≥5T BSATA HDD,≥5T BSSD，RAID1磁盘阵列。 显卡：GeForceRTX3060或以上，显存≥8GB 终端显示器：尺寸≥27英寸，分辨率≥1920×1080，带键盘和鼠标。 操作系统：Windows10专业版22H2(64位) 网络适配器：网络物理接口带宽≥1Gb/s |  |  |  |  |
| 1.3 | 系统应完全遵从DICOM标准，以实现医学影像共享 |  |  |  |  |
| 2 | 计划系统软件要求 |  |  |  |  |
| 2.1 | 轮廓勾画 |  |  |  |  |
| 2.2 | 具备多种手动勾画自如选择 |  |  |  |  |
| 2.3 | 自动勾画器官：提供基于模型的自动勾画功能，可用模型包括头部、肺部，腹部和盆腔部位的所有器官可一次性勾画。 |  |  |  |  |
| 2.4 | 可将4D-CT图像按照最大、最小、平均密度投影算法创建图像 |  |  |  |  |
| 2.5 | 支持多模态图像融合 |  |  |  |  |
| 2.6 | 显示功能：支持以伪彩显示图像序列， |  |  |  |  |
| 2.7 | DICOM导入导出：CT，MRI，PET，CR，RT Image DICOM标准图像导入；将结构集，计划，剂量文件导出为DICOM文件。 |  |  |  |  |
| 2.8 | DICOM RT接口：支持RT Plan，RT Dose，RT Structure，RT Record格式的数据导入 |  |  |  |  |
| 3 | 计划设计 |  |  |  |  |
| 3.1 | 自定义计算网格的范围和大小 |  |  |  |  |
| 3.2 | 计算方式：提供光子线蒙卡算法或类蒙卡精度算法/三维卷积算法 |  |  |  |  |
| 3.3 | 可支持基于GPU加速的剂量计算。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 支持Dicom plan 再计算功能，可将其他算法的计划导入到新计划系统中，采用蒙特卡洛算法重新进行精确计算 |  |  |  |  |
| 3.5 | 支持创建简单二维计划，非共面计划设计，逆向调强计划设计等 |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 正向三维适形：支持三维适形计划中，相同角度射野可合并，拆分。 逆向三维适形：支持3D-CRT逆向计划，根据目标函数可优化机架角、小机头角和床角 |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 可以在BEV图像上，对MLC的位置或挡铅形状、大小进行编辑 |  |  |  |  |
| 3.5.3 | 静态调强：采用直接机器参数优化算法一步直接优化出子野的逆向调强治疗计划功能，MLC子野权重可自动优化，可以控制最大子野个数、子野最小面积、最小子野MU、最小打开叶片对数和叶片最小间距等以及尽量减少总的照射MU。 |  |  |  |  |
| 3.5.4 | 动态调强：支持动态调强技术，可控制计划总的控制点数。 |  |  |  |  |
| 4 | 计划优化 |  |  |  |  |
| 4.1 | 具有物理剂量学和生物剂量学两种目标函数 |  |  |  |  |
| 4.2 | 多标准优化：在优化过程中通过严格遵守优化的约束条件来，当满足第一目标后自动寻找下一个更严格的目标，以更好地满足正常器官 |  |  |  |  |
| 4.3 | 可无需勾画辅助器官，仅通过目标函数本身定义剂量过渡区 |  |  |  |  |
| 4.4 | 可直接进行子野（MLC形状）优化 |  |  |  |  |
| 5 | 计划评估 |  |  |  |  |
| 5.1 | 支持计划剂量的叠加显示 |  |  |  |  |
| 5.2 | 支持显示感兴趣区域和感兴趣点的统计信息。 |  |  |  |  |
| 5.3 | DVH统计分辨率为：最小统计剂量≤1cGy；最小统计范围≤0.1cm |  |  |  |  |
| 5.4 | REV视觉观，可虚拟显示患者在机房治疗时的位置，与机架、治疗床、和光野的关系，用以治疗时验证患者； |  |  |  |  |
| 5.5 | 具有对多个计划进行比较、相加、相减多模态评估功能。 |  |  |  |  |
| 5.6 | 应能将当前计划基于其它CT图像计算剂量 |  |  |  |  |
| 6 | CT模拟与图像配准 |  |  |  |  |
| 6.1 | DRR可在任意方向平面生成 |  |  |  |  |
| 6.2 | 鼠标可控制射野角度和准直器方向，MLC和射野窗随射野变化而更新 |  |  |  |  |
| 6.3 | 支持CT、MRI以及PET图像配准 |  |  |  |  |
| 6.4 | 支持点配准、手动配准以及自动配准 |  |  |  |  |
| 6.5 | 能在融合配准后的影像上同步勾画器官轮廓 |  |  |  |  |
| 7 | 计划验证 |  |  |  |  |
| 7.1 | 支持导入、保存并加载算中的模体图像序列 |  |  |  |  |
| 7.2 | 支持将当前患者的计划数据拷贝到模体中创建验证计划 |  |  |  |  |
| 7.3 | 支持输出验证计划的剂量分布 |  |  |  |  |
| 三 | 肿瘤放射治疗信息管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 配置要求 |  |  |  |  |
| 1.1 | 提供具体架构（B/S或C/S），提供详细配置方案 |  |  |  |  |
| 1.2 | 网络适配卡 | 1．加速器 |  |  |  |  |
|  |  | 2．治疗计划系统 |  |  |  |  |
|  |  | 3．网络工作站 |  |  |  |  |
|  |  | 100M/1000M自适应PCI32-bit网卡 |  |  |  |  |
|  | 网络操作系统 | Windows Server 2019或更高版本 |  |  |  |  |
|  | NAS备份存储 | ≥30T |  |  |  |  |
|  | 加速器同品牌肿瘤信息管理系统 | 提供投标型号 |  |  |  |  |
| 1.3 | 资质要求：肿瘤信息化管理系统的相关软件著作权；提供证明材料； |  |  |  |  |
| 1.4 | 服务器数据库系统平台：请投标方指出采用何种数据库软件及其版本。 |  |  |  |  |
| 1.5 | 放疗数据库应用软件：在交货时，应提供正版软件的使用许可证。该应用软件是建立和运行于上述服务器数据库系统平台上的应用软件和用户界面程序。 |  |  |  |  |
| 1.6 | 用户级别限制：所有的病人数据，包括文本资料、图像信息和治疗计划数据，以及治疗过程中产生的图像和文本数据信息，均应集中存储在服务器数据库中，方便管理、备份和所有联网工作站的信息资源共享。 服务器软件能设置各工作站用户的使用权限 |  |  |  |  |
| 1.7 | 一体化数据库和患者管理：患者数据和治疗数据存储在一个数据库中 |  |  |  |  |
| 1.8 | 数据中心：提供患者列表，显示满足查询条件的患者概要信，支持多样化列表操作等 |  |  |  |  |
| 1.9 | 工作列表：为用户提供个人工作面板，支持有权限的用户查看他人的任务 |  |  |  |  |
| 1.10 | 预约管理：为用户提供制模、定位、治疗、验证任务预约统一平台，提供多样化预约操作等 |  |  |  |  |
| 1.11 | 放疗专科电子病历：具备患者信息，患者诊断，单据管理，患者流程管理等功能。 |  |  |  |  |
| 1.12 | 科室管理：具备设备管理，用户管理，角色权限管理，组织机构管理等功能 |  |  |  |  |
| 1.13 | 主页设置：方便不同角色用户根据使用习惯对登入的主页进行修改 |  |  |  |  |
| 1.14 | 审计日志：具备查看日志，实体变更，删除设置等功能 |  |  |  |  |
| 1.15 | AE配置：支持对DICOM导入导出的端口进行设置 |  |  |  |  |
| 1.16 | 协议与接口：支持DICOM 3.0 标准协议，DICOM RT 标准协议，Work list协议，HL7标准协议 |  |  |  |  |
| 1.17 | 排队自动叫号系统：具备队列管理，查询患者，叫号管理等功能 |  |  |  |  |
| 1.18 | 放射治疗记录和验证系统软件：具有放射治疗记录和验证软件类产品相关软件著作权；提供证明材料； |  |  |  |  |
| 1.19 | 患者列表：可以创建、删除、浏览患者名单，可以对患者状态处理，可以预览患者的流程状态 |  |  |  |  |
| 1.20 | 患者信息：可对患者信息，如医疗注意事项、联系方式进行增加、编辑、删除 |  |  |  |  |
| 1.21 | DICOM的导入和导出：支持DICOM3.0格式的影像，支持DICOM RT格式的数据，对影像及数据进行预处理，支持多种导入及导出的途径 |  |  |  |  |
| 1.22 | 科室管理：可以设置患者在科室中各项工作的时间、地点事项、设备并指定操作人员类型，方便流程管理 |  |  |  |  |
| 1.23 | 计划管理：对要执行的计划和射野选择摆位容差和机械容差 |  |  |  |  |
| 1.24 | 治疗排程：具备对治疗计划进行排程 |  |  |  |  |
| 1.25 | 治疗记录：具备对患者治疗野和影响野的治疗记录进行浏览，剂量追踪（对点或肿瘤）等功能 |  |  |  |  |
| 1.26 | 预约管理：具备详细安排患者治疗的时间段功能 |  |  |  |  |
| 1.27 | 系统设置与权限：具备创建和管理各种角色的权限（管理员，医生，物理师，技术员） |  |  |  |  |
| 2 | 辅助设备 |  |  |  |  |
| 2.1 | 配置1套直线加速器专用定位激光灯。（等中心处投影线宽≤1mm） |  |  |  |  |
| 2.2 | 配置1套稳压电源、不间断电源UPS |  |  |  |  |
| 2.3 | 配置1套闭路电视专用监视系统。（摄像头数量：机房里3个，迷道1个，加速器门口1个，需达到江西省直线加速器环评、控评要求) |  |  |  |  |
| 2.4 | 外水冷机 |  |  |  |  |
| 2.5 | 配置1套专用对讲系统。 |  |  |  |  |
| 2.6 | 保养工具包 |  |  |  |  |
| 2.7 | 提供加速器数据采集和拟合(建模），≥1台 |  |  |  |  |
| 2.8 | 提供设备机房，设备间及操作间防护及装修（含铅门）。（单独报价） |  |  |  |  |
| 2.9 | 配置一台5匹机房恒温恒湿精密空调。 |  |  |  |  |
| 2.10 | 分别配置一台5匹设备间制冷设备和2台除湿机。 |  |  |  |  |
| 2.11 | 配置控制室一台3匹吸顶空调。 |  |  |  |  |
| 四 | 其他配置清单 |  |  |  |  |
| 1.1 | 3D光学体表系统1 套 |  |  |  |  |
| 1.2 | 三维容积调强剂量验证系统：1 套 |  |  |  |  |
| 1.3 | 放疗轮廓勾画软件：1 套 |  |  |  |  |
| 1.4 | 工作台：1 套 |  |  |  |  |
| 1.5 | 头颈肩体碳纤维一体化底座：3 个，透明头枕：3 套 |  |  |  |  |
| 1.6 | 举臂支架：3 个，体膜，头颈肩膜， 头膜， 颈胸膜各20 个 |  |  |  |  |
| 1.7 | 碳纤维适配条5套，其中（CT用）2套 |  |  |  |  |
| 1.8 | 恒温水箱：1 个 |  |  |  |  |
| 1.9 | 组织补偿垫：3 套 |  |  |  |  |
| 1.10 | 晨检仪：1 个 |  |  |  |  |
| 1.10 | 绝对剂量刻度剂量仪（含0.6cc 电离室、电缆线）：1 套 |  |  |  |  |
| 1.11 | 固体水：1 套 |  |  |  |  |
| 1.12 | 标准测量小水箱 1套 |  |  |  |  |
| 1.13 | 温度气压计：1 个 |  |  |  |  |
| 1.14 | 个人剂量报警仪：5 个 |  |  |  |  |
| 1.15 | 固定式报警仪：1 个 |  |  |  |  |
| 1.16 | 水平仪: 1 个 |  |  |  |  |
| 1.17 | 辐射巡检仪: 1 个 |  |  |  |  |
| 1.18 | 标记铅粒: 1 盒 |  |  |  |  |
| 1.19 | 制作患者固定模具激光灯一套 |  |  |  |  |
| 1.20 | 二维矩阵（IMRT、VMAT适用） |  |  |  |  |
| 1.21 | 三维水箱测量系统 |  |  |  |  |
| 1.22 | 胶片分析仪 |  |  |  |  |
| 1.23 | SBRT专用固定一体板3套 |  |  |  |  |
| 1.24 | 提供KV、MV图像质量检测模体和配套软件、机械和辐射野等中心一致性检测模体和配套软件 |  |  |  |  |
| 1.25 | 有膜组织补偿胶（0.5cm和1cm各3张）共6张 |  |  |  |  |
| 1.26 | 等中心检测仪 1台 |  |  |  |  |
| 1.27 | 免冲洗胶片(EBT3型3盒，RTQA2型2盒) |  |  |  |  |
| 1.28 | 电子防潮柜（容量1000L） |  |  |  |  |
| 2 | 培训及保修 |  |  |  |  |
| 2.1 | 培训：须为医院提供现场、原厂等技术培训并提供科研支持（质保期内每年治疗师、物理师、医师、医工等培训不少于8人次）。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 保修：直线加速器、治疗计划系统、肿瘤信息管理系统以上所有配置（含第三方产品），提供原厂质保不低于五年（所需费用包含在报价中），并提供终身维修。 |  |  |  |  |
| 二、 | 提供参询机型详细配置清单及第三方产品报价单 |  |  |  |  |
| 三、 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |  |
| 四、 | 提供装机场地手册 |  |  |  |  |