- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 红外摄像装置： |  |  |  |
| - 1.1 | - 帧像素：336×256 |  |  |  |
| - 1.2 | - 视场角：水平视场16°，±10%；垂直视场21°，±10％ |  |  |  |
| - 1.3 | - 测温范围≥20℃～45.5℃ |  |  |  |
| - 1.4 | - 测温准确度：温准确度≤0.1℃ |  |  |  |
| - 1.5 | - 温度测温重复性：热像仪的温度测量重复性应≤0.1℃ |  |  |  |
| - 1.6 | - 温度显示分辨力：热成像评价系统可直接测量NETD，温度显示分辨力0.01℃ |  |  |  |
| - 1.7 | - 调焦功能：电动调焦 |  |  |  |
| - 1.8 | - 支架：升降范围在300mm～750mm的范围内，红外镜头可水平竖直转动 |  |  |  |
| - 1.9 | - 预热时间：热像仪的图像生成时间应≤30s |  |  |  |
| - 1.10 | - 瞬时视场：热像仪垂直及水平的瞬时视场均应≤0.85mrad |  |  |  |
| - 1.11 | - 图像场周期：热像仪的图像场周期为20ms左右±10％ |  |  |  |
| - 1.12 | - 工作波段：8～14μm |  |  |  |
| - 1.13 | - 测量功能：对图像中的任意范围测量平均温度、最高温度、最低温度 |  |  |  |
| - 2 | - 软件功能： |  |  |  |
| - 2.1 | - 软件系统：红外热像采集/处理/诊断分析软件包，图像增强处理，设定温度测量范围，多幅图像显示，鼠标点击出的温度显示，储存读取删除复制图像功能，具有病案资料及诊断信息的输入及自主编辑功能 |  |  |  |
| - 2.2 | - 红外热像采集/处理/诊断分析软件包：包含健康评估报告、专科报告、中医辩证报告、中医体质报告等软件包 - 图像分析功能：图像具备设置网格线显示，图像具备垂直对称轴显示，选定测量区域可自动镜像到对侧位置 |  |  |  |
| - 2.3 | - 图像调节功能：可设置步长调节窗位最大变化值，具备连续调节窗位值，层析显示对比色彩，最小调节窗位步进0.01℃ |  |  |  |
| - 2.4 | - 生成报告功能：对图像中的任意一点测量温度，对图像中矩形、椭形、点、线区域测量平均温度；生成报告中包括病案印象（评估提示、综合建议）并可查询和打开前面生成的报告 |  |  |  |
| - 2.5 | - 外部通讯接口：1000 M全双工以太网 |  |  |  |
| - 2.6 | - 辐射：本设备只被动吸收物体发出的红外线，对人体无任何辐射 |  |  |  |
| - 2.7 | - 计算机主机：CPU：物理核数≥16个，线程数≥24个，主频≥2.1GHz，缓存≥24 MB ，功耗≥65 W，内存支持的最高速率≥5200 MT/s，最大内存通道数≥2通道，内存：≥16GB支持DDR5/LPDDR5/LPDDR5X 及以上内存类型，固态存储：≥512GB，支持SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议，机械硬盘：≥2TB，支持SATA3.0 及以上或SAS3.0 及以上接口，显示屏尺寸：≥23英寸，显示屏屏幕比例，16:9 |  |  |  |
| - 2.8 | - 软件操作平台：Windows10 64位操作系统以上 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |