抗核抗体谱试剂招标参数

1.适用于全自动多重免疫分析仪（珠海丽珠试剂股份有限公司生产，型号：MCLIA-800 Plus），全自动免疫分析仪（珠海丽珠试剂股份有限公司生产，型号：LiCreate ML5000Pro）。

2.预期用途：用于体外定量检测人血清中的 dsDNA IgG 抗体，以及用于体外定性检测人血清中的 Nucleosome、Histone、CENP-B、Sm、P0、SS-A/Ro 52kD、SS-A/Ro 60kD、SS-B/La、PCNA、AMA M2、Scl-70、Jo-1、PM-Scl 、 U1-snRNP 的 IgG 抗体。

3.方法学：磁条码免疫荧光发光法。

4.试剂规格：60人份/盒

5.准确度：±20%。

6.最低检测限：dsDNA IgG 抗体：10 IU/mL ；其他 14 项指标 IgG 抗体：L1 阳性、L2 阳性或阴性、L3 阴性。

7.重复性：≤10%。

8.批间差：≤15%。

9.线性范围：10～600 IU/mL，r≥0.975。

10.储存条件：2-8℃储存，有效期12个月；开封或复溶后的试剂在2-8℃保存，有效期1个月。

11. 最高限价：110元/测试。