附件1

| 序号 | 参数 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一： | 全自动蜡疗仪 |  |  |  |
| 一 | 参数 |  |  |  |
| 1 | - 一键制作蜡饼，全自动，无需人工接蜡、制饼 |  |  |  |
| 2 | - 一小时快速制作蜡饼(最快50分钟） |  |  |  |
| 3 | - 蜡饼厚度(10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm)、温度可调 |  |  |  |
| 4 | - 同时制作5～15个蜡饼，（5；10；15） |  |  |  |
| 5 | - 无水化蜡技术保证蜡饼内外无水分，防止烫伤 |  |  |  |
| 6 | - 能对重复使用的石蜡自动过滤杂质 |  |  |  |
| 7 | - 恒温箱具备排风功能可使蜡液迅速降温 |  |  |  |
| 8 | - 设有观察窗和照明系统随时观察蜡饼制作情况 |  |  |  |
| 9 | - 外壳采用冷轧钢喷塑材质，美观、豪华 |  |  |  |
| 10 | - 大屏幕彩色液晶显示屏触摸式操作 |  |  |  |
| 11 | - PLC操控系统保证设备稳定，可靠，可后期升级 |  |  |  |
| 12 | - SUS304不锈钢内胆及托盘 |  |  |  |
| 13 | - 每组托盘有单独的出蜡系统 |  |  |  |
| 14 | - 可设置每天自动开机时间，自动关机时间 |  |  |  |
| 15 | - 循环泵外置过热及低温保护功能防止蜡液堵塞 |  |  |  |
| 16 | - 移动脚轮便于移动；调整脚方便调整箱体水平保证蜡饼厚度均匀 |  |  |  |
| 17 | - 根据石蜡杂质含量不同可设置熔蜡温度和制饼温度 |  |  |  |
| 18 | - 有防止过热的报警装置 |  |  |  |
| 19 | - 恒温箱顶放置加热器避免蜡液溢入造成火灾事故 |  |  |  |
| 20 | - 恒温箱内任意一个角落的温差不超过±0.1℃，保证蜡饼品质不会外硬内软以及出现雪花状况等情形发生 |  |  |  |
| 21 | - 紧急停止装置，漏电保护等7道安全保护装置 |  |  |  |
| 22 | - 恒温箱进风量自动控制风门系统，在任何环境下无需人为干预 |  |  |  |
| 23 | - 有记忆功能，记忆上次制作参数 |  |  |  |
| 24 | - 内置15条加热管道，并有超温和低温保护功能 |  |  |  |
| 25 | - 夜间预约过程中设备处于断电状态，无负载 |  |  |  |
| 26 | - 恒温箱全自动进行降温、升温、恒温，无需人工设置 |  |  |  |
| 27 | - 消毒间隔和消毒时间任意设置 |  |  |  |
| 28 | - 断电后重新开机具有取消任意中间流程的功能 |  |  |  |
| 29 | - 蜡饼厚度：10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm可选择 |  |  |  |
| 30 | - 自动制作蜡饼时间：≤3min |  |  |  |
| 31 | - 一次制作蜡饼数量：（5；10；15）个可设置 |  |  |  |
| 32 | - 过滤：熔蜡阶段3级过滤 |  |  |  |
| 33 | - 保温箱制冷方式：上下风道冷热风循环冷却 |  |  |  |
| 34 | - 观察窗尺寸：高700×宽200（mm） |  |  |  |
| 35 | - 保温箱温差：±0.1℃ |  |  |  |
| 36 | - 整机重量：200kg |  |  |  |
| 37 | - 托盘层数：15层 |  |  |  |
| 38 | - 熔蜡空间：76L |  |  |  |
| 39 | - 蜡饼制作空间：180L |  |  |  |
| 40 | - 整机尺寸：高1500×深700×宽650（mm） |  |  |  |
| 41 | - 蜡盘尺寸：长450×宽380×15（mm） |  |  |  |
| 42 | - 熔蜡温度控制范围：室温～99℃ |  |  |  |
| 43 | - 蜡饼温度设置范围：室温～99℃ |  |  |  |
| 44 | - 电源：220V±22V，50±1HZ |  |  |  |
| - 二 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |