- 附件一：江西中医药大学附属医院西湖院区泌尿外科等离子双极电切电凝系统市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 主机额定输出频率：高频 ≥350kHz |  |  |  |
| 2 | - 主机输出功率：电凝和电切功率，切割模式最大输出功率≥200 W，凝血模式最大输出功率100 W（±20%） |  |  |  |
| 3 | - 主机工作状态显示：工作状态液晶屏显示，≥5.6吋，多界面可同时显示 |  |  |  |
| 4 | - 主机工作模式：凝血模式和切割模式，具有凝血模式和切割模式的输出选择及各模式输出功率的增减控制，并可显示；具有最少一种切割模式、三种凝血模式，凝血模式中需包含一种独立输出的双极凝血模式 |  |  |  |
| 5 | - 脚踏开关：双踏板脚踏开关 |  |  |  |
| 6 | - 电极：电极安装状态显示 具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁） |  |  |  |
| 7 | - 电极符合标准：电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类为Ⅲ类的医疗产品，单环状自带正负极，电极与导线一体式双极电极 |  |  |  |
| 8 | - 电极规格：具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、滚状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度 |  |  |  |
| - 9 | - 电切内窥镜：与等离子主机为同一厂家产品 |  |  |  |
| - 10 | - 内窥镜：内窥镜，30° 4mm×302mm高清内窥镜,可高温高压消毒 |  |  |  |
| - 11 | - 操作器：被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件 |  |  |  |
| - 12 | - 外鞘：外鞘26Fr，设置进、出水通道和控制开关，始终保持进出水垂直对流 |  |  |  |
| - 13 | - 内鞘：内鞘24Fr，可360°旋转 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |