附件一：需逐条回复响应或偏离，并逐条注明产品实际参数

PET/CT参数响应偏离表

| 序号 | 主要技术指标 | 规格要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为保证设备技术平台先进性，所投PET/CT型号需获得NMPA和FDA注册证 |  |  |  |
| 2 | 机架 |  |  |  |
| 2.1 | 内置激光定位系统 | 提供 |  |  |
| 2.2 | 机架结构 | 一体化机架 |  |  |
| 2.3 | 机架孔径 | ≥70cm |  |  |
| 2.4 | 机架厚度 | ≤160cm |  |  |
| 2.5 | 总重量（机架+扫描床） | ≤4700kg |  |  |
| 3 | 扫描床 |  |  |  |
| 3.1 | 最大扫描长度（不加延长板） | ≥200cm |  |  |
| 3.2 | 最大承重 | ≥226kg |  |  |
| 3.3 | 最大水平移动速度 | ≥100mm/s |  |  |
| 3.4 | 扫描床定位精度（提供datasheet或技术白皮书证明文件） | ≤0.5 mm |  |  |
| 3.5 | 安全保护装置 | 提供 |  |  |
| 4 | PET部分 |  |  |  |
| 4.1 | 晶体 |  |  |  |
| 4.1.1 | 晶体材料 | LSO或LYSO或LBS |  |  |
| 4.1.1.2 | 单个晶体尺寸：长×宽 | ≤4mm×5.3mm |  |  |
| 4.1.3 | 探测器晶体厚度或环数 | 晶体厚度≥20mm或晶体环数≥120 |  |  |
| 4.1.2 | 晶体块数 | ≥19584 |  |  |
| 4.2 | 探测器 |  |  |  |
| 4.2.1 | 探测器类型 | SiPM |  |  |
| 4.2.2 | 总光电转换器数 | ≥7000 |  |  |
| 4.3 | 衰减校正 | CT衰减校正 |  |  |
| 4.4 | 有源质控 | 提供 |  |  |
| 4.5 | PET飞行时间（TOF）技术（含全套 TOF 技术的相关最新软、硬件） | 提供 |  |  |
| 5 | CT部分 |  |  |  |
| 5.1 | 探测器 |  |  |  |
| 5.1.1 | 材料 | 稀土陶瓷 |  |  |
| 5.1.2 | 探测器物理排数 | ≥64排 |  |  |
| 5.1.3 | 探测器通道数量 | ≥64 |  |  |
| 5.1.4 | 单圈扫描采集层数 | ≥64层 |  |  |
| 5.2 | 球管 |  |  |  |
| 5.2.1 | 球管散热方式 | 水冷+油冷 |  |  |
| 5.2.2 | 阳极最大散热率 | ≥1000KHU/min |  |  |
| 5.2.3 | 有效阳极热容量 | ≥7MHU |  |  |
| 5.2.4 | 大焦点尺寸（提供datasheet或技术白皮书证明文件） | ≤1.1mm*1.2mm（按面积计算） |  |  |
| 5.2.5 | 小焦点尺寸（提供datasheet或技术白皮书证明文件） | ≤0.8mm*0.8mm（按面积计算） |  |  |
| 6 | 性能参数 |  |  |  |
| 6.1 | PET参数 |  |  |  |
| 6.1.1 | PET灵敏度 | ≥13.5cps/kBq |  |  |
| 6.1.2 | 轴向扫描视野 | ≥18cm |  |  |
| 6.1.3 | 横向扫描视野 | ≥67cm |  |  |
| 6.1.4 | 符合时间窗 | ≤4.9ns |  |  |
| 6.1.5 | 采集能窗下限 | ≥425Kev |  |  |
| 6.1.6 | 最优空间分辨率(FWHM mm, NEMA-2012, 可采用算法优化，如VUE point HD算法、HI-REZ processing算法、HYPER UVT重建算法等) |  |  |  |
| 6.1.6.1 | 横向 |  |  |  |
| 6.1.6.1.1 | 距中心1cm | ≤3.1 |  |  |
| 6.1.6.1.2 | 距中心10cm | ≤3.1 |  |  |
| 6.1.6.2 | 轴向 |  |  |  |
| 6.1.6.2.1 | 距中心1cm | ≤3.4 |  |  |
| 6.1.6.2.2 | 距中心10cm | ≤3.5 |  |  |
| 6.1.7 | 散射分数 | ≤41% |  |  |
| 6.1.8 | NECR达峰活度 | ≥20kBq/cc |  |  |
| 6.1.9 | 系统TOF时间分辨率（不接受电子TOF） | ≤385ps |  |  |
| 6.1.10 | 重建矩阵（PET矩阵，非显示屏矩阵） | ≥360x360 |  |  |
| 6.1.11 | 系统能量分辨率 | ≤10% |  |  |
| 6.2 | CT参数 |  |  |  |
| 6.2.1 | CT最快扫描转速 | ≤0.35s/360° |  |  |
| 6.2.2 | 最大螺旋扫描时间 | ≥100s |  |  |
| 6.2.3 | 最薄扫描层厚 | ≤0.625mm |  |  |
| 6.2.4 | 空间分辨率 | ≥17LP/cm@0% MTF |  |  |
| 6.2.5 | 密度分辨率 | ≤5.0mm@0.3% |  |  |
| 7 | 计算机系统 |  |  |  |
| 7.1 | 采集和后处理工作站 |  |  |  |
| 7.1.1 | 原厂采集工作站硬件 | 一套：提供 |  |  |
| 7.1.1.1 | 主频 | ≥2核3.6HZ |  |  |
| 7.1.1.2 | 内存 | ≥24GB |  |  |
| 7.1.1.3 | 硬盘 | ≥1TGB |  |  |
| 7.1.1.4 | 显示器 | ≥19寸 |  |  |
| 7.1.2 | 原厂后处理工作站硬件 | ≥1套 |  |  |
| 7.1.2.1 | 主频 | ≥4核2.4GHz |  |  |
| 7.1.2.2 | 内存 | ≥24GB |  |  |
| 7.1.2.3 | 硬盘 | ≥1TGB |  |  |
| 7.1.2.4 | 显示器 | ≥19寸 |  |  |
| 8 | PET/CT应用软件 | 提供 |  |  |
| 8.1 | PET应用软件 | 提供 |  |  |
| 8.1.1 | 图像采集软件 | 提供 |  |  |
| 8.1.2 | 图像处理（重建）软件 | 提供 |  |  |
| 8.1.3 | 图像显示软件 | 提供 |  |  |
| 8.1.4 | 定量分析软件 | 提供 |  |  |
| 8.1.5 | 校正软件 | 提供 |  |  |
| 8.1.6 | 质量控制软件 | 提供 |  |  |
| 8.1.7 | NEMA测试软件 | 提供 |  |  |
| 8.1.8 | 3D迭代重建软件 | 提供 |  |  |
| 8.2 | CT应用软件 |  |  |  |
| 8.2.1 | 图像采集软件 | 提供 |  |  |
| 8.2.2 | 图像处理（重建）软件 | 提供 |  |  |
| 8.2.3 | 图像显示软件 | 提供 |  |  |
| 8.2.4 | 图像分析软件 | 提供 |  |  |
| 8.2.5 | 校正软件 | 提供 |  |  |
| 8.2.6 | 质量控制软件 | 提供 |  |  |
| 8.3 | PET-CT应用软件 |  |  |  |
| 8.3.1 | 同机图像融合软件 | 提供 |  |  |
| 8.3.2 | 图像处理软件 | 提供 |  |  |
| 8.3.3 | 图像显示软件 | 提供 |  |  |
| 8.3.4 | 图像分析软件 | 提供 |  |  |
| 8.3.5 | 校正软件 | 提供 |  |  |
| 8.3.6 | 质量控制软件 | 提供 |  |  |
| 8.3.7 | 图像传输软件 | 提供 |  |  |
| 9 | 智能采集平台 | 提供 |  |  |
| 9.1 | 孔径内摄像头 | 提供 |  |  |
| 9.2 | 变速采集模式 | 提供 |  |  |
| 10 | 一站式核医学诊疗一体化功能平台 | 提供 |  |  |
| 10.1 | PET/CT多中心高级科研解决方案 | 提供 |  |  |
| 11 | 辅助设备 |  |  |  |
| 11.1 | 头托 | 提供 |  |  |
| 11.2 | 输液系统固定器 | 提供 |  |  |
| 11.3 | 冷却系统 | 提供 |  |  |
| 11.4 | 安全扫描固定装置 | 提供 |  |  |
| 11.5 | 牵引带 | 提供 |  |  |
| 12 | 相关附属配套设备 |  |  |  |
| 12.1 | PET/CT 中文报告系统 | 5 套 |  |  |
| 12.2 | 阅片报告智能分析系统 | 1 套 |  |  |
| 12.3 | 阅片电脑+6M 竖屏 | 5 套 |  |  |
| 12.4 | 放疗定位灯(三条可移动红外线) | 1 套 |  |  |
| 12.5 | PET 入墙式注射防护台 | 1 套 |  |  |
| 12.6 | 自动注射或分装系统 | 1 套 |  |  |
| 12.7 | FDG 手工分装防护装置 | 1 套 |  |  |
| 12.8 | 注射器钨合金防护套(3cc和 5cc)各二个 | 4 套 |  |  |
| 12.9 | PET 多功能传送用钨罐(简称三节罐) | 1 套 |  |  |
| 12.10 | 正电子药物使用废物桶 | 3 个 |  |  |
| 12.11 | 注射防护车 | 1 辆 |  |  |
| 12.12 | 药物转运防护罐 | 2 个 |  |  |
| 12.13 | PET 用 L 型铅防护屏 | 1 块 |  |  |
| 12.14 | PET 扫描床边铅防护屏(上半部铅玻璃) | 1 块 |  |  |
| 12.15 | 去污工具组(含 25 种除污设备)：1 组 | 1 组 |  |  |
| 12.16 | 数字化辐射剂量检测系统(碘化钠晶体管) | 1 套 |  |  |
| 12.17 | 储源防护箱(质控棒源) | 1 套 |  |  |
| 12.18 | 活度计 | 2 个 |  |  |
| 12.19 | 个人计量仪 | 6 个 |  |  |
| 12.20 | 表面沾污仪 | 1 套 |  |  |
| 12.21 | 手持式辐射检测仪 | 1 套 |  |  |
| 12.22 | 铅眼镜、铅衣、铅围脖、铅帽 | 3 套 |  |  |
| 12.23 | 铅衣架 | 2 个 |  |  |
| 12.24 | 蠕动泵高压注射器 | 1 套 |  |  |
| 12.25 | 高档维修工具 | 1 套 |  |  |
| 12.26 | 提供≥30分钟不间断电源 | 1台 |  |  |
| 13 | 安装与调试 |  |  |  |
| 13.1 | 全面负责检查室内拆改恢复、装修改造（包括但不限于防辐射等），所需费用包含在报价中 | 提供 |  |  |
| 13.2 | 全面负责将该项目接入医院院内网络，并完成调试，所需费用包含在报价中 | 提供 |  |  |
| 14 | 培训及质保 |  |  |  |
| 14.1 | 培训：须为医院提供现场、原厂等技术培训并提供科研支持（质保期内每年物理师、医师、医工等培训不少于8人次）。 | 提供 |  |  |
| 14.2 | 提供设备整机（含附属配套设备）原厂质保，不低于五年（所需费用包含在报价中），并提供终身维修。 | 提供 |  |  |
| 15 | 提供参询机型详细配置清单及附属配套产品报价单 | 提供 |  |  |
| 16 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 | 提供 |  |  |
| 17 | 提供装机场地手册 | 提供 |  |  |
| 18 | 提供详细的产品方案，包含但不限于涉及基建、后勤、辐射防护、附属配套产品（包含但不限于附属配套产品的品牌型号报价）、耗材、设备安装、全生命周期管理方面等等各方面内容 | 提供 |  |  |