- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 激光器工作介质:半导体 |  |  |  |
| - 2 | - 适应症：设备适用于促进局部组织的血液循环，缓解肩关节周围炎疼痛 |  |  |  |
| - 3 | - 输出模式:光纤输出 |  |  |  |
| - 4 | - 治疗激光波长：980nm-1000nm |  |  |  |
| - 5 | - 单波长最大连续输出功率≥15W，功率调节范围，0-15W，步进0.1W |  |  |  |
| - 6 | - 工作方式：连续模式、脉冲模式 |  |  |  |
| - 7 | - 激光输出手柄出光口光功率密度：≥5000mW/cm² |  |  |  |
| - 8 | - 指示光波长：650nm±20 nm，指示光功率：＜5mW，指示光亮度可调节 |  |  |  |
| - 9 | - 输出方式：手持式手柄按钮开关操作 |  |  |  |
| - 10 | - 光斑直径：32mm–40mm |  |  |  |
| - 11 | - 脉冲模式脉宽：1ms–999 ms，步进1ms |  |  |  |
| - 12 | - 脉冲模式频率：1Hz–500 Hz，步进1Hz |  |  |  |
| - 13 | - 定时器 ：0-60min，单位以s可调 |  |  |  |
| - 14 | - 治疗导引：可播放教学视频，人体图谱（视频） |  |  |  |
| - 15 | - 治疗方案：可储存针对患者的精准定制化治疗方案 |  |  |  |
| - 16 | - 储存空间：患者库数据大于100个 |  |  |  |
| - 17 | - 1080P智能高清触控大屏，屏幕≥10寸，屏幕亮度可调整，中文显示和输入 |  |  |  |
| - 18 | - 激光防护眼镜：防护镜对激光输出波长的光密度≥4，可见光透射比≥30% |  |  |  |
| - 19 | - 端口：USB接口数据升级 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |