- 附件一：

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目： | 动态电子喉镜 |  |  |
|  | 内窥镜主机 |  |  |
| 1 | 医用内窥镜图像处理器 |  |  |
| 1.1 | 主机光源一体化设计 |  |  |
| 1.2 | 可兼容同品牌多科室软镜 |  |  |
| 1.3 | 高清分辨率输出 |  |  |
| 1.4 | 采用高性能LED光源，使用寿命超过10000小时，可调节亮度 |  |  |
| 1.5 | 智能图像增强功能、图像降噪功能 |  |  |
| 1.6 | 提供网络接口，支持与院内网络连接 |  |  |
| 1.7 | 图像多级放大功能。 |  |  |
| 1.8 | 自动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆 |  |  |
| 1.9 | 多种、多组常规输出模式 |  |  |
| 1.10 | 具有增强血管功能，进行早癌筛查 |  |  |
| 1.11 | 冷却：强制风冷 |  |  |
| 2 | 电子鼻咽喉内窥镜（治疗镜） |  |  |
| 2.1 | 视野角≥120度 |  |  |
| 2.2 | 景深3-50mm |  |  |
| 2.3 | 弯曲角度：上≥130度，下≥130度 |  |  |
| 2.4 | 先端部外径：≤4.9mm |  |  |
| 2.5 | 插入部外径：≤4.9mm |  |  |
| 2.6 | 钳道直径： ≥2.0mm |  |  |
| 2.7 | 工作长度：≥360mm |  |  |
| 2.8 | 防水等级：IPX7 |  |  |
| 3 | 电子鼻咽喉内窥镜（检查镜） |  |  |
| 3.1 | 视野角≥120度 |  |  |
| 3.2 | 景深3-50mm |  |  |
| 3.3 | 弯曲角度：上≥130度，下≥130度 |  |  |
| 3.4 | 工作长度：≥360mm |  |  |
| 3.5 | 防水等级：IPX7 |  |  |
| 4 | 医用监视器（1台） |  |  |
| 4.1 | 高清分辨率输出 |  |  |
| 4.2 | 屏幕尺寸≥24英寸 |  |  |
| 5 | 台车（1台） |  |  |
| 5.1 | 与主机匹配 |  |  |
| 5.2 | 多层设计，可放置电刀及视频打印机等 |  |  |
| 5.3 | 提供监视器吊臂，方便调整监视器观看角度 |  |  |
| 6 | 高清图文工作站（1套） |  |  |
| 6.1 | 配备高清图像采集卡 |  |  |
| 7 | 配置清单 |  |  |
|  | 7.1医用内窥镜图像处理器 1套 |  |  |
|  | 7.2电子鼻咽喉内窥镜（治疗镜） 2根 |  |  |
|  | 7.3电子鼻咽喉内窥镜（检查镜） 3根 |  |  |
|  | 7.4医用监视器 1台 |  |  |
|  | 7.5台车 1台 |  |  |
|  | 7.6高清图文工作站 1套 |  |  |
|  | 7.7喉内窥镜 5根 |  |  |
|  | 7.8声带手术器械包 1套 |  |  |
| 二、 | 整机原厂质保≥7年 |  |  |