- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 全胸震荡排痰仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。 |  |  |
| - 2 | 主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。 |  |  |
| - 3 | 结构形式：便携式兼备台式功能（具有撑杆座）。 |  |  |
| - 4 | 显示方式：≥5寸彩色液晶界面显示方式。 |  |  |
| - 5 | 按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，操作简单快捷。 |  |  |
| - 6 | 导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。软管长度120～200cm，管内直径25～35mm。 |  |  |
| - 7 | 能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗，背心胸围尺寸43～175cm。（提供有效证明）。 |  |  |
| - 8 | 压力范围：0.5kpa～3.2kpa，≥10档可调，步距增量0.3kpa（提供制造商技术参数确认函并加盖制造商公章证明）。 |  |  |
| - 9 | 振动频率：5Hz～30Hz，连续可调，歩距增量1Hz（提供制造商技术参数确认函并加盖制造商公章证明）。 |  |  |
| - 10 | 手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。 |  |  |
| - 11 | 自动模式：按体型不同而分级定制，≥5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调，包括但不限于以下模式种类：(6Hz-7Hz-8Hz-7Hz)、(7Hz-8Hz-10Hz-8Hz)、(8Hz-10Hz-12Hz-9Hz)、(9Hz-11Hz-13Hz-10Hz)、(10Hz-13Hz-15Hz-11Hz)，设备可按照选定的阶梯模式运行（提供制造商技术参数确认函并加盖制造商公章证明）。 |  |  |
| - 12 | 自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。 |  |  |
| - 13 | 定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。手动模式1min～99min连续可调，歩距1min。 |  |  |
| - 14 | 设备标配的手控触发器有“加压”、 “启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |