- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | 电脑中频治疗仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。 |  |  |
| - 2 | 输出电流调节方式：按键递增、递减（每档1mA）。 |  |  |
| - 3 | 最大输出电流≤100mA±10％（负载500Ω） |  |  |
| - 4 | 直流输出：使用离子导入时：输出电压最大有效值≤40V。 |  |  |
| - 5 | 输出通道：四路，输出电流独立可调。 |  |  |
| - 6 | 四路同步电刺激、异步电刺激通道。 |  |  |
| - 7 | 四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道。 |  |  |
| - 8 | 两路离子导入通道。 |  |  |
| - 9 | 两路干扰电治疗通道。 |  |  |
| - 10 | 内置临床处方：≥99个专家处方。 |  |  |
| - 11 | 工作频率：1kHz～12kHz，误差±10% |  |  |
| - 12 | 调制频率范围：在0～150Hz范围内。 |  |  |
| - 13 | 差频频率范围：在0～100Hz范围内。 |  |  |
| - 14 | 调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 |  |  |
| - 15 | 动态节律：4s～10s。 |  |  |
| - 16 | 差频变化周期：15s～30s。 |  |  |
| - 17 | 基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。 |  |  |
| - 18 | 调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。 |  |  |
| - 19 | 温热电极（温控）：37℃～45℃、高、中、低三档可调。 |  |  |
| - 20 | 时间调节：1min～99min，步进1min，误差±10%。 |  |  |
| - 21 | 输入功率：≤150VA |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |