- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 全自动化学发光免疫分析仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 检测方法：磁微粒化学发光免疫分析法 |  |  |
| - 2 | 检测类型：可检测全血、血浆、血清样本，可自动识别血清/血浆、全血样本 |  |  |
| - 3 | 检测项目：可检测hs-cTnI、BNP、NT-proBNP、D-Dimer等心脏标志物，同时可检测PCT、IL-6（需提供投标设备同厂家以上产品注册证扫描件加盖制造商公章佐证） |  |  |
| - 4 | 试剂性能：试剂性能优异，hs-cTnI最低检测下限不大于0.01ng/mL |  |  |
| - 5 | 为方便临床使用，可提供包括1人份/条，24人份/盒；1人份/条，60人份/盒；1人份/条，120人份/盒的多种包装规格 |  |  |
| - 6 | 检测通量：检测通道数≥12，能检测12个或12个以上相同或不同项目，检测项目可自由组合 |  |  |
| - 7 | 仪器尺寸：长、宽、高均在600 mm以内 |  |  |
| - 8 | 急诊通道：具有急诊通道，应对急诊样本 |  |  |
| - 9 | 检测时间：不同项目出结果最长时间不大于16分钟 |  |  |
| - 10 | 加样系统：仪器加样系统无液路，操作方便，每个样本专用加样TIP，不存在交叉污染风险 |  |  |
| - 11 | 使用成本：无需反应杯耗材，降低客户端使用成本，提升便捷性 |  |  |
| - 12 | 包装规格：试剂不同项目都具备单人份独立包装，操作简便，减少浪费成本 |  |  |
| - 13 | 标准曲线：设备具备两点定标，标准曲线稳定≥28天 |  |  |
| - 14 | 绘制质控图：可根据质控结果自动绘制质控图 |  |  |
| - 15 | 操作界面：触摸屏全中文用户界面，操作简单，显示屏与仪器一体化设计，无需额外配备电脑 |  |  |
| - 16 | 连接系统：可连接医院HIS、LIS系统 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |