- 附件一：江西中医药大学附属医院血液透析机设备市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 血液透析机 |  |  |  |
| - （一） | - 技术参数 |  |  |  |
| - 1 | - 彩色LCD触摸屏≥8英寸，使用中文操作界面 |  |  |  |
| - 2 | - 血透机宽度不超过≤500mm，节省空间 |  |  |  |
| - 3 | - 超滤速度设定范围包含0-4L/h |  |  |  |
| - 4 | - 透析液流速设定范围:300～700ml/min |  |  |  |
| - 5 | - 透析液温度设定范围: 33～39℃，误差≤±0.5℃ |  |  |  |
| - 6 | - 动脉压监测范围包含:-400～+400mmHg |  |  |  |
| - 7 | - 静脉压监测范围包含:-400～+400mmHg |  |  |  |
| - 8 | - 跨膜压监测范围包含:-100～+500mmHg |  |  |  |
| - 9 | - 具有肝素泵快速注入功能、误安装报警功能、注入速度异常报警功能 |  |  |  |
| - 10 | - 肝素流量范围包含:0.1mL/h～9.9mL/h；精度≤±5% |  |  |  |
| - 11 | - 具有气泡检测功能，检测灵敏度≤0.5mL |  |  |  |
| - 12 | - 血流速可设定范围包含50-500ml/min |  |  |  |
| - 13 | - 具有漏血检测功能，检测灵敏度≤血液0.5ml/透析液1L |  |  |  |
| - 14 | - 具备预冲功能，预冲量≥500ml |  |  |  |
| - 15 | - 支持集中供液 |  |  |  |
| - 16 | - 具备单超、HD等多种治疗模式 |  |  |  |
| - 17 | - 可设置超滤曲线，为患者提供个性化的脱水方案 |  |  |  |
| - 18 | - 具备显示治疗阶段的四色指示灯 |  |  |  |
| - 19 | - 具备完整的开机自检功能，确保设备运行安全 |  |  |  |
| - 20 | - 支持多种消毒清洗程序，消毒结束后自动关机 |  |  |  |
| - 21 | - 备用电池在停电后可供设备运行≥20分钟 |  |  |  |
| - 22 | - 具有静脉壶液面调整功能 |  |  |  |
| - 23 | - 细菌过滤器（内毒素过滤器）常规使用，寿命不少于3个月 |  |  |  |
| - 24 | - 至少具备一项全自动功能 |  |  |  |
| - 25 | - 血透机可使用的体外循环管路的预冲容量≤200ml |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |