- 附件一：江西中医药大学附属医院肿瘤微波消融仪采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 肿瘤微波消融仪 |  |  |
| 1 | 工作频率：设备支持至少1个微波发射源输出，频率2450MHz±50MHz。 |  |  |
| 2 | 微波发射源：2450MHz-- --固态模块发射源。 |  |  |
| 3 | 工作电源：电压220V±10%；频率50Hz。 |  |  |
| 4 | 额定输入功率：＜1200 VA。 |  |  |
| 5 | 输出功率：支持最低0W、最高100W的功率输出，且0-100W连续可调，实际输出功率 误差<10%。 |  |  |
| 6 | 工作模式：连续波工作模式。 |  |  |
| 7 | 治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。 |  |  |
| 8 | 控温系统：智能冷却系统，降低介入消融器与正常组织接触面的温度，保证温度在45℃以下，防止烫伤皮肤、正常组织等。 |  |  |
| 9 | 测温系统：不少于两种测温功能，包括消融针与正常组织接触面温度的实时监测以及旁开测温系统，并且温度实时监测，数据可显示在仪器上。 |  |  |
| 10 | 超温保护系统：不少于两种超温保护措施，当温度超声设定值时，设备自动停止输出，保证治疗的安全。 |  |  |
| 11 | 消融针杆温超温保护：当消融针与正常组织接 触面温度超过45℃时，仪器自动停止微波输出，以保护皮肤、正常组织 |  |  |
| 12 | 安全检测系统：仪器自带对消融针发射状态的测试系统，穿刺操作前进行测试，提高安全性。 |  |  |
| 13 | 安全保护措施：治疗时，当输出功率超出治疗预置值，仪器自动保护，切断微波输出，确保临床安全。 |  |  |
| 14 | 工作环境：温度10—30℃;湿度 30-85%的条件均可正常工作；气压86-106KPa。 |  |  |
| 15 | 匹配负载：50Ω。 |  |  |
| 16 | 整机防泄漏：无用微波辐射<5mW/cm2；仪器外壳泄漏<5mW/cm2。 |  |  |
| 17 | 具有旁开测温系统。 |  |  |
| 18 | 具备脚踏控制、远程控制和消融针手柄控制开关系统。 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 肿瘤微波消融仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后15日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |