丙型肝炎病毒核酸检测试剂需求参数

1.方法；PCR-荧光探针法
2.检测技术平台：基于荧光定量PCR检测技术，适用于赛默飞ABI7500荧光PCR仪等

3.检测样本类型：血清或血浆
4.样本体积：<1000μl
5.核酸提取原理：超顺纳米磁珠提取技术，仅需一次洗涤，磁珠无需洗脱，带磁珠扩增。

6.核酸提取温度：常温

7.样本处理时间：提取时间小于100分钟

8.检测灵敏度/检测下限：<20IU/mL
9.线性范围：2.5E+01～1.0E+08 IU/mL
10.批间精密度CV：参考品（5.0E+05 IU/mL、5.0E+02 IU/mL），浓度对数值的变异系数均≤5%

11.批内精密度CV：参考品（5.0E+05 IU/mL、5.0E+02 IU/mL），浓度对数值的变异系数均≤5%

12.抗干扰能力：血红蛋白（≤2g/dL）、总胆红素（≤28mg/dL）、甘油三酯（≤3000mg/dL）、总IgG（≤40g/L）对检测结果没有影响。

13.反应体系体积：≦50 uL

14.扩增时间：≤100min
15.覆盖基因型：1-6基因型
