- 附件一：救护车配套车载医疗设备采购项目

| 以下设备为救护车配套车载医疗设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| - 品目一 | 十二导联心电图机 |  |  |  |
| - 1 | - 12导心电波形能能打印于A4和USletter大小的热敏纸，支持打印 3 道以上心电波形和报告。 |  |  |  |
| - 2 | - 起搏器采样率不低于16,000Hz。 |  |  |  |
| - 3 | - 无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态。 |  |  |  |
| - 4 | - 电压分辨率不低于1uV。 |  |  |  |
| - 5 | - 模数转换不低于24位。 |  |  |  |
| - 6 | - Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群。 |  |  |  |
| - 7 | - 开机出波形时间不超过7秒。 |  |  |  |
| - 8 | - 内置存储容量不低于800份。 |  |  |  |
| - 9 | - 电池单次充电至少可供打印400份报告。 |  |  |  |
| - 10 | - 屏幕可预览完整的心电图报告。 |  |  |  |
| - 11 | - 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断。 |  |  |  |
| - 12 | - 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护。 |  |  |  |
| - 13 | - 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸。 |  |  |  |
| - 14 | - 可支持条形码扫描枪接收患者。 |  |  |  |
| - 15 | - U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告。 |  |  |  |
| - 16 | - 支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告。 |  |  |  |
| - 17 | - 波形增益：2.5,5,10,20,L=10C=5,L=20C=10mm/mV,自动。 |  |  |  |
| - 18 | - 记录仪分辨率：水平40dots/mm@25mm/s,垂直8dots/mm。 |  |  |  |
| - 19 | - 心电放大器：直流耦合。 |  |  |  |
| - 20 | - 走纸速度：5,12.5,25&50mm/s。 |  |  |  |
| - 21 | - 重量不大于5Kg。 |  |  |  |
| - 品目二 | 转运呼吸机 |  |  |  |
| - 1 | - 性能和技术参数要求： |  |  |  |
| - 1.1 | - 适用于对成人、小儿及婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 |  |  |  |
| - 1.2 | - 采用≥7英寸彩色屏。 |  |  |  |
| - 1.3 | - ≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配≥240分钟内置后备可充电电池（2块电池）。 |  |  |  |
| - 1.4 | - 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源）。 |  |  |  |
| - 1.5 | - 具有有创通气模式和无创通气模式。 |  |  |  |
| - 1.6 | - 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。 |  |  |  |
| - 2 | - 呼吸模式及功能： |  |  |  |
| - 2.1 | - 标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压/压力支持通气）以及窒息通气等模式。可选压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气模式、心肺复苏模式（CPRV）、自适应通气模式（如ASV/AMV）、以及容量支持通气（VS）模式。 |  |  |  |
| 2.2 | - 具有高流量氧疗功能。 |  |  |  |
| 2.3 | - 其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸。 |  |  |  |
| 2.4 | - 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节。 |  |  |  |
| 3 | - 设置参数： |  |  |  |
| 3.1 | - 潮气量：20ml～2000ml |  |  |  |
| 3.2 | - 吸气压力：1～60cmH2O |  |  |  |
| 3.3 | - 呼末正压：0～50cmH2O |  |  |  |
| 3.4 | - 吸气时间：0.1～10s |  |  |  |
| 3.5 | - 呼气触发灵敏度：Auto，3～85% |  |  |  |
| 3.6 | - 压力触发灵敏度：-20～-0.5cmH2O |  |  |  |
| 3.7 | - 流速触发灵敏度：0.5～20L/min |  |  |  |
| 4 | - 监测参数： |  |  |  |
| 4.1 | - 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 |  |  |  |
| 4.2 | - 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 |  |  |  |
| 4.3 | - 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。 |  |  |  |
| - 4.4 | - 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 |  |  |  |
| - 4.5 | - 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 |  |  |  |
| - 4.6 | - 具有吸入氧浓度的监测。 |  |  |  |
| - 5 | - 其他功能： |  |  |  |
| - 5.1 | - 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 |  |  |  |
| - 5.2 | - 主机可存储事件日志，包括报警日志和操作日志。 |  |  |  |
| - 5.3 | - 具有趋势图和趋势表数据存储。 |  |  |  |
| - 品目三 | 可视喉镜 |  |  |  |
| - 1 | - 显示屏：≥LCD3.5寸采用防碎保护材质全视角无眩光,分辨率≥640*480。 |  |  |  |
| - 2 | - 视频宽高比4-3,屏幕可前后旋转≥130°、左右≥160°。 |  |  |  |
| - 3 | - 摄像头：像素200万，镜头分辨率600LW/PH,视场角≥60°,光照度≥4001X。 |  |  |  |
| - 4 | - 电池：≥3200mAh锂离子可充电池，电压3.7V,充电时间≤4H,持续工作时间≥200min。 |  |  |  |
| - 5 | - 电源：MicroUSB充电接口，充电器输入100～240V/50/60HZ,充电器输出DC5V,2A。 |  |  |  |
| - 6 | - 充电器数据传输接口：MicroUSB。 |  |  |  |
| - 7 | - 储存环境：温度-20℃/+55°,湿度10%～93%,大气压力700hPa/1060hPa。 |  |  |  |
| - 8 | - 工作环境：温度5℃/+40℃,湿度20%～80%,大气压力700hPa/106kPa。 |  |  |  |
| - 9 | - 整机重量：≤350g。 |  |  |  |
| - 10 | - 防雾功能：无需预热，开机即可防雾。 |  |  |  |
| - 11 | - 拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；数据可输出，可外接带有HD接口的显示器。 |  |  |  |
| - 12 | - 喉镜片为316医用不锈钢材质。 |  |  |  |
| - 13 | - 镜片通过IPX8防水等级测试，喉镜片可深水浸泡消毒、低温等离子消毒，经济实惠，可重复消毒使用≥1000次。 |  |  |  |
| - 14 | - 一台主机配4个规格喉镜片，新生儿、儿童、成人、困难气道喉镜片各1个。 |  |  |  |
| - 15 | - 手柄：人体工学设计，手感舒适，镜片支架连接件为SUS303材质，手柄材质为PC加内包铝受力强度大。 |  |  |  |
| - 16 | - 报警功能：电池电量低、电池耗尽、叶片未连接。 |  |  |  |
| - 品目四 | 微量注射泵 |  |  |  |
| - 1 | - 产品使用期限≥10年。 |  |  |  |
| - 2 | - 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关。 |  |  |  |
| - 3 | - 注射精度≤±2%。 |  |  |  |
| - 4 | - 速率范围：0.01～2200ml/h，最小步进≤0.01ml/h。 |  |  |  |
| - 5 | - 预置输液总量范围：0.01～9999.99ml。 |  |  |  |
| - 6 | - 快进流速范围：0.01～2200ml/h，具有自动和手动快进可选。 |  |  |  |
| - 7 | - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 |  |  |  |
| - 8 | - 支持注射器规格：2ml、5ml、10ml、20ml、50/60ml。 |  |  |  |
| - 9 | - 可自动识别≥12种不同品牌注射器（可兼容校准其他品牌）。 |  |  |  |
| - 10 | - 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推。 |  |  |  |
| - 11 | - 无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。 |  |  |  |
| - 12 | - 注射模式≥7种，包括：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式。 |  |  |  |
| - 13 | - 彩色显示屏≥3.5英寸，电容触摸屏技术。 |  |  |  |
| - 14 | - 全中文软件操作界面。 |  |  |  |
| - 15 | - 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 |  |  |  |
| - 16 | - 支持药物库，可储存≥3000种药物信息。 |  |  |  |
| - 17 | - 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色。 |  |  |  |
| - 18 | - 报警时可通过示意图片直观提示报警信息。 |  |  |  |
| - 19 | - 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 |  |  |  |
| - 20 | - 压力报警阈值≥15档可调。 |  |  |  |
| - 21 | - 压力报警阈值最低可设置50mmHg。 |  |  |  |
| - 22 | - 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 |  |  |  |
| - 23 | - 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，自动重新启动输液。 |  |  |  |
| - 24 | - 信息可存储≥3000条的历史记录。 |  |  |  |
| - 25 | - 流速在5ml/h的状态下，电池工作时间≥6.5小时。 |  |  |  |
| - 26 | - 防异物及进液等级IP44。 |  |  |  |
| - 27 | - 配置要求：除标准配置外，每台双泵增配带滑轮可移动注射泵输液固定架。 |  |  |  |
| - 品目五 | 碳纤维铲式担架 |  |  |  |
| - 1 | - 担架材料由碳纤维制成，重量轻，强度高，不易弯曲。 |  |  |  |
| - 2 | - 担架背部采用耐磨材料，与地面接触部分不易刮伤。 |  |  |  |
| - 3 | - 采用分离性结构，两端设有分离装置，使担架分离成左右两部分，在不移动病人的情况下迅速将病人铲入或抽出，减少二次伤害，且安全锁易锁易开。 |  |  |  |
| - 4 | - 椭圆的轮廓和成角度的把手符合人体工程学设计。 |  |  |  |
| - 5 | - 担架一端（脚部）采用窄框架结构。 |  |  |  |
| - 6 | - 头端的凹槽设计适合保持病人的颈椎排列，可与头部固定器结合使用。 |  |  |  |
| - 7 | - 至少三种长度可调节，可适合不同高度的病人。 |  |  |  |
| - 8 | - 可用于X射线穿透性。 |  |  |  |
| - 9 | - 铲式担架无磁性，可搬抬患者至核磁室拍摄检查。 |  |  |  |
| - 10 | - 重量≤5.5KG。 |  |  |  |
| - 11 | - 最大承载量≥250KG。 |  |  |  |
| - 12 | - 产品尺寸：最大长度≥200cm；宽度≥43cm；高度≤10cm。 |  |  |  |
| - 13 | - 折叠尺寸：长度≤122cm；宽度≤43cm；高度≤10cm。 |  |  |  |
| - 品目六 | - 吸引器（电动吸痰器） |  |  |  |
| - 1 | - 院内院外适用范围为患者吸脓血，痰等粘稠液体用。 |  |  |  |
| - 2 | - 技术参数： |  |  |  |
| - 2.1 | - 主机重量：≤5kg (含电池)。 |  |  |  |
| - 2.2 | - 输入电源：内部：DC12V，5A；外部：100-240V，50/60Hz。 |  |  |  |
| - 2.3 | - 抽气速率：≥20L/min。 |  |  |  |
| - 2.4 | - 极限负压值：≥80kPa。 |  |  |  |
| - 2.5 | - 负压精度：±5kPa。 |  |  |  |
| - 2.6 | - 负压指示器：表盘指针显示压力。 |  |  |  |
| - 2.7 | - 过滤器：具有滞留颗粒物的装置。 |  |  |  |
| - 2.8 | - 收集罐：≥1L。 |  |  |  |
| - 2.9 | - 最高噪音值：≤70dB。 |  |  |  |
| - 2.10 | - 内置锂电池：14.8V,≥2600mAh。 |  |  |  |
| - 2.11 | - 标配车载挂架，可方便用于固定主机、并可单手操作。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |