- 附件一：江西中医药大学附属医院医用手术刨削系统及配套设备询价参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 医用手术刨削系统 |  |  |  |
| 1 | 适用范围：泌尿外科内窥镜手术。 |  |  |  |
| 2 | 包括内窥镜手术动力系统、激光剜除镜、组织粉碎镜。激光剜除镜与组织粉碎镜采用共鞘设计，为避免对尿道的二次伤害需为同一厂家。 |  |  |  |
| 3 | 工作电压：220 VAC，50 Hz；输入功率：100 VA；防电击类型：I类。 |  |  |  |
| 4 | 最大输出转矩：≥80mN.m |  |  |  |
| 5 | 预置空载转速的调节范围：≥（300~1000）r/min。 |  |  |  |
| 6 | 调速范围：0001-0010，10档可调。 |  |  |  |
| 7 | 极限负压：≥0.08/MPa。 |  |  |  |
| 8 | 瞬间抽气速率：≥15 L/min。 |  |  |  |
| 9 | 输出功率≥140W |  |  |  |
| 10 | 负压吸力:抽水≥400ml/min,抽气≥20L/min。 |  |  |  |
| 11 | 刀具直径规格≥2种 |  |  |  |
| 12 | 噪声≤65db（A）。 |  |  |  |
| 13 | 手机可高温高压消毒。 |  |  |  |
| 14 | 尿道膀胱镜及配套手术器械 |  |  |  |
| 15 | 内窥镜：视向角6° |  |  |  |
| 16 | 工作长度：210 mm。 |  |  |  |
| 17 | 景深：3-50 mm。 |  |  |  |
| 18 | 镜管外鞘Fr26/Fr24 可选 |  |  |  |
| 19 | 电切内窥镜及附件 |  |  |  |
| 品目二 | 医用手术刨削系统 |  |  |  |
| 1 | 转动方向：主机能调节手机转动方向，具有顺时针、逆时针、往复转动三种方式。 |  |  |  |
| 2 | 主机应具有至少3个接口，连接手机通道接口1个、脚踏开关接口1个和接地接口1个。 |  |  |  |
| 3 | 刨削设备有负压吸引功能 |  |  |  |
| 4 | 空载往复转速范围大于等于800-7500r/min。 |  |  |  |
| 5 | 旋转运动类的手机输出的径向圆跳动范围不大于0.3mm； |  |  |  |
| 6 | 刨削刀头和夹头之间的轴向窜动不大于 0.6mm。 |  |  |  |
| 7 | 设备应具有过载保护设计功能过载时自动停止。 |  |  |  |
| 8 | 配备无级调速脚踏，可随脚踏踩下的深度无级控制刀头旋速，且能控制吸引开关的开放程度。 |  |  |  |
| 9 | 刀头外径多种可选，至少包含4.5mm刀头，配备旋切和纵切刀头各一把。 |  |  |  |
| 10 | 配备可重复性使用刨削刀头，可耐高温高压消毒使用≥10次； |  |  |  |
| 11 | 内、外切割刀管，可拆卸符合内窥镜清洗消毒灭菌要求。 |  |  |  |
| 12 | 旋切刀头、纵切刀头可在同一手柄使用。 |  |  |  |
| 13 | 刨削设备的吸引通道应畅通，最大吸引量不得小于 350mL/min |  |  |  |
| 14 | 刨削镜视向角小于等于30度 ，工作长度不得小于210mm，器械孔通道不得小于4.7mm；外鞘外径不得大于26Fr； |  |  |  |
| 15 | 刨削镜有效景深范围大于等于5～80mm |  |  |  |
| 16 | 视场中心角分辨力≥3C/(°) |  |  |  |
| 17 | 显色指数Ra≥85 |  |  |  |
| 18 | 有效光度率DM≥800； |  |  |  |
| 品目三 | 电子输尿管肾镜 |  |  |  |
| 1 | 外径：≤7.5/9Fr |  |  |  |
| 2 | 有效使用工作通道≥5Fr； |  |  |  |
| 3 | 有效工作长度 410-435mm |  |  |  |
| 4 | 视向角：≥6° |  |  |  |
| 5 | 视场角：≥100° |  |  |  |
| 6 | 景深范围：2mm～100mm |  |  |  |
| 7 | 一体化视频插头,无需拆卸可整体消毒灭菌； |  |  |  |
| 8 | 图像分辨率≥16 万像素； |  |  |  |
| 9 | 适用环氧乙烷、低温等离子消毒灭菌 |  |  |  |
| 10 | 标准配置清单：电子内窥镜控制器主机 1 个、硬性电子输尿管肾镜 2 支、消毒盒 2 个 |  |  |  |
| 品目四 | 输尿管镜 |  |  |  |
| 1 | 一、电子硬镜：外径：≤8/9.8Fr |  |  |  |
| 1.1 | 有效使用工作通道≥5Fr； |  |  |  |
| 1.2 | 有效工作长度 410-430mm |  |  |  |
| 1.3 | 视向角：≥6° |  |  |  |
| 1.4 | 视场角：≥100° |  |  |  |
| 1.5 | 景深范围：2mm～100mm |  |  |  |
| 1.6 | 一体化视频插头,与电子软镜主机通用，无需拆卸可整体消毒灭菌； |  |  |  |
| 1.7 | 图像分辨率≥16 万像素； |  |  |  |
| 1.8 | 1080P高清画质，采用高清CMOS图像传感器 |  |  |  |
| 1.9 | 适用环氧乙烷、低温等离子消毒灭菌 |  |  |  |
| 2 | 二、电子内窥镜的控制器：输入电压和频率：～110-220V 50Hz/60Hz |  |  |  |
| 2.1 | 显示屏尺寸：≥21英寸 |  |  |  |
| 2.2 | 显示屏分辨率：≥1920×1080 |  |  |  |
| 2.3 | 显示屏亮度：≥250cd/m2 |  |  |  |
| 2.4 | 光源控制：手动点灯，自动亮度调节 |  |  |  |
| 2.5 | 视频输出端口：DVI、HDMI |  |  |  |
| 2.6 | 外接存储设备：USB（≥64G） |  |  |  |
| 2.7 | 灯泡色温：≥5000K-6500K |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |