- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 肠内营养泵 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 具备肠内营养液输液功能。 |  |  |
| - 2 | 输液精度 ≤±5%。 |  |  |
| - 3 | 速率范围：1～2000ml/h,最小步进1ml/h。 |  |  |
| - 4 | 预置输液总量范围: 1～9999.99ml。 |  |  |
| - 5 | 快进流速范围:1～2000ml/h,具有自动和手动快进可选。 |  |  |
| - 6 | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。 |  |  |
| - 7 | 无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称。 |  |  |
| - 8 | 具备8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式和间断给药模式。 |  |  |
| - 9 | ≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术。 |  |  |
| - 10 | 全中文软件操作界面。 |  |  |
| - 11 | 锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。 |  |  |
| - 12 | 支持药物库，可储存≥5000种药物信息。 |  |  |
| - 13 | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色。 |  |  |
| - 14 | 报警时可通过示意图片直观提示报警信息。 |  |  |
| - 15 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。 |  |  |
| - 16 | 压力报警阈值最低可设置50mmHg。 |  |  |
| - 17 | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。 |  |  |
| - 18 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。 |  |  |
| - 19 | 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警。 |  |  |
| - 20 | 信息储存：可存储≥5000条的历史记录。 |  |  |
| - 21 | 电池工作时间≥5小时@25ml/h。 |  |  |
| - 22 | 防异物及进液等级≥lP44。 |  |  |
| - 23 | 盘式蠕动方式。 |  |  |
| - 24 | 具有加温功能和调节温度功能。 |  |  |
| - 25 | 具有脉冲式冲洗功能。 |  |  |
| - 26 | 肠内营养泵所配适的管路具备使用通用型管路。 |  |  |
| - 27 | 配置清单： |  |  |
| - 27.1 | 主机1台、输液架1个、电源线1根 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |