- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目一： | 除颤仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 中文操作界面。 |  |  |
| - 2 | 整机重量(不含电池)≤8公斤。 |  |  |
| - 3 | 主要性能要求: |  |  |
| 3.1 | 采用双向波除颤技术。 |  |  |
| 3.2 | 显示屏≥6.5英寸高分辨率彩色TFT显示屏，分辨率≥800x480。 |  |  |
| 3.3 | 除颤能量的最高能量≥150J。 |  |  |
| 3.4 | 每次充电到除颤仪标识的最高能量时间必需≤6秒。 |  |  |
| 3.5 | 除颤能量采用旋钮或按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。 |  |  |
| 3.6 | 标配手动除颤、AED和同步电复律功能，AED模式下带语音提示功能。 |  |  |
| 3.7 | 具有快速电击技术，启动 AED 模式到通电完成时间≤8秒。 |  |  |
| 3.8 | 支持连接中央监护系统。 |  |  |
| 3.9 | 具备良好的防水防尘功能。 |  |  |
| 3.10 | 可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏。 |  |  |
| 3.11 | 具备3导心电监护功能。 |  |  |
| 3.12 | 监护功能适用于成人、小儿。 |  |  |
| 3.13 | 具备自动阻抗补偿功能。 |  |  |
| 3.14 | 具备生命体征趋势回顾功能。 |  |  |
| 3.15 | 除颤仪具备国家三类医疗器械注册证。 |  |  |
| 4 | 可充电电池: |  |  |
| 4.1 | 可重复充电电池，电池充满电状态下可支持最高能量放电≥100次。 |  |  |
| 4.2 | 提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电。 |  |  |
| 4.3 | 屏幕显示心电波形叠加扫描时间≥16s。 |  |  |
| - 5 | 数据存储:可存储24小时连续ECG 波形。 |  |  |
| - 6 | 安全性: |  |  |
| - 6.1 | 主机具备智能关机自检功能。 |  |  |
| - 6.2 | 在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。 |  |  |
| - 6.3 | 主机具备自检待机状态灯指示功能。 |  |  |
| - 6.4 | 热敏阵列打印机:内置≥50mm 热敏阵列打印机。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |