- 附件一：江西中医药大学附属医院麻醉机及配套设备市场调研参数要求

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 麻醉机（5台） |  |  |  |
| - 一 | - 主机系统部分 |  |  |  |
| - 1 | - 应用于新生儿、儿童、成人多种类型的患者提供常规吸入式麻醉和呼吸支持。 |  |  |  |
| - 2 | - ≥15英寸彩色触控屏。 |  |  |  |
| - 3 | - 中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，≥2个抽屉，金属操作面板。 |  |  |  |
| - 4 | - 后备锂电池，使用时间≥90分钟。 |  |  |  |
| - 5 | - 接口：配备不少于1个LAN接口支持网络和软件升级，不少于1个RS-232 接口，不少于1个视频信号接口，不少于2个USB接口；配置基于无线网卡的网路接口；不少于4个电源接口。 |  |  |  |
| - 6 | - 具备工作台照明光，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 |  |  |  |
| - 7 | - 非待机状态转动关机旋钮，主机具备延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。 |  |  |  |
| - 8 | - 具有计时器功能，配合临床麻醉记录。 |  |  |  |
| - 二 | - 气源部分 |  |  |  |
| - 1 | - 具备氧气，笑气，空气，半电子流量计或全电子流量计，调节范围：0.2-15L/min。 |  |  |  |
| - 2 | - 具备氧气，空气管道气源。 |  |  |  |
| - 三 | - 麻醉呼吸机 |  |  |  |
| - 1 | - 气动电控呼吸机或电动电控呼吸机。 |  |  |  |
| - 2 | - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、SIMV-VC、SIMV-PC、手动通气。 |  |  |  |
| - 3 | - 容量控制下潮气量设定范围:10~1500ml。 |  |  |  |
| - 4 | - 压力控制下潮气量调节范围：10～1500ml。 |  |  |  |
| - 5 | - 呼吸频率设定范围：4～100次/min。 |  |  |  |
| - 6 | - PEEP设定范围：OFF，3～30 cmH2O |  |  |  |
| - 7 | - 压力限制设定范围：10～100cmH2O。 |  |  |  |
| - 8 | - 参数监测：呼出潮气量、吸入潮气量、分钟通气量、呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、氧浓度、吸呼比、动态肺顺应性、气道阻力，可具备：麻醉气体浓度、MAC。 |  |  |  |
| - 9 | - 呼末正压监测范围：0～70 cmH2O。 |  |  |  |
| - 10 | - 呼吸频率监测范围：2～100 bpm。 |  |  |  |
| - 11 | - 标配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环。 |  |  |  |
| - 12 | - 具备体外循环模式，并且可以在3种以上通气模式下使用 |  |  |  |
| - 13 | - 医院空气气源供气故障时，可通过抽取室内空气支持麻醉机进行机械通气 |  |  |  |
| - 四 | - 呼吸回路 |  |  |  |
| - 1 | - 标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。 |  |  |  |
| - 2 | - 智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。 |  |  |  |
| - 3 | - 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 |  |  |  |
| - 4 | - 标配可重复使用二氧化碳吸收罐。 |  |  |  |
| - 5 | - 附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧。 |  |  |  |
| - 五 | - 蒸发罐 |  |  |  |
| - 1 | - 标配一个高品质七氟醚挥发罐，具备压力、流速和温度补偿。 |  |  |  |
| - 六 | - 数字、波形监测，报警和自检 |  |  |  |
| - 1 | - 可支持监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度、呼吸环（P-V,V-F）监测 |  |  |  |
| - 2 | - 潮气量监测范围：10 到1500ml |  |  |  |
| - 3 | - PEEP监测范围：0－70cmH2O |  |  |  |
| - 4 | - 全自动使用前自检。 |  |  |  |
| - 5 | - 报警参数：氧浓度，低驱动压，气道压，潮气量，分钟通气量，窒息。 |  |  |  |
| - 七 | - 其他配置 |  |  |  |
| - 1 | - 每台麻醉机配备配套的监护仪支架 |  |  |  |
| - 2 | - 每台麻醉机配备配套的一体化电脑支架 |  |  |  |
| - 3 | - 麻醉回路消毒机1台，要求如下： |  |  |  |
| - 3.1 | - 消毒级别：达到《消毒技术规范》医疗器械高水平消毒； |  |  |  |
| - 3.2 | - 回路消毒机在消毒过程中，无需使用一次性过滤装置，回路外环境臭氧排放浓度≤0.16 mg/m3，可人机共存。 |  |  |  |
| - 3.3 | - 消毒安全：消毒完成后回路内无毒性、无刺激性、无腐蚀；毒性分级属实际无毒。皮肤刺激试验 ,最高皮肤刺激指数为0, 刺激强度属无刺激性。 |  |  |  |
| - 3.4 | - 质保期内配备复合醇复方消毒液等消毒剂，所需费用包含在投标报价内，由成交供应商承担。 提供的产品属于消毒产品的，应符合国家有关规定并取得相关证书。 |  |  |  |
| - 4 | - 麻醉车2台，要求：车台面为塑钢一体；整体ABS材质，成型，采用凸缘式护栏，经过专业处理，可有效防渗透、耐腐蚀、耐磨损，表面涂抗菌材料；台面上要有ABS护栏。车主体为铝板及ABS塑料件，实用轻便美观；提供铝型材抗拉强度，氧化膜性能。 |  |  |  |
| - 5 | - 升温毯2台：临床用于围术期患者体温调节；多种声、光、图文报警提示：温度失调高、温度失调低、高温危险报警、风机故障报警、加热器故障报警、传感器故障报警。超高温报警：温度持续1分钟≥45℃，主机报警、自动停止工作。 |  |  |  |
| - 6 | - 可视喉镜1台：具有防雾功能，开机即可防雾。显示器像素≥720*480。可适配儿童、成人、肥胖患者三种规格一次性使用喉镜片，实现一台主机三用。 |  |  |  |
| - 八 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 九 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 十 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目二 | 麻醉机（3台） |  |  |  |
| - 一 | - 工作条件及基本配件 |  |  |  |
| - 1 | - 电源：220V-240V，50/60Hz |  |  |  |
| - 2 | - 标配后备电池，使用时间不小于90分钟。 |  |  |  |
| - 3 | - 接口：配备不少于1个LAN接口支持网络和软件升级，不少于1个RS-232 接口，不少于1个视频信号接口，不少于2个USB接口；配置基于无线网卡的网路接口。 |  |  |  |
| - 4 | - 中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，金属操作面板。 |  |  |  |
| - 5 | - 具备工作台照明光，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 |  |  |  |
| - 6 | - 显示屏可180度旋转，俯仰角度可调节。 |  |  |  |
| - 7 | - 标配不少于4个辅助电源接口 |  |  |  |
| - 8 | - 非待机状态转动关机旋钮，主机具备不少于10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。 |  |  |  |
| - 9 | - 适用于成人、儿童、新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。 |  |  |  |
| - 10 | - 配备EtCO2、AG（含O2）监测，氧流量监测。 |  |  |  |
| - 二 | - 气源 |  |  |  |
| - 1 | - 标配氧气、空气、笑气三气源 |  |  |  |
| - 2 | - 具备笑、氧保护装置，保证氧笑混合气体氧浓度不低于25% |  |  |  |
| - 三 | - 流量计 |  |  |  |
| - 1 | - 全电子流量计或电子显示流量计 |  |  |  |
| - 2 | - 新鲜气体总流量可设置范围0.2 ~ 15/min |  |  |  |
| - 3 | - 具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作 |  |  |  |
| - 4 | - 具备氧气空气机械后备流量计 |  |  |  |
| - 5 | - 具有新鲜气体流量水平指示功能，可直接设定氧浓度，电子自动混合。氧气与空气混合时，氧浓度设定范围21%～100% |  |  |  |
| - 四 | - 呼吸回路 |  |  |  |
| - 1 | - 集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L。回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)。 |  |  |  |
| - 2 | - 标配可重复使用的二氧化碳吸收罐。 |  |  |  |
| - 3 | - 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端，流量传感器用户无需工具可自行校准。 |  |  |  |
| - 4 | - 电子新鲜气体共同出口(ACGO)，出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain 回路、T管等。 |  |  |  |
| - 5 | - 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。 |  |  |  |
| - 6 | - 回路标配积水杯和排水装置，解决回路积水问题 |  |  |  |
| - 7 | - 标配自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。 |  |  |  |
| - 8 | - 附加吸氧功能，无需开机即可给病人吸氧。 |  |  |  |
| - 9 | - 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警 |  |  |  |
|  | - 提示。 |  |  |  |
| - 10 | - 呼吸系统泄漏量≤60mL/min |  |  |  |
| - 五 | - 呼吸机 |  |  |  |
| - 1 | - 气动电控或电动电控呼吸机 |  |  |  |
| - 2 | - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、PCV-VG、电子PEEP、SIMV-VC、SIMV-PC、手动通气。 |  |  |  |
| - 3 | - 潮气量范围：10ml-1500ml |  |  |  |
| - 4 | - 吸气压力设置范围： 5cmH2O -70 cmH2O（相对呼气末正压） |  |  |  |
| - 5 | - 呼吸频率：4-80次/分钟 |  |  |  |
| - 6 | - 吸呼比：4:1到1:8 |  |  |  |
| - 7 | - 压力限制范围：10到100cmH2O |  |  |  |
| - 8 | - 电子PEEP，显示屏设置，范围：0.1-50cmH2O |  |  |  |
| - 9 | - 吸气暂停：OFF 5%-60%吸气时间 |  |  |  |
| - 10 | - 呼吸机峰值流速至少80 L/min |  |  |  |
| - 11 | - 具备回路状态指示功能，可以清晰观察病人实际呼吸状态，保证安全。 |  |  |  |
| - 12 | - 可根据病人理想体重自动关联潮气量，调节潮气量时可显示潮气量/理想体重。 |  |  |  |
| - 六 | - 数字、波形监测，报警和自检功能 |  |  |  |
| - 1 | - ≥15 英寸彩色触摸屏 |  |  |  |
| - 2 | - 具备关键系统状态显示：气源压力、蒸发器状态、排污状态功能 |  |  |  |
| - 3 | - 插件可在监护仪和麻醉机之间通用 |  |  |  |
| - 4 | - 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,V-F）监测 |  |  |  |
| - 5 | - 电容触摸屏 |  |  |  |
| - 6 | - 潮气量监测范围：0-3000ml |  |  |  |
| - 7 | - 可触控报警：技术报警提示中对于导致报警的原因给于文字和图形提示，可视报警日志，报警信息中可直接设置报警上下限。 |  |  |  |
| - 8 | - 图示化检测，检测失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因。 |  |  |  |
| - 9 | - 可连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征，监护仪参数可显示在麻醉机上 |  |  |  |
| - 10 | - 可扩展连接支持HL7协议的设备 |  |  |  |
| - 七 | - 其他 |  |  |  |
| - 1 | - 每台麻醉机配备配套的监护仪支架 |  |  |  |
| - 2 | - 每台麻醉机配备配套的一体化电脑支架 |  |  |  |
| - 八 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 九 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 十 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目三 | 可视软性喉镜 |  |  |  |
| - 1 | 显示部件、操作手柄、插入管、充电器、数据线、软件等组成 |  |  |  |
| - 2 | 显示屏≥3.5英寸 |  |  |  |
| - 3 | 支持低电量屏幕显示功能 |  |  |  |
| - 4 | 内置全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥400Lux |  |  |  |
| - 5 | 软管部件级别为IPX7 |  |  |  |
| - 6 | 软管直径≤φ3.9mm，内置吸引通道≥φ1.2mm |  |  |  |
| - 7 | 显示器能上下0º～120º转动 |  |  |  |
| - 8 | 视场角≥60°±15% |  |  |  |
| - 9 | 分辨率≥10.101P/mm |  |  |  |
| - 10 | 景深：3-50mm |  |  |  |
| - 11 | 可存储录像时长≥4小时 |  |  |  |
| - 12 | 内置可充电式电池，电池容量≥1800mAH |  |  |  |
| - 13 | 使用年限≥5年 |  |  |  |
| - 14 | 吸引接口和吸引按键一体化设计，可整体拆卸消毒。 |  |  |  |
| - 15 | 拍摄的图片或视频可以通过USB,HDMI传输或无线传输，方便教学与科研 |  |  |  |
| - 16 | 具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒 |  |  |  |
| - 17 | 一键拍照、录像功能。 |  |  |  |
| - 18 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 19 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 20 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目四 | 麻醉监护仪 |  |  |  |
| - 1 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数6 个。 |  |  |  |
| - 2 | 18.5 英寸彩色触摸屏，分辨率需达 1920×1080 像素，12 通道显示，显示屏亮度自动调节，支持穿戴医用防护手套操作。 |  |  |  |
| - 3 | 采用无风扇设计。 |  |  |  |
| - 4 | 内置高能锂电池，供电时间≥2 小时。 |  |  |  |
| - 5 | 配置≥4 个 USB 接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等 USB 设备。 |  |  |  |
| - 6 | 基本功能模块支持心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温， 增配双通道有创血压、脑电双频指数、二氧化碳监测模块。 |  |  |  |
| - 7 | 无缝转移， 具有显示屏，屏幕尺寸≥5 英寸，内置锂电池供电≥4 小时，无风扇设计。 |  |  |  |
| - 8 | 支持 3／5 导心电监测，提供抗电刀心电电缆保证心电监护在手术环境中的抗干扰能力。 |  |  |  |
| - 9 | 支持房颤心律失常分析功能，标配支持 ≥27 种实时心律失常分析。 |  |  |  |
| - 10 | 支持 4 通道心电进行多导心电分析。 |  |  |  |
| - 11 | 无创血压适用于成人，小儿和新生儿。 |  |  |  |
| - 12 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。 |  |  |  |
| - 13 | 提供辅助静脉穿刺功能。 |  |  |  |
| - 14 | NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg。 |  |  |  |
| - 15 | 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿。 |  |  |  |
| - 16 | 提供灌注指数（PI）的监测。 |  |  |  |
| - 17 | 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级 IPx7。 |  |  |  |
| - 18 | 提供双通道有创压 IBP 监测，支持升级多达 4 通道有创压监测。 |  |  |  |
| - 19 | 有创压监测适用于成人，小儿和新生儿。 |  |  |  |
| - 20 | IBP 有创压测量范围：-50～360mmHg。 |  |  |  |
| - 21 | 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和 PPV 参数监测。 |  |  |  |
| - 22 | 支持 EtC02 监测，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要 求易用快速更换。 |  |  |  |
| - 23 | 具备Flotrac有创血流动力学参数监测模块或者Flotrac监测单机，以适用于高危手术的血流动力学监测需求。 |  |  |  |
| - 24 | 具备麻醉深度监测模块，并且配置2000个麻醉深度监测电极片。 |  |  |  |
| - 25 | 支持≥120 小时趋势表和趋势图回顾。 |  |  |  |
| - 26 | 支持≥1000 条事件回顾。每条报警事件至少能够存储 32 秒三道相关波形，以及报 警触发时所有测量参数值。 |  |  |  |
| - 27 | 具备≥40 小时全息波形的存储与回顾功能。 |  |  |  |
| - 28 | 患者离开科室， 监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监 护仪顾历史病人数据。 |  |  |  |
| - 29 | 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、 隐私模式、演示模式。 |  |  |  |
| - 30 | 配备心肺复苏质量指数或 EtCO2 监测模块，实现评估人工心肺复苏质量 |  |  |  |
| - 31 | 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行 提示病人处于危急状态。 |  |  |  |
| - 32 | 标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能。 |  |  |  |
| - 33 | 具备血流动力学软件工具，显示完整血流动力学参数，并以图形化界面显示病人心 脏收缩力，外周血管阻力等状态，提供电子化血流动力学实验记录，重点参数蛛网图显示评估病人相关参数变化。 |  |  |  |
| - 34 | 具备麻醉平衡指引显示功能， 在同一个界面显示麻醉状态、大脑功能状态和相关参 数的动态趋势，麻醉状态包含数字化和图形化显示病人意识、疼痛、肌松三方面麻醉状 态；大脑功能状态可以图形化显示病人脑状态，并显示大脑状态相关的参数。可进行 Aldrete 复苏评分，满足临床对病人复苏拔管的评估。 |  |  |  |
| - 35 | 每台监护仪配 20 根配套的二氧化碳采样管；每台监护仪配 10 个配套的二氧化碳积水杯 |  |  |  |
| - 36 | 配置 1 套配套中央监护系统 |  |  |  |
| - 37 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 38 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 39 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |
| 品目五 | 多功能监护仪 |  |  |  |
| - 1 | 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个 |  |  |  |
| - 2 | 监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性 |  |  |  |
| - 3 | ≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作 |  |  |  |
| - 4 | 可内置高能锂电池，供电时间≥4小时 |  |  |  |
| - 5 | 配置USB接口，支持遥控器等USB设备 |  |  |  |
| - 6 | 监护仪主机工作温度环境范围：0～40°C |  |  |  |
| - 7 | 监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种 |  |  |  |
| - 8 | 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测 |  |  |  |
| - 9 | 支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪模块插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计 |  |  |  |
| - 10 | ECG支持3/5导心电监测，可选配6/12导联心电监测 |  |  |  |
| - 11 | 支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料 |  |  |  |
| - 12 | 心电支持≥3个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析 |  |  |  |
| - 13 | 支持房室传导阻滞心律失常分析、心律变异性分析 |  |  |  |
| - 14 | 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 |  |  |  |
| - 15 | 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～200rpm |  |  |  |
| - 16 | 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式 |  |  |  |
| - 17 | NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg |  |  |  |
| - 18 | NIBP支持快速测量，典型测量时间≤15秒，需提供说明书证明 |  |  |  |
| - 19 | 支持双通道有创压IBP监测，支持选配多达8通道有创压监测 |  |  |  |
| - 20 | 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～370mmHg |  |  |  |
| - 21 | 支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求 |  |  |  |
| - 22 | 有创压支持SPV(收缩压变异性），IAP（腹内压）, APP（腹内灌注压）监测 |  |  |  |
| - 23 | 支持选配肌松NMT模块，采用三轴加速度传感器技术 |  |  |  |
| - 24 | 具备脑电麻醉深度指数监测模块，实现患者麻醉深度的监测，同时需配置2000个电极片实现麻醉深度监测 |  |  |  |
| - 25 | 支持选配脑电图EEG，振幅整合脑电图aEEG监测模块，可提供4通道脑电图以及DSA致密频谱密度查看，须提供所售监护仪注册证和说明书证明已具备该功能 |  |  |  |
| - 26 | 支持升级PICCO模块以实现微创连续血流动力学监测模块，非无创电阻抗法，具有更好的监测准确性 |  |  |  |
| - 27 | 标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能 |  |  |  |
| - 28 | 支持≥168小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟 |  |  |  |
| - 29 | 支持≥3000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 |  |  |  |
| - 30 | 具备≥72小时全息波形的存储与回顾功能 |  |  |  |
| - 31 | 支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 |  |  |  |
| - 32 | 支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理 |  |  |  |
| - 33 | 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 34 | 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 35 | 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |