- 附件一：江西中医药大学附属医院吸顶式等离子消毒机及配套设备采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 吸顶式等离子消毒机 |  |  |
| - 1 | 消毒因子：等离子体。 |  |  |
| - 2 | 特定适用空间体积≤100㎥。 |  |  |
| - 3 | 安装方式：嵌入（吸顶）式安装。 |  |  |
| - 4 | 额定输入功率≤80W，工作电源环境：220V±22V 50Hz±1Hz 。 |  |  |
| - 5 | 循环风量≥800m3/h。 |  |  |
| - 6 | 等离子体密度分布≥2.4X1017m-3 |  |  |
| - 7 | 臭氧泄漏量≤0.003mg/m3 |  |  |
| - 8 | 等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。 |  |  |
| - 9 | 设备安全性：正常工作状态下外壳漏电流≤0.01mA |  |  |
| - 10 | 设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.92% |  |  |
| - 11 | 设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的存活菌数≤30（cfu/m3） |  |  |
| - 12 | 设备对100m3空间作业120min后，≥0.5㎛悬浮粒子数≤4.9x105（粒/m3） |  |  |
|  | 空气消毒机 |  |  |
| - 1 | 为壁挂式 |  |  |
| - 2 | 主要消毒因子：等离子体 |  |  |
| - 3 | 适用体积：≤80m3 |  |  |
| - 4 | 洁净级别：达到空气洁净度万级 |  |  |
| - 5 | 空气消毒现场试验60分钟，自然菌平均杀灭率≥95%，平均菌落数≤60 cfu/m3 |  |  |
| - 6 | 空气消毒模拟现场试验开机60分钟：白色葡萄球菌平均杀灭率≥95% |  |  |
| - 7 | 臭氧残留量：开机60分钟，臭氧泄漏量为0 |  |  |
| - 8 | 等离子体密度：1*10m~1.1*10m |  |  |
| - 9 | 丝板状等离子体结构，具有等离子体密度均匀、使用寿命长、臭氧浓度低、杀灭效率高的特点，且工作时不会产生异响。 |  |  |
| - 10 | 智能程控操作系统，可以根据用户需要设置三个智能运行时段，根据设定自动开关机，红外线遥控器操作 |  |  |
| - 11 | 机器外壳采用ABS注塑工艺，风道采用下进上出结构，不会对人直吹，风量大噪声小 |  |  |
| - 12 | 人机共存：可在有人条件下对房间进行动态消毒净化，对环境无二次污染 |  |  |
| - 13 | 循环风量：三级可调 |  |  |
| - 14 | 开机噪声：＜42ｄB |  |  |
| - 15 | 整机使用寿命≥10年 |  |  |
| - 16 | 输入功率：35-45W |  |  |
| - 17 | 电源：220V±10%，50HZ |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 吸顶式等离子消毒机及配套设备 | - 响应 | - 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |