- 附件一：

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 品目一 | - 上肢智能反馈训练系统 |  |  |  |
| - 1 | - 系统通过动力及用户交互界面进行上肢功能康复训练,包含有控制系统与训练系统。 |  |  |  |
| - 2 | - 系统采用防夹手多连杆并联机械臂。 |  |  |  |
| - 3 | - 系统提供不少于三种训练模式，包含：被动训练、引导训练、情景训练。 |  |  |  |
| - 4 | - 系统能提供的最大训练速度≤0.3m/s，训练速度可调，档位≥5档。 |  |  |  |
| - 5 | - 系统具备预定义训练轨迹功能，并包含直线与圆形轨迹。 |  |  |  |
| - 6 | - 系统具备康复训练计划管理功能。包括患者姓名、治疗师姓名和训练时间等内容，并包含未执行、未完成、已执行等3种筛查和检索方式。 |  |  |  |
| - 7 | - 系统的训练范围边界≥925mm×458mm。 |  |  |  |
| - 8 | - 系统高度可电动可调，高度调节范围≥300mm，升降速度≤6.5mm/s。 |  |  |  |
| - 9 | - 系统的软件功能包含患者管理、用户管理等。其用户管理包含医师管理、治疗师管理等，并可提供新增、修改、删除等功能。 |  |  |  |
| - 10 | - 系统具备情景训练模式，可设定特定的场景让患者进入相关角色，以现实生活中类似情景为参照，进行模仿、比较、优化并进行反复训练。 |  |  |  |
| - 11 | - 系统配备分指板套件，可分别适配左右手。分指板应配备粘扣，适合手的放置并能将手固定。 |  |  |  |
| - 12 | - 系统具有防夹手设计：训练状态下，患者可触及活动部件与相邻部件距离应大于60mm；危及手指应大于25mm。 |  |  |  |
| - 13 | - 系统具备轨迹异常监测功能。当操作连杆偏离设定轨迹时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息。 |  |  |  |
| - 14 | - 系统具备终端位置监测功能。当终端位置超出患者训练范围时，设备立即停止运动，并在操作界面弹出警告提示信息。 |  |  |  |
| - 15 | - 系统应包含3个紧急停止开关，实现手动急停功能。 |  |  |  |
| - 16 | - 系统能提供防夹手急停功能。当人手进入操作台内部有夹手风险的区域时，设备将立即切断电机动力，并在操作界面弹出警告提示信息。 |  |  |  |
| - 17 | - 系统具有电气限位功能，实现安全保护。电气限位角度范围涵盖90°～190°，允差±5° |  |  |  |
| - 品目二 | - 生物刺激反馈仪 |  |  |  |
| - 1 | - 产品适用范围：对患者表面肌电信号采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。 |  |  |  |
| - 2 | - 一体式推车设计，肌电采集电刺激模块、电脑、键盘、鼠标等集成在一体化台车上，台车内配备内置隔离变压器，使用方便，安全。 |  |  |  |
| - 3 | - 同时具有4通道表面肌电采集分析功能和4通道肌电生物反馈电刺激功能；可进行肌电生物反馈电刺激治疗，可自由选择1-4通道同时或不同时输出电刺激。 |  |  |  |
| - 4 | - 通道独立模式，4通道独立使用，每个通道开始、结束时间独立，可最多4个患者同时使用。 |  |  |  |
| - 5 | - 采样率≥8192Hz原始数据，保证肌电信号的准确性。 |  |  |  |
| - 6 | - 系统噪声：小于1uV。 |  |  |  |
| - 7 | - 分辨率≥0.2uV。 |  |  |  |
| - 8 | - 通频带宽：涵盖20Hz—550Hz。 |  |  |  |
| - 9 | - 共模抑制比：≥100dB。 |  |  |  |
| - 10 | - 刺激波形：涵盖“单向波、对称双向波、非对称双向波”。 |  |  |  |
| - 11 | - 刺激频率：涵盖0.5Hz—1000Hz。 |  |  |  |
| - 12 | - 刺激波宽：涵盖10us—1000us。 |  |  |  |
| - 13 | - 波升和波降时间：≤0—20s。 |  |  |  |
| - 14 | - 恒流输出范围：≥0—100mA。 |  |  |  |
| - 15 | - 具有多模式智能切换功能：根据患者肌力及病情，系统内置方案支持被动神经肌肉电刺激、触发电刺激，生物反馈模板训练，游戏训练，自动切换，治疗过程不间断。 |  |  |  |
| - 16 | - 具有儿童模式：根据儿童脑瘫及生长发育规律制定了：抬头康复（斜方肌、胸锁乳突肌），核心肌群康复（背阔肌，斜方肌下部，腰大肌，腰方肌），站立康复（臀大肌、股直肌），上肢综合康复，下肢综合康复等全新治疗模式，体现了多通道的优势，提高了临床治疗效率。 |  |  |  |
| - 17 | - 具有成人模式：系统根据临床常见病症和结合康复的基本原则来制定个性化的治疗方案，常见的治疗方案包含：2通道软瘫期的垂腕治疗，2通道痉挛期足下垂治疗方案；4通道上肢协同康复；4通道上下肢协同康复治疗等。 |  |  |  |
| - 18 | - 具有双人模式：支持不同时间内，两个患者进行完全不同的两个方案及治疗模式的治疗。而且可以在一个患者开始治疗后，另一个患者再开始治疗，真正实现了双人治疗，独立控制，互不影响。 |  |  |  |
| - 19 | - 具有引动电刺激功能：利用健侧肌电的肌电信号控制触发患侧神经肌肉电的电刺激，系统给予健侧目标化的模板来进行生物反馈控制训练，利用健侧的运动来带动患侧肢体的康复，加快康复进程。 |  |  |  |
| - 20 | - 具有自定义方案功能：自定义方案可以储存并形成新的方案，满足各种训练需求。 |  |  |  |
| - 21 | - 全中文操作界面。 |  |  |  |
| - 22 | - 具有患者数据储存功能。 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |