隔离透声膜技术参数

- 适用于设备:低强度脉冲超声治疗仪，型号：LY-ED06

- 产品功能：具备超声透声、液体隔离双重核心功能，适配超声治疗头使用，可有效隔离治疗头与接触介质，防止治疗头受污染、腐蚀，同时保证超声能量正常传导，满足超声诊疗、治疗等场景的使用需求。

- 规格尺寸：提供两种标准规格，规格一：30mm20mm（直径 30mm，长度 20mm）；规格二：50mm20mm（直径 50mm，长度 20mm），尺寸精度高，可与对应规格治疗头精准匹配，安装便捷。

- 密封性能：产品与治疗头装配后可实现紧密贴合连接，密封性能优异，将装配完成后的整体浸没于水中 30 分钟，膜体无脱落、无渗水、无漏水现象，能有效阻隔液体进入治疗头内部，保障设备使用安全。

- 超声能量传导特性：透声性能佳，治疗头安装本隔离透声膜后，超声输出功率衰减率≤10%（衰减率计算以相同测试条件下，治疗头未安装膜体时的超声输出功率为基准），可最大限度保证超声能量的有效传导，不影响诊疗、治疗效果。

- 产品材质特点：采用高透声专用材质制成，材质柔韧性好、抗撕裂强度高，耐水耐腐蚀，适配各类水环境及诊疗接触场景，单次使用可保持结构完整、性能稳定，无材质变形、老化等问题。

- 安装适配性：产品设计贴合治疗头结构，安装方式简单易操作，无需额外辅助工具，装配后无松动、偏移，不改变治疗头原有操作手感，适配临床快速使用需求。