- 附件一：江西中医药大学附属医院微量注射双泵采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 微量注射双泵 |  |  |
| - 1 | 整机使用期限≥10年 |  |  |
| - 2 | 双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。 |  |  |
| - 3 | 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5% |  |  |
| - 4 | 速率范围：0.01-2300ml/h 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h |  |  |
| - 5 | 快进速度范围：0.01-2300ml/h |  |  |
| - 6 | 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 |  |  |
| - 7 | 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； |  |  |
| - 8 | 注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推 |  |  |
| - 9 | 8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式 |  |  |
| - 10 | 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件） |  |  |
| - 11 | 可选TCI模式，TCI模式支持三种药物：丙泊酚，瑞芬太尼，苏芬太尼，支持丙泊酚小儿药代模型 |  |  |
| - 12 | 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术 |  |  |
| - 13 | 支持药物库，可储存5000种药物信息 |  |  |
| - 14 | 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色 |  |  |
| - 15 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； |  |  |
| - 16 | 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg |  |  |
| - 17 | 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示 |  |  |
| - 18 | 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液 |  |  |
| - 19 | 信息储存：可存储5000条的历史记录 |  |  |
| - 20 | 电池工作时间≥6.5小时@5ml/h |  |  |
| - 21 | 防异物及进液等级IP44 |  |  |
| - 22 | 整机重量不超过2.8kg |  |  |
| - 23 | 满足EN1789标准，适合在救护车使用 |  |  |
| - 24 | 配置注射泵支架推车 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 微量注射双泵 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |