- 附件一：江西中医药大学附属医院微脉冲眼科半导体激光光凝仪及配套设备

- 询价参数

| 序号 | 参数要求 | 所投产品实际参数 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目一 | 微脉冲眼科半导体激光光凝仪 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 适用于视网膜光凝术 |  |  |  |
| 2 | 设备要求：原装进口 |  |  |  |
| 3 | 激光波长：具备520nm或577nm |  |  |  |
| 4 | 激光光源：半导体激光源(非倍频) |  |  |  |
| 5 | 最大输出功率：1500 mW |  |  |  |
| 6 | 激光输出形式：连续波输出 |  |  |  |
| 7 | 最小连续波脉冲持续时间≤50ms |  |  |  |
| 8 | 最大连续波脉冲持续时间≥1000ms |  |  |  |
| 9 | 最小连续波脉冲间隔时间≤50ms |  |  |  |
| 10 | 最大连续波脉冲间隔时间≥1000ms |  |  |  |
| 11 | 最大光斑≥500μm |  |  |  |
| 12 | 具备微脉冲模式或LPM模式 |  |  |  |
| 13 | 瞄准激光类型：红色二极管激光 |  |  |  |
| 14 | 瞄准光波长：635nm |  |  |  |
| 15 | 瞄准光功率≤1.0mW |  |  |  |
| 16 | 激光传导设备：裂隙灯 |  |  |  |
| 17 | 兼容裂隙灯≥两种型号 |  |  |  |
| 18 | 声音提示 |  |  |  |
| 19 | CDRH分类：IV |  |  |  |
| 20 | 电源：100-240VAC，50/60HZ |  |  |  |
| 21 | 裂隙灯适配器最大输出能量≥1500 mW |  |  |  |
| 22 | 触摸屏 |  |  |  |
| 23 | 主机重量≤10kg |  |  |  |
| 24 | 激光触发方式：脚踏 |  |  |  |
| 25 | 设备应具备医疗器械相关注册证 |  |  |  |
| 26 | FDA认证 |  |  |  |
| 27 | 预设编程 |  |  |  |
| 品目二 | 眼科超声生物显微镜 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 操作平台：Windows 10 |  |  |  |
| 2 | 输入控制方式：可任意在鼠标、键盘或脚踏上进行操作。 |  |  |  |
| 3 | 探头频率:50MHz/35MHz可切换 |  |  |  |
| 4 | 高精度扫描：≥1024扫描线 |  |  |  |
| 5 | 扫描方式：线性宽景扫描，数字成像，无几何失真，无需数据插补；具有4个自由度多维带阻尼精确定位机械臂 |  |  |  |
| 6 | 探测深度：35MHz≥5.8mm；50MHz≥4.8mm |  |  |  |
| 7 | 具备角膜保护安全报警功能 |  |  |  |
| 8 | 图像显示：黑白；OCT伪彩等多种伪彩 |  |  |  |
| 9 | 显示模式：17mm×10mm全景模式；10mm×6.5mm显微模式 |  |  |  |
| 10 | 图像分辨力：50MHz轴向分辨力≤0.05mm，侧向分辨力≤0.1mm；35MHz轴向分辨力≤0.1mm，侧向分辨力0.15mm |  |  |  |
| 11 | 计算测量：4组距离；2组角度、面积、周长 |  |  |  |
| 12 | 房角测量：提供房角开放度（AA）、房角开放距离（AOD）测量工具 |  |  |  |
| 13 | 图像输出格式：提供AVI、ZIP等多种格式，随时切入WINDOW查看器 |  |  |  |
| 14 | 病例输出：提供具法律效力的PDF格式病例报告，同时自动备份，便于查对，可对病例报告进行存档、检索 |  |  |  |
| 15 | 几何位置精度：纵向≤5%；横向≤10% |  |  |  |
| 16 | 前节成像：提供探测和评估前节肿瘤的方法；评估青光眼处理的房角；对前房及其结构成像；具有专家字库字典，方便操作 |  |  |  |
| 17 | 电影模式：影像实时采集，可自动记录前10秒100幅图像并可以进行逐幅或连续回放，方便医生动态观察 |  |  |  |
| 18 | 眼位标示：多种眼位标志，可对病变进行精确定位 |  |  |  |
| 19 | 固视灯：灵活多角度的眼位固视灯 |  |  |  |
| 20 | 增益范围：35－105dB |  |  |  |
| 21 | 信噪比≥98dB |  |  |  |
| 22 | 具备动态监测功能，包含CCT、ACD、LT、STS、CLR等数据 |  |  |  |
| 品目三 | 眼科AB型超声诊断仪 |  |  |  |
| （一） | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | B型探头频率，10MHz磁驱动静音探头，具备玻璃体和视网膜增强功能 |  |  |  |
| 2 | 增益：35dB-105Db |  |  |  |
| 3 | B型轴向分辨力≤0.2mm |  |  |  |
| 4 | B型侧向分辨力≤0.4mm |  |  |  |
| 5 | B型纵向几何位置精度≤5% |  |  |  |
| 6 | B型横向几何位置精度≤10% |  |  |  |
| 7 | B型盲区≤5mm |  |  |  |
| 8 | B型探测深度≥50mm |  |  |  |
| 9 | A超 |  |  |  |
| 10 | 头频率：10MHzA超折角探头，内置发光管，具备自动黄斑区跟踪定位功能 |  |  |  |
| 11 | 眼轴长度的测量范围不窄于15mm～35mm |  |  |  |
| 12 | 前房深度的测量范围不窄于1.5mm～7mm |  |  |  |
| 13 | 晶体厚度的测量范围不窄于0.6mm～8mm |  |  |  |
| 14 | 玻璃体厚度的测量范围不窄于6mm～30mm |  |  |  |
| 15 | 眼轴长度测量误差不大于±0.1mm |  |  |  |
| 16 | 前房深度的测量误差不大于±0.05mm |  |  |  |
| 17 | 晶体厚度的测量误差不大于±0.05mm |  |  |  |
| 18 | 玻璃体厚度的测量误差不大于±0.05mm |  |  |  |
| 19 | 有效显示位数：眼轴生物参数的测量显示小数点后两位有效数字。 |  |  |  |
| 20 | 在A超模式下，具有自动和手动测量两种方式，两种方法的误差不大于0.2mm |  |  |  |
| 21 | 在A超模式下，测量仪具有人工晶体计算功能，计算公式名称SRK-II、SRK-T、BINKHORST-II、HOLLADAY、 HOFFER-Q、HAIGIS |  |  |  |
| 22 | 功能键应能正确执行使用说明规定的功能，字母、数字键输入字符应正确无误。 |  |  |  |
| 23 | 手掌式操作主机，体积小巧方便携带，可搭载各种类型的 |  |  |  |
| - 二、 | - 提供参询机型详细配置清单 |  |  |  |
| - 三、 | - 提供参询机型近二年国内医院合同或中标通知书≥3份。 |  |  |  |
| - 四、 | - 整机原厂质保≥五年 |  |  |  |