- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | - 高压灭菌器 | 响应 | 偏离 |
| 1 | 1 .容积≥75L； |  |  |
| 2 | 2 .灭菌温度范围包含105-134℃，可调； |  |  |
| 3 | 3 .压力范围包含0.14-0.22MPa; |  |  |
| 4 | 4 .灭菌时间设定:1-999分钟可调，数字式可编程; |  |  |
| 5 | 5. 加热方式:电加热，功率≥3.5kW; |  |  |
| 6 | 6 .腔室材质:SUS304不锈钢； |  |  |
| 7 | 7. 采用微电脑全自动控制，可实时显示温度、压力、时间、运行阶段；具备多组程序存储、PID控温、故障自诊断、声光报警功能。 |  |  |
| 8 | 8 .程序存储:≥10组预设灭菌程序(如器械、液体、培养基等); |  |  |
| 9 | 9 .数据记录:内置数据存储； |  |  |
| 10 | 10 .安全锁:电动联锁装置，压力未归零时无法开门； |  |  |
| 11 | 11. 具有超温/超压自动断电保护; |  |  |
| 12 | 12 .具有防干烧保护; |  |  |
| 13 | 13. 具有漏电保护; |  |  |
| 14 | 14 .具有压力安全阀及双重过压保护; |  |  |
| 15 | 15 .具有门密封性自动检测； |  |  |
| 16 | 16 .符合GB8599-2023《大型压力蒸汽灭菌器技术要求》； |  |  |
| 17 | 17 .制造商可定期对设备的温度、压力等进行验证，具有中国合格评定，国家认可委员会实验室认可证书(CNAS认证) |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |