附件一：
	技术要求

	品目：
	高压灭菌器
	响应
	偏离

	1
	1 .容积≥75L；
	
	

	2
	2 .灭菌温度范围包含105-134℃，可调；
	
	

	3
	3 .压力范围包含0.14-0.22MPa;
	
	

	4
	4 .灭菌时间设定:1-999分钟可调，数字式可编程;
	
	

	5
	5. 加热方式:电加热，功率≥3.5kW;
	
	

	6
	6 .腔室材质:SUS304不锈钢；
	
	

	7
	7. 采用微电脑全自动控制，可实时显示温度、压力、时间、运行阶段；具备多组程序存储、PID控温、故障自诊断、声光报警功能。
	
	

	8
	8 .程序存储:≥10组预设灭菌程序(如器械、液体、培养基等);
	
	

	9
	9 .数据记录:内置数据存储；
	
	

	10
	10 .安全锁:电动联锁装置，压力未归零时无法开门；
	
	

	11
	11. 具有超温/超压自动断电保护;
	
	

	12
	12 .具有防干烧保护;
	
	

	13
	13. 具有漏电保护;
	
	

	14
	14 .具有压力安全阀及双重过压保护;
	
	

	15
	15 .具有门密封性自动检测；
	
	

	16
	16 .符合GB8599-2023《大型压力蒸汽灭菌器技术要求》；
	
	

	17
	[bookmark: _GoBack]17 .制造商可定期对设备的温度、压力等进行验证，具有中国合格评定，国家认可委员会实验室认可证书(CNAS认证)
	
	

	商务要求

	
	
	
响应
	
偏离

	1
	自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少5年。
	
	

	2
	所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。
	
	

	3
	付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。
	
	



