- 附件一：

| 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 品目： | 全自动生化分析仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 单模块检测速度：光学恒速（不含离子）≥2000测试/小时；电解质分析速度≥600 测试/小时。电解质至少包含K、Na、Cl三个项目。 |  |  |
| - 2 | 分析项目：单模块可同时开展项目数≥70个。 |  |  |
| - 3 | 分析方法：比色法、比浊法、离子选择电极法。 |  |  |
| - 4 | 支持样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血。 |  |  |
| - 5 | 进样方式：智能控制，具备急诊样本优先进样。 |  |  |
| - 6 | 试剂位：R1，R2试剂位均需≥70个，合计≥140个。 |  |  |
| - 7 | 总反应体积：≤100ul。 |  |  |
| - 8 | 恒温系统：温度控制在37℃±0.1℃。 |  |  |
| - 9 | 比色杯：反应杯采用石英玻璃比色杯。 |  |  |
| - 10 | 测定波长：≥13个。 |  |  |
| - 11 | 样本稀释功能：可进行样本自动稀释检测。 |  |  |
| - 12 | 样本容量：样本架轨道式进样，同时可容纳样本数量≥300。 |  |  |
| - 13 | 拓展功能：全自动生化分析仪具备为模块组合式，可根据医院检测需要随时增加模块来实现扩容备份。 |  |  |
| - 14 | 通讯系统标准配置：可单/双向通讯，可连接LIS；仪器操作系统支持各种LIS 及HIS，支持自动及手动双向通讯。 |  |  |
| - 15 | 设备所采用试剂为全国集采中选品种，非全国集采的试剂单人份价格与收费价格之比不超过15%。 |  |  |
| - 16 | 满足以上技术要求，设备价格相同时，以第10条“测定波长“≥16个，并具有PDR光测技术平台者优先。提供产品彩页或说明书并加盖制造商公章给予佐证。 |  |  |
| 商务要求 |  |  |  |
|  |  | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，设备使用期间提供原厂维修保养服务，由此产生相关费用均包含在本项目报价内，并提供该设备所需质控品和校准品。由此产生的所有费用由中选供应商承担。 |  |  |
| - 2 | 所有设备必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕；如因采购人场地原因无法执行的，应在接到采购人通知后30日内完成交付。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |
| - 4 | 如有耗材，供应商须在响应文件中承诺设备成交后的配套耗材同品牌同型号规格销售价格为产品全省最低价，耗材实际采购价格以耗材采购结果为准，未承诺视为无效响应。 |  |  |