- 附件一：江西中医药大学附属医院深部静脉血栓防治仪采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 深部静脉血栓防治仪 |  |  |
| 1 | 治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等13种模式，30种治疗方案可选，满足不同的临床需求 |  |  |
| 2 | 治疗压力设置范围：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg； |  |  |
| 3 | 治疗时间设置范围：0min-1440min可调 |  |  |
| 4 | 支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围20s-70s，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间 |  |  |
| 5 | 充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用 |  |  |
| 6 | 治疗部位：支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用 |  |  |
| 7 | 具有治疗模式演示功能，在选择治疗模式后可实时演示所选模式的先后治疗部位，便于医护人员对治疗模式的选择 |  |  |
| 8 | 可单独选用足底部位按压，且具有创伤部位跳过治疗功能 |  |  |
| 9 | 具有治疗部位动态指示功能 |  |  |
| 10 | 具有压强指示功能，以提示当前气囊内产生的实时治疗压强 |  |  |
| 11 | 机身小巧，携带方便，主机重量≤2.0kg |  |  |
| 12 | 不小于4.3英寸彩色触摸显示屏 |  |  |
| 13 | 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息 |  |  |
| 14 | 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号选择 |  |  |
| 15 | 事件记录：可回顾显示最近200条故障事件 |  |  |
| 16 | 具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全 |  |  |
| 17 | 大容量锂电池，工作时间≥4小时 |  |  |
| 18 | 可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳 |  |  |
| 19 | 通过NMPA和CE认证，设备使用寿命为10年 |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 深部静脉血栓防治仪 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |