- 附件一：江西中医药大学附属医院医用升温毯采购议价

- 参数要求

| 序号 | 要求 | 响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医用升温毯 |  |  |
| 1 | 触摸显示屏。 |  |  |
| 2 | 升温毯温度设置范围：32℃～43℃无极可调，步进为1℃ |  |  |
| 3 | 支持室温、32℃、38℃、43℃四档温度快速切换 |  |  |
| 4 | 温度测量偏差：≤±1.0℃ |  |  |
| 5 | 温度实时动态显示分辨率为0.1℃ |  |  |
| 6 | 加温时间：从温度档位设定（23±2）℃开始至达到37℃的时间≤3min。 |  |  |
| 7 | 风量调节：支持48CFM（高风量档）、40CFM（中风量档）、32CFM（低风量档）三档风量可调，满足不同场景和人群的使用需求。 |  |  |
| 8 | 具有过滤器更换提示功能，过滤器每365天或2000小时更换一次。 |  |  |
| 9 | ≥17种升温毯附件尺寸可选，满足不同病人、不同场景使用需求。 |  |  |
| 10 | 正常状态下的最大接触表面温度不超过48.0℃,平均接触表面温度应不超过46.0℃ |  |  |
| 11 | 单一故障下的最大接触表面温度不超过56℃ |  |  |
| 12 | 配置台车，方便移动 |  |  |
| 13 | 充气设备的控制器应应在软管距管口 15cm 之内标记来警示管口需要被连接到加热毯。 |  |  |
| 14 | 升温毯可选择型号≥16种 |  |  |
| 15 | 工作噪声≤55dB |  |  |
|  | - 商务要求 |  |  |
|  | - 医用升温毯 | 响应 | 偏离 |
| - 1 | 自验收合格之日起，中选供应商提供产品免费质保服务至少五年。 |  |  |
| - 2 | 产品必须在签订合同后30日内交货并安装调试完毕（有关一切费用由中选供应商承担）。 |  |  |
| - 3 | 付款方式：合同签订时中选供应商向采购人支付合同总价的5%作为履约保证金。设备安装、调试、验收合格后，采购人向已提供全额增值税普通发票的中选供应商支付合同总款；合同约定服务期满后无未解决的质量问题，采购人将向中选供应商无息退还原履约保证金。 |  |  |